КОРРЕКТОРЫ ОБЪЕМА ГАЗА

ОКВГ- 01

Руководство по эксплуатации

АШУ3. 036. 029 РЭ

2005

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для общего ознакомления с устройством и  работой корректоров объема газа ОКВГ- 01, а  также с порядком  их  монтажа и эксплуатации.

Установка, монтаж и введение в эксплуатацию корректоров объема газа ОКВГ-01 на объектах выполняются представителями предприятия-изготовителя или его контрагентами, которые получили право от предприятия-изготовителя на проведение этих работ.

К монтажу, эксплуатации и обслуживанию корректоров объема газа ОКВГ-01 допускаются лица, которые знают их конструкцию, принцип работы и прошли соответствующий инструктаж по технике безопасности для работы с аппаратурой учета природного газа.

1  ОПИСАНИЕ И   РАБОТА  ИЗДЕЛИЯ

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Корректоры объема газа ОКВГ-01  (далее  - корректоры)  предназначены для работы с турбинными или роторными счетчиками газа (далее - счетчики),  имеющими в своем составе преобразователь объема  газа, проходящего через них,  в импульсный сигнал типа “сухой контакт”.

Корректоры  осуществляют:

- преобразование и обработку входных импульсных  сигналов, поступающих со счетчика;

- вычисление   объема газа  при  рабочих   условиях;

- измерение  температуры, абсолютного (или избыточного) давления газа и текущего времени;

- вычисление   объема   газа,   приведенного   к    стандартным  условиям согласно ГОСТ 2939-63;

- вывод  на  индикатор результатов   измерений  и вычислений.

- 1.1.2   Корректоры снабжены тензопреобразователями абсолютного или избыточного давления и медными термопреобразователями сопротивления с номинальной градуировочной характеристикой 100М или платиновыми термопреобразователями сопротивления с номинальной градуировочной характеристикой 100П.

- 1.1.3  Корректоры могут применяться для учета газа, в том  числе коммерческого, на  газораспределительных пунктах,  промышленных объектах,  объектах  энергетики и предприятиях коммунального  хозяйства.

- 1.1.4 Модули корректоров с блоками автономного питания, а  также  блоки  грозозащиты    АШУ5.064.026-02 имеют маркировку  взрывозащиты  «ExibIIAT4 Х», соответствуют  ГОСТ Р 51330.0-99 и ГОСТ Р 51330.10-99  и могут эксплуатироваться во    взрывоопасных   зонах   открытых промплощадок  и помещений  классов  В-1а  и  В-1г,  где возможно образование взрывоопасных  смесей  категории  IIА  группы Т4  согласно ГОСТ 12. 1. 011-78.

1.1.5 Блок  внешнего питания  и блок  грозозащиты  АШУ5.064.026-03 имеют маркировку взрывозащиты «[Exib]IIA», соответствуют ГОСТ Р 51330.0-99 и ГОСТ Р 51330.10-99   и предназначены для установки за пределами взрывоопасных зон помещений и внешних установок.

1.1.6   Корректоры относятся к изделиям третьего порядка группы исполнения С4 согласно ГОСТ 12997-84  и соответствуют виду  климатического исполнения УХЛ3 согласно         ГОСТ 15150-69, но для  работы:

- при  температуре окружающей среды от минус 40  до  60 °С;

- относительной влажности  окружающей среды до  95%  при  температуре  35 °С, без конденсации  влаги;

- атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа;

- механических внешних воздействиях, не выходящих за пределы требований №3 согласно ГОСТ 12997-84.

1.1.7 Знак “Х” в маркировке  взрывозащиты указывает на специальные условия безопасного использования корректоров, а именно:

а) корректоры могут использоваться с блоком внешнего питания, согласованного с ним,  в комплекте с маркировкой  взрывозащиты «[Exib]IIA»,

б)  корректор может использоваться с блоком грозозащиты  АШУ5.064.026-02, имеющим  маркировку  взрывозащиты    «ExibIIAT4», а также с блоком внешнего питания и блоком грозозащиты  АШУ5.064.026-03, согласованным с ним  в комплекте, с маркировкой взрывозащиты «[Exib]IIA»;

в) блок внешнего питания может подключаться к аккумуляторной батарее напряжением 12В, к которой не должны быть подключены другие потребители,  и  для зарядки в условиях эксплуатации она должна быть отключена от блока внешнего питания;

г) корректоры могут работать в комплекте с турбинными и роторными счетчиками  газа, в частности со счетчиками ЛГ-К, РГ-К и аналогичными, имеющими  свидетельство о взрывозащите;

д) маркировка взрывозащиты турбинных и роторных счетчиков  газа должна соответствовать маркировке  взрывозащиты корректоров.

- 1.2 Технические характеристики

- 1.2.1 Корректоры осуществляют преобразование и  обработку входных  импульсных  сигналов,  поступающих  от  счетчиков  с  частотой до  1 Гц  и продолжительностью не менее 80мс.

- 1.2.2 Корректоры измеряют абсолютное или избыточное давление газа с верхними границами измерения (Рмакс) от 0,1  до 10,0 МПа.

- 1.2.3 Корректоры  измеряют температуру газа в диапазоне от минус 30 до 60 оС.

- 1.2.4 Границы допустимой относительной погрешности корректоров при вычислении объема газа, приведенного к стандартным условиям,  не превышают  0,3 %  при  изменении давления  газа  в  диапазоне  от  0,25 Рмакс  до Рмакс  и температуры от минус 30 до 60 оС.

- 1.2.5 Границы допустимой  абсолютной погрешности корректоров при измерении температуры газа  не превышают   0,2 оС.

- 1.2.6 Границы допустимой приведенной погрешности корректоров при  измерении абсолютного (или избыточного) давления газа  не  превышают  0,2 %.

- 1.2.7 Границы допустимой абсолютной погрешности корректоров при измерении времени не превышают   2 с  за  24 часа.

1.2.8 Корректоры  имеют четыре уровня доступа редактирования параметров:

- первый ("Общий"), при котором не разрешается редактирование параметров, а только  их просмотр;

- второй ("Оператор"), при котором разрешается редактирование  параметров, связанных с ежедневной работой с корректором;

- третий ("Администратор"), при котором разрешается  проводить  редактирование параметров и конфигурацию корректора, кроме режимов калибровки  измерительных  каналов;

- четвертый ("Владелец"), при котором обеспечивается  полный доступ к корректору.

1.2.9  Конструкция корректоров с помощью клавиатуры, размещенной  на передней  панели корректора, обеспечивает  (в соответствии с уровнем доступа) ввод информации и вывод на индикатор.

1.2.10 Корректоры  имеют  резервный источник питания для сохранения информации в течение не менее 240 часов в случае отсутствия  напряжения основного источника питания.

- 1.2.11 Конструкция корректоров обеспечивает  два аналогичных импульсных выхода для формирования управляющих импульсов и  число-импульсных  кодов, пропорциональных  объему газа.

- 1.2.12 	Габаритные размеры модулей корректоров не превышают   125мм176 мм183 мм.

- Габаритные  размеры блока внешнего питания не превышают 59 мм 139 мм 189 мм.

- Габаритные  размеры  блока  автономного питания не превышают 72мм 72мм  38 мм.

- Габаритные  размеры  блока грозозащиты  не превышают  64 мм 98,5 мм 120 мм

- 1.2.13 Массы модулей корректоров не превышают 2,9 кг.

- Масса  блока внешнего питания не превышает  1,0 кг.

- Масса  блока  автономного питания не превышает  0,45 кг.

- Масса  блока грозозащиты не превышает  0,3 кг.

- 1.2.14 При питании корректора от блока автономного питания АШУ5.087.172 взрывозащита  обеспечивается комплектацией последнего соответствующими  элементами искрозащиты.

- Параметры блока автономного питания:

- значение напряжения холостого хода  Uхх=7,2 В;

- значение тока  короткого замыкания  Iкз=0,5 А;

- 1.2.15	При  питании  корректора  от внешнего источника  постоянного тока напряжением 9 В (блок внешнего питания АШУ5.087.176) взрывозащита обеспечивается использованием в нем выходных  искрозащитных цепей со следующими параметрами:

- значение напряжения холостого хода  Uхх  = 9 В;

- значение тока  короткого замыкания   Ікз  = 0,5 А;

- допустимое значение  индуктивности нагрузки  Lдоп = 10-3  Гн;

- допустимое значение  емкости  нагрузки  Cдоп = 100  мкФ.

- 1.2.16 Средняя наработка корректоров на отказ составляет не менее 10 000 часов.

- 1.2.17 Средний срок службы корректоров составляет не менее  10 лет.

- 1.2.18  Среднее  время  восстановления работоспособности  корректоров не превышает 8 часов.

- 1.3 Состав изделия

- 1.3.1 Корректор  поставляется в составе, приведенном  в таблице 1.1.

| - Таблица 1.1 – Комплектность поставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Обозначение - изделия | - Наименование изделия | - Кол. | - Заводской - номер | - Примечание |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
|  | - Модуль корректора : | - 1 |  |  |
| - АШУ3.036.028 | - - с тензопреобразователем абсолютного давления; |  |  | - В зависимости от заказа |
| - АШУ3.036.028-01 | - - з тензопреобразователем избыточного давления |  |  |  |
|  | - Термопреобразователь сопротивления: | - 1 |  |  |
|  | - - медный НСХ 100М |  |  | - В зависимости от заказа |
|  | - - платиновый НСХ 100П |  |  |  |
| - АШУ5.087.172 | - Блок автономного питания | - 1 |  |  |
| - АШУ5.087.176-02 | - Блок внешнего питания | - 1 |  | - В зависимости от заказа |
| - АШУ5.087.176-03 | - Блок внешнего питания | - 1 |  |  |
| - Тип АC102 SCZ-1 | - Шнур сетевой | - 1 |  |  |

| - Продолжение таблицы 1.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 |  | - 3 | - 4 | - 5 |
| - АШУ5.064.026-02 |  | - Блок грозозащиты | - 1 |  |  |
| - АШУ5.064.026 -03 |  | - Блок грозозащиты | - 1 |  |  |
| - Тип SCF12 | - Кабель интефейсный - RS232”s”-RS232”p” |  | - 1 |  |  |
|  | - Дискета с программой верхнего уровня |  | - 1 |  |  |
| - АШУ6.640.058 | - Кабель |  | - 1 |  |  |
| - АШУ6.640.060 | - Кабель |  | - 1 |  |  |
| - АШУ6.640.059 | - Кабель |  | - 1 |  | - По отдельному заказу |
| - АШУ6.640.074 | - Кабель |  | - 1 |  |  |
| - АШУ6.640.087 | - Кабель |  | - 1 |  |  |
| - АШУ6.640.079 | - Кабель |  | - 1 |  |  |
| - АШУ6.640.073 | - Кабель |  | - 1 |  |  |
| - АШУ6.640.075 | - Кабель |  | - 1 |  |  |
| - АШУ6.640.080 | - Кабель |  | - 1 |  |  |
| - АШУ6.640.081 | - Кабель |  | - 1 |  |  |
| - АШУ6.640.078 | - Кабель |  | - 1 |  |  |
| - АШУ3.036.029 НЕ | - Руководство по эксплуатации |  | - 1 |  |  |
| - АШУ3.036.029 ФО | - Формуляр |  | - 1 |  |  |
| - Фб4.075.010 | - Комплект монтажных частей: |  |  |  | - По отдельному заказу |
| - Фб6.499.000 | - Трубка импульсная |  | - 1 |  |  |
| - ААРБ.304135.002, 03 | - Гильза теплоизоляционная |  | - 1 |  | - Исполнение согласно заказу |
| - ААРБ.302639.004, ... 18 | - Вентиль треходовой |  | - 1 |  |  |
| - Фб8.090.122,....-03 | - Кронштейн |  | - 1 |  |  |
| - Фб8.652.084 | - Штуцер |  | - 1 |  | - Для счетчиков, изготовленных до 01.09.01г. |
| - Фб8.652.097*) | - Штуцер |  | - 1 |  | - В зависимости от заказа |
| - Фб8.680.030 | - Прокладка |  | - 1 |  | - Для счетчиков, изготовленных до 01.09.01г. |
| - Фб8.930.046 | - Гайка накидная |  | - 1 |  |  |
| - ГОСТ7805-70 | - Болт М5-8g20.58.016 |  | - 4 |  |  |
| - ГОСТ6402-70 | - Шайба 5.65Г.016 |  | - 4 |  |  |
| - ГОСТ23354-78 | - Кольцо 1 – 5 |  | - 1 |  |  |
| - ГОСТ14162-78 | - Трубка  51 1218Р10Т-В |  | - 0,5м |  | - ЛГ-К, РГ-К с трехходовым краном |
| - ГОСТ1144-80 | - Шуруп 1-416.016 |  | - 4 |  | - Для крепления БВП |
|  | - Шуруп 1-310.016 |  | - 2 |  | - Для крепления кабелей питания и интерфейсной связи |
| - ГОСТ17020-78 | - Прижим К1-5-8-3,4-10Ц6хр. |  | - 2 |  |  |
| - *) Штуцер применяется при установке термопреобразователя непосредственно в трубопроводе. |  |  |  |  |  |

1.4   Устройство и работа

1.4.1 Корректор разработан для вычисления объема газа при рабочих условиях и объема газа, приведенного к стандартным условиям, по информационным сигналам счетчика газа (импульсный сигнал типа "сухой контакт") и измеренным значениям температуры и давления газа в трубопроводе. Коэффициент сжимаемости газа   вычисляется  корректором  по  алгоритму согласно  РД 50-213-80 (или  NX19мод.согласно ГОСТ 30319.2-96).

- Конструкция модуля корректора предусматривает его установку непосредственно на счетчике газа или рядом на кронштейне и питание от блока автономного питания  АШУ5.087.172, размещенного непосредственно внутри корпуса. Питание корректора может также осуществляться от внешнего источника  постоянного тока  (блок  внешнего питания АШУ5.087.176-02 или АШУ5.087.176-03)  с использованием кабеля питания АШУ6.640.061, который  заводится в корпус корректора через штуцер “3”. Выход счетчика газа подсоединяется к  корректору с помощью  кабеля   АШУ6.640.058.

- Тензопреобразователь абсолютного (или избыточного) давления (далее - преобразователь давления)  размещается непосредственно в корпусе модуля корректора, крепится к нему с помощью стального стакана и уплотняется с помощью резиновой прокладки. На внешнюю сторону корпуса выведен резьбовой  фланец М201,5 преобразователя давления, а для подвода давления  к нему необходимо использовать импульсную измерительную трубку. На корпусе преобразователя давления установлен  полупроводниковый  термопреобразователь.

- C помощью измерительного кабеля АШУ6.640.060 через штуцер “1” к внутреннему разъему модуля корректора подсоединяется термопреобразователь  сопротивления.

- Внутри корпуса  модуля корректора на приваренную шпильку М6 крепится блок автономного питания АШУ5.087.172,  выходной  кабель которого подсоединяется к разъему ХР2 электронной платы АШУ5.282.120. К передней панели на стойках крепятся две электронные платы (АШУ5.282.120 и АШУ5.282.119). На ней же размещены пять кнопок, которые дают оператору возможность общаться с корректором, и окно для просмотра информации на жидкокристаллическом индикаторе, установленном на плате внутри корпуса.

- В нерабочем состоянии  штуцера закрываются заглушками, а передняя панель - резиновой крышкой.

- Блок автономного питания АШУ5.087.172 состоит из двух последовательно включенных литиевых  батарей и ограничителя тока  на  уровне  0,5 А. Корпус  блока автономного питания является  неразборнй конструкцией. Блок автономного питания не подлежит ремонту, и в случае неисправности -  заменяется  другим.

- При работе корректора с внешним источником питания АШУ5.087.176-02 (АШУ5.087.176-03) использование в блоке  автономного питания литиевых батарей емкостью 19 Ачас нецелесообразно и  пользователю рекомендуем  использовать  литиевые батареи   емкостью  не  более  2 Ачас, которые  поставляются по отдельному заказу и которые значительно дешевле.

- Схема электрическая функциональная корректоров  приведена  на  рисунке 1.1.

- Корректор содержит: аналого-цифровой  преобразователь (ADC),  центральный  процессор (CPU),  постоянную  память программ (ROM),  оперативную память (RAM),  энергонезависимую память данных (EPROM),  часы реального времени (RTC), супервизор (Watchdog), контроллер индикатора и клавиатуры (Kl), жидкокристаллический индикатор (LCD),  клавиатуру (Keyb),  изолированный  буфер интерфейса RS-485, выходные оптоключи (S), блок автономного питания (BG), резервную батарею питания (BGR), стабилизатор (ST), преобразователь  давления (ВР), ключ питания (SW), датчик температуры (ВК), формирователь питания (UW), измерительные усилители (DN1, DN2), образцовый источник напряжения (REF), формирователь импульсов (FL) и термопреобразователь сопротивления (t/U).

- Блок внешнего питания (БВП) АШУ5.087.176-02 обеспечивает питание корректора от силовой сети или от аккумуляторной батареи 12 В и содержит лишь  формирователь напряжения 9 В.

- Блок  внешнего питания (БВП) АШУ5.087.176-03 обеспечивает питание корректора от силовой сети и в нем содержится также модуль интерфейсов (MIF),  который используется для удаленного доступа к корректорам.

- Блок грозозащиты  (БГЗ)  содержит элементы грозозащиты и позволяет осуществить необходимую  коммутацию звеньев  информационной сети  корректоров при его использовании.

- В термопреобразователе сопротивления и преобразователе давления формируются информационные  сигналы  напряжения, которые усиливаются и подаются на вход АЦП. Импульсы от счетчика газа поступают через формирователь на вход центрального процессора.

- Измерительные преобразователи температуры и давления подключаются только на момент проведения измерения сигналов, что уменьшает потребление корректора. Центральный процессор обслуживает все периферийные узлы и делает необходимые расчеты. Его основные задачи: преобразование и обработка импульсов, поступающих от счетчика газа; проведение измерения давления и температуры газа; вычисление объема газа, приведенного к стандартным условиям, и других параметров; отображение этих параметров на индикаторе; привязка измерений к астрономическому времени и сохранение необходимой информации в энергонезависимой  памяти;  обмен  данными  через  последовательный  интерфейс  RS-485.

- Оперативная  память модуля корректора  питается от зарезервированного напряжения,  благодаря этому данные в ОЗУ сохраняются в случае отключения основного источника питания.  Кроме оперативной памяти модуль корректора имеет также энергонезависимую память данных,  которая предназначена для сохранения конфигурационных параметров, а также для записи истории работы прибора.

- Часы  реального времени предназначены для привязки событий в системе к астрономическому времени.

- Модуль  супервизора  контролирует  напряжение питания и в случае уменьшения его значения ниже допустимого уровня формирует сигнал сброса процессора и переключает линию зарезервированного питания на резервную батарею, подключенную ко входу супервизора, а также предохраняет данные в ОЗУ от порчи во время  переходных процессов. В состав супервизора входит также сторожевой таймер,  который используется для  перезапуска модуля корректора в случае программного сбоя системы.

- Для  отображения информации в корректоре используется жидкокристаллический  индикатор (2 строки по 16 символов), который может отображать как цифровую, так и символьную информацию. Переключение режимов работы корректора и выбор параметров, отображаемых на индикаторе, осуществляются оператором через клавиатуру.

- Обмен данными между корректором и внешними устройствами систем учета  газа проводиться через последовательный интерфейс RS-485.

- Корректор  имеет  два выходных оптоизолированных транзисторных ключа, которые  могут быть использованы для выдачи  аварийных сигналов при выходе значений контролируемых параметров за установленные пределы или для формирования число-импульсных кодов, пропорциональных текущим значениям объема  газа при  рабочих условиях и объема газа, приведенного к  стандартным условиям.

- Для беспрерывной работы часов и сохранения данных в ОЗУ во время замены блока автономного питания в корректоре используется резервная батарея небольшой емкости, подключенная к  супервизору.

- Блок  внешнего питания содержит силовой трансформатор, формирователь напряжения “+9 В” с выходными  искобезопасными цепями,  опторазвязанный интерфейс  RS- 485 и  модуль  интерфейсов (MIF).

к модему к внешним устройствам БВП 220 В 50 Гц +5B +5В +5B +5B Рисунок 1.1 - Схема электрическая функциональня корректоров t U RAM 64 K +VBB +5B +5B Watchdog +VBB +5B RTC REF ADC 0-2,5В 12р. BP BK UW P U +VS +5B +5B +5B LCD DC/DC INV K1 +5B SW +VS CPU ROM 64 K BGR EPROM ST +5В RS-485 +VS +9B +5В BG S DN1 DN2 FL +VS ПЕОМ БГЗ БЗЖ БГЗ БЗЖ информационная сеть +9В от счетчика газа

- Для беспрерывной работы часов и сохранения данных в ОЗУ во время замены блока автономного питания в корректоре используется резервная батарея небольшой емкости, подключенная к  супервизору.

- Блок  внешнего питания содержит силовой трансформатор, формирователь напряжения “+9 В” с выходными  искобезопасными цепями,  опторазвязанный интерфейс  RS- 485 и  модуль  интерфейсов (MIF).

- Формирователь напряжения 9 В включает выпрямитель, стабилизатор, узел защиты, ограничитель тока и ограничитель выходного напряжения. Силовой трансформатор выполнен устойчивым к короткому замыканию вторичной обмотки.  На вход стабилизатора подается выпрямленное напряжение  вторичной обмотки  или  напряжение  внешней  батареи, а к его выходу  подключены  последовательно  узел защиты,  ограничитель тока и ограничитель напряжения.

- Узел защиты - это  два последовательно  включенных  диода,  обеспечивающие   защиту от  попадания  напряжения переменного тока  на  ограничитель тока.

Ограничитель тока, состоящий из двух одинаковых последовательно включенных ограничителей тока, обеспечивает ток нагрузки искробезопасного уровня, не превышающий 0,5 А.  	Ограничитель  выходного напряжения, состоящий из двух одинаковых параллельно включенных ограничителей напряжения, обеспечивает ограничение выходного напряжения на уровне 12 В.

- Эти  схемные решения обеспечивают выполнение требований  ГОСТ 22782- 78 относительно взрывозащищенного электрооборудования с видом взрывозащиты “Искробезопасная  электрическая  цепь”.

- Согласователь интерфейсов RS-485/RS-232 содержит выпрямитель, стабилизатор напряжения “5V”, драйвер интерфейса RS-232, стабилизатор напряжения ”5V1”, драйвер интерфейса RS-485  и  узел опторазвязки.

- Узел интерфейса  RS-485  включает стабилизатор напряжения “5V1”, драйвер интерфейса RS-485 и  узел опторазвязки с защитой выходных цепей.

- Модуль интерфейсов  обеспечивает одновременный  доступ до  одного или нескольких, объединенных в сеть корректоров  ОКВГ-01 как с  локального,  так и через  модемную связь с удаленного   комп’ютера .

- С одной стороны модуль интерфейсов  подключается  через узел опторазвязанного  интерфейса  RS-485 к одному или сети  корректоров, а  с  другого через порты RS-232 к локальному  терминалу  и  модему. Питание  модуля  интерфейсов осуществляется от стабилизатора  напряжения “VCC”,  на  вход которого подается выпрямленное  напряжение со вторичной  обмотки  силового  трансформатора Т.

9B ТЕРМИНАЛ MOДEM 220В 50Гц Выпрямитель Стабилизатор Узел защиты Ограничитель тока Ограничитель напряжения Выпрямитель Стабили-затор «VCC» СРU Опто- развязка Драйвер RS-485 Стабили-затор «5V1» Драйвер RS-232 Драйвер RS-232 Т Модуль интерфейсов Формирователь напряжения “+9В” Узел интерфейса RS-485 КОРРЕКТОР

- Рисунок 1.2 - Схема электрическая функциональная блока внешнего питания

- 1.4.2  Работа  оператора с  корректором

- 1.4.2.1 Консоль оператора в корректоре состоит из жидкокристаллического индикатора для отображения информации и клавиатуры для переключения режимов отображения и  редактирования параметров.

Жидкокристаллический индикатор, рабочий температурный диапазон которого от минус 20 оС до 70 оС, имеет  две строки по 16 символов в каждой  и может отображать  цифры,  большие и   малые буквы русской и  латинской азбук,  а также другие символы.  Существует возможность регулировки контрастности индикатора с помощью клавиатуры, что позволяет расширить его рабочий температурный диапазон до минус 30оС. Если оператор не взаимодействует с  работающим корректором, то для уменьшения потребления энергии индикатор отключается. При конфигурации корректора есть возможность задать непрерывный режим работы индикатора.

- Клавиатура корректора состоит из пяти клавиш,  которые могут использоваться как отдельно,  так и в определенных комбинациях.  Комбинации клавиш далее по тексту будут обозначаться как [A]+[B]. Это значит, что сначала надо нажать  клавишу [A] и, удерживая ее, нажать вторую клавишу комбинации [B]. Общие функции клавиш и их комбинаций приведены  в таблице 1.2. Конкретное назначение клавиш в отдельных режимах  работы  корректора,  если  они будут отличаться от общих, описаны ниже в подробном описании этих режимов. Общим для всех клавиш является то, что при нажатии и  удерживании  клавиши  приблизительно через 0,5 с  включается режим автоповтора функции, связанной с этой клавишей.

| - Таблица 1.2- Общие функции клавиш |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Клавиши | - Основное назначение |  |
| - [] | - отказ от выполнения какой-либо операции; - выход на высший уровень меню; |  |
| - [<] | - выбор пункта меню или элемента из списка - переход влево по списку |  |
| - [>] | - выбор пункта меню или элемента из списка - переход вправо по списку |  |
| - [О]+[<] | - перемещение курсора влево в режиме редактирования |  |
| - [О]+[ >] | - перемещение курсора вправо в режиме редактирования |  |
| - [О]+[] - [О]+[] | - выбор набора символов в режиме - редактирования |  |
| - []+[<] | - регулирование контраста - снижение |  |
| - []+[ >] | - регулирование контраста - увеличение |  |

- 1.4.2.2 Представление информации

- При  работе  корректора  вся  необходимая  информация отображается на его индикаторе. Отдельные параметры представляются в виде экранных форм (в дальнейшем - экран),  и представляют собой определенным образом размещенные на индикаторе значения одной или нескольких переменных, пояснительные надписи, единицы измерения и т.д. Отдельные экраны сгруппированы в списки, в которых переход от одного экрану к другому осуществляется  при  нажатии  клавиш [<] и [>].  Списки экранов, в основном, имеют циклический характер, тоесть после последнего экрана осуществляется переход к первому и наоборот.

- В  свою очередь списки экранов объединяются в иерархическую систему меню, структура  которого приведена на рисунке 1.3. На верхнем уровне иерархии находится наиболее общее "Основное меню",  от которого идут вниз разветвления (максимум до четырех уровней).

- Пункты меню организованы в циклические списки  и выбор нужного пункта осуществляется клавишами [<] и [>]. Переход к выбранному  пункту  осуществляется  нажатием клавиши [].  Для выхода на высший уровень меню используется клавиша [].

- Меню на индикаторе консоли отображается следующим образом:  на верхнюю строку выводится заглавие меню, а на нижнюю строку  - название текущего пункта и символьное обозначение уровня меню (в виде определенного количества символов " >" перед названием пункта).  На рисунке 1.4 показана последовательность нажатия клавиш и  вид индикатора  корректора, который он принимает  при переходе к пункту "/Конфигурация/Давление/Датчик".

- Форма  представления  данных в экранных формах, безусловно, может существенно отличаться друг от друга, как показано на рисунке 1.5, но существует также общий стиль отображения  отдельных числовых переменных и параметров пересчитываемого типа. Для таких переменных на верхней строке индикатора отображается название параметра,  а на нижнюю строку выводится его значение. Значение числовых параметров выравнивается по правому краю  индикатора,  а  в левую часть нижней строки выводится единица измерения. Переменные пересчитываемого типа это те, которые могут принимать только несколько заведомо определенных состояний, которые обозначаются символьными строками (например,  "Вкл."/"Выкл. "). Значения переменных  пересчитываемого типа выравниваются по левому краю индикатора.

- 1.4.2.3  Редактирование параметров

- При помощи  клавиатуры  корректора возможен не только просмотр  значений параметров, но и их редактирование в полном объеме.  Существует четыре типа переменных: числовые, пересчитываемые,  символьные строки, пароли.  Для каждого из этих типов данных существуют свои правила редактирования.  Для редактирования параметров  оператор должен иметь соответствующий уровень доступа, который обеспечивается при помощи  системы паролей.  Про это подробнее изложено в подразделе "Защита информации".

- Для редактирования какого-либо параметра необходимо выбрать его через систему меню и экранов и после его отображения нажать клавишу [].  При этом, если текущий уровень доступа оператора ниже необходимого для  замены значения данного параметра, то на нижнюю строку индикатора в течении 2-3 секунд выводится надпись "Защищено!".  Если же уровень доступа оператора равен или выше необходимого, корректор переходит к режиму редактирования параметра, характерным признаком которого для всех типов данных является появление на индикаторе консоли мигающего курсора.

- Редактирование параметров  всегда осуществляется в определенном поле редактирования,  которое может иметь различные координаты  размещения на индикаторе и размер. Чаще всего для редактирования параметров используется нижняя строка индикатора. Завершается режим редактирования нажатием клавиши [],  что подтверждает введение нового значения переменной или нажатием клавиши [], что означает отказ от изменения текущего  значения параметра.

- Принцип редактирования переменных пересчитываемого типа состоит в выборе одного из возможных состояний этой переменной, при этом перед символьным обозначением состояния выводится символ '='. Выбор значения  параметра  осуществляется  клавишами [<] и [>].  Все  возможные значения переменной объединяются в циклический список, то есть после последнего  элемента  списка  осуществляется переход к первому и наоборот.

- Принцип редактирования параметров других типов состоит в перемещении  курсора  в нужную  позицию поля редактирования и выборе символа из активного в данный момент набора символов.  Перемещение курсора  осуществляется  комбинациями  клавиш  [О] + [<]  (влево) и [О]+[>] (вправо),  а для выбора нужного символа используются клавиши [<] и [>].  Если после входа в режим редактирования первой  будет  нажата клавиша [<] или [>],  то прежнее значение параметра в поле редактирования стирается. Это можно предотвратить, нажав   первой  клавишу  [О]  или переместив курсор в другую позицию.

Давление

>>> Датчик

Конфигурация

>> Давление

Основное меню

>Конфигурация

[][>][>]                   [][>]

Рисунок 1.4 - Пример выбора пункта меню

Коэф. Сжатия

0.981302

Уровень Доступа

Оператор

Давл. Абсолютн.

МПа        0.637

Рисунок 1.5- Пример отображения параметров разных типов

>                               >>                                    >>>                                 >>>>

Основное меню

Конфигурация

Константы

Измерения

События

Часы

Конфигурация

Информация

Температура

Давление

Объем

Пауза

Система

Интерфейс

Выходы

Доступ

Температура

Контроль

Датчик

Калибровка

Калибровка

Две точки

Одна точка

Коэф.

Tест

Давление

Контроль

Датчик

Калибровка

Калибровка

Две точки

Одна точка

Коэф.

Тест

Измерения

Текущие

Минута

Час

Сутки

Месяц

Разное

Аварийные

События

Текущие

Лог событий

Лог изменений

Рисунок  1.3 - Структура меню корректора

- В   режиме   редактирования  символьных  строк  и  паролей  в верхнем  правому  углу индикатора условными обозначениями отображается активный набор символов, а его смена происходит при нажатии комбинаций клавиш [О]+[] и [О]+[]. В таблице 1.3 приведены все возможные наборы символов и соответствующие им условные обозначения.

| - Таблица 1.3- Наборы символов и их условные обозначения |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Обозн. | - Набор символов | - Комментарий |
| - [0] | - 0123456789.-E | - цифры |
| - [A] | - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | - большие латинские буквы |
| - [a] | - abcdefghijklmnopqrstuvwxyz | - малые латинские буквы |
| - [Ш] | - АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЪЭЮЯ | - большие русские буквы |
| - [ш] | - абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщьъэюя | - малые русские буквы |
| - [#] | - !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[]^_` | - символы |

- При редактировании числовых параметров используется только один цифровой набор символов и его условное обозначение на индикаторе  не  отображается. При вводе большинства числовых параметров  проводится  также контроль введенных значений в допустимых пределах. Если значение меньше или больше предельного, то на нижнюю строку  индикатора в течении  2-3  секунд  выводится сообщение "Ошибка: x < мин" или "Ошибка: x > макс", соответственно, и после этого осуществляется возврат к режиму редактирования.

- При  входе в режим ввода пароля поле редактирования очищается и курсор устанавливается в первую позицию. Выбор символа и переключение набора символов осуществляется также  как и при редактировании символьных строк. Правила перемещения курсора другие:  при перемещении курсора вправо ([О]+[>]) введенный перед этим символ заменяется на индикаторе на символ '';  при перемещении  курсора  влево ([О]+[<]) последний символ затирается.

- После ввода пароля ([]) на нижнюю строку индикатора в течение 2-3  секунд выводится сообщение о текущем уровне доступа к системе.

- В некоторых режимах работы корректора на одном экране может быть представлено несколько переменных.  В таких случаях редактирование этих параметров осуществляется последовательно, сначала редактируется первая переменная, после ее ввода осуществляется переход к редактированию второй переменной и т.д. Выход из режима редактирования осуществляется после ввода последнего параметра  или при нажатии клавиши [].

- 1.4.2.4 Защита информации

- Для редактирования тех, либо иных параметров корректора оператор должен иметь соответствующие полномочия. Для реализации таких полномочий вводится понятие уровня доступа оператора к системе. Каждая переменная, которая может редактироваться, имеет атрибут доступа и оператору разрешается ее редактировать только в том случае, если текущий  уровень доступа оператора равен или выше необходимого.

- В корректорах введено  четыре уровня доступа к системе, условно названные так:

- первый      -  “Общий”;

- второй      -  “Оператор”;

- третий         -  “Администратор”;

- четвертый  -  “Владелец”.

- Полномочия постепенно повышаются от первого до четвертого  уровня. "Общий"  уровень  доступа является базовым и на этом уровне не разрешается редактирование параметров, а только их просмотр.  На уровне доступа "Оператор" разрешается редактирование  параметров,  связанных с ежедневной  работой с корректором. Уровень "Администратор"  разрешает  проводить полную конфигурацию корректора кроме режимов калибровки измерительных каналов. Режим доступа "Владелец" обеспечивает полный доступ к системе.

- Для  переключения текущего уровня доступа корректора на тот, что разрешает редактирование нужного параметра, необходимо  ввести пароль. Корректор распознает три пароля, соответствующие уровням доступа оператора,  администратора и владельца.  Для общего доступа к корректору пароль не нужен и переход на этот уровень осуществляется при вводе некорректного пароля или автоматически при отключении консоли по таймауту.

- Перейти к режиму ввода пароля оператор может двумя способами: либо через пункт меню "/Конфигурация/Доступ/Уровень Доступа", либо  при  редактировании конкретного параметра,  если в момент,  вывода на индикатор сообщения "Защищено!", будет повторно нажата клавиша [].  Правила  ввода  пароля описаны выше в подразделе “Редактирование параметров”.

- Образцы  паролей могут быть изменены при конфигурации прибора, при этом текущий уровень доступа должен быть выше того, пароль  которого меняется.  Тоесть, оператор не может менять пароли; администратор может поменять пароль оператора, но не свой собственный; владелец может поменять все пароли, в том числе и свой. Пароль  представляет собой символьную строку, которая может составляться из любых  доступных для редактирования символов  кроме символа пробела. Минимальная длина пароля - 4, а максимальная - 16  символов.  После первого включения корректора устанавливаются следующие пароли:

| -  | - пароль “Оператора” | - - | - 12345 |
| --- | --- | --- | --- |
| -  | - пароль “Администратора” | - - | - 67890 |
| -  | - пароль “Владельца” | - - | - 337614 |

- Образцы паролей,  как и другие конфигурационные параметры, сохраняются  в энергонезависимой памяти прибора. Существует процедура сброса образцов паролей в стандартные значения,  для чего пользователь должен иметь доступ к технологическому разъему на плате процессора. Эта  процедура описана ниже при подробном описании всех функций корректоров.

- 1.4.3 Подробное описание функций корректоров

- 1.4.3.1   /Конфигурация/Информация

- В  этом  режиме (см. таблицу 1.4) на трёх отдельных экранах отображается символьная информация, которую может редактировать пользователь, а именно - шесть строк по 16 символов  в каждой. Это может быть, например, название предприятия, номер узла учета, дата введения корректора в эксплуатацию и т.д. На четвертом экране отображается серийный номер корректора, который  уникален для каждого прибора и не может быть изменен.

- На каждом информационном экране отображаются по две символьные строки, и их редактирование осуществляется последовательно - сначала верхняя, а затем нижняя. При этом для поля редактирования всегда используется нижняя строка индикатора.

| - Таблица 1.4 |  |
| --- | --- |
| - Меню: /Конфигурация/Информация |  |
| - Экран | - Пояснения |
| - Корректор газа - ОКВГ-01 - 1 | - первая и вторая символьные строки; - доступ: администратор |
| - Firmware - v1.0u - 2 | - третья и четвертая символьные строки; - доступ: администратор |
| - Dec 09 1999 - 14:14:06 - 3 | - пятая и шестая символьные строки; - доступ: администратор |
| - Серийный Номер - 00001 - 4 | - уникальный серийный номер корректора; - доступ: не редактируется |

- 1.4.3.2 /Конфигурация/Температура/Контроль

- В этом режиме (см. таблицу 1.5) контролируются режимы измерения температуры газа и температура преобразователя давления, а также задаются константное значение температуры и минимальная  и  максимальная уставки  по температуре.

- При логическом отключении термопреобразователя сопротивления (экран 1) в расчетах будет использоваться константное значение температуры (экран 2). При отключении датчика измерения температуры преобразователя давления (экран 5) значение его температуры принимается равным  значению температуры газа.

- Минимальная и максимальная уставки (экраны 3,4) используются для контроля значений температуры газа. Если значение температуры выйдет за установленные пределы, корректор фиксирует время возникновения этого события и измеряет его продолжительность, о чем делается соответствующая запись в  “Лог  Событий”.

| - Таблица 1.5 |  |
| --- | --- |
| - Меню: /Конфигурация/Температура/Контроль/ |  |
| - Экран | - Пояснения |
| - 1 | - 2 |
| - Датчик Вкл/Выкл - Вкл - 1 | - логическое включение/выключение термопреобразователя сопротивления; - при отключении в расчетах используется - константное значение температуры (экран 2); - значение: { "Вкл", "Выкл" }; - доступ: оператор |
| - Темпер. Конст. - оC +22.00 - 2 | - константное значение температуры; - (мин, макс.): 50...+60 оС; - доступ: оператор |

| - Продолжение таблицы 1.5 |  |
| --- | --- |
| - 1 | - 2 |
| - Уровень Мин. - оC -40.00 - 3 | - контролируемая минимальная температура; - (мин, макс.): 50...+60 оС; - доступ: оператор |
| - Уровень Макс. - оC +60.00 - 4 | - контролируемая максимальная температура; - (мин, макс.): 50...+60 оС; - доступ: оператор |
| - Темп. Датч.Давл. - Вкл - 5 | - включение/выключение измерения температуры преобразователя давления; при отключении в расчетах используется значение температуры газа; - значение: { "Вкл", "Выкл" }; - доступ: оператор |

- 1.4.3.3  /Конфигурация/Температура/Датчик

- Этот режим (см. таблицу 1.6)  предназначен  для установки параметров термопреобразователя сопротивления.

- В корректоре может использоваться медный (W100=1,4280) или платиновый  (W100=1,3850)  термопреобразователи сопротивления. Тип  термопреобразователя сопротивления выбирается на экране 1. Если для конкретного экземпляра термопреобразователя сопротивления  известно точное (паспортное) значение сопротивления при 0 оС (R0), то оно может быть введено на экране 2, что используется для повышения точности измерения температуры газа.

| - Таблица 1.6 |  |
| --- | --- |
| - Меню: /Конфигурация/Температура/Датчик |  |
| - Экран | - Пояснения |
| - Тип Датчика - RTD Cu | - тип термопреобразователя сопротивления: медный или платиновый; - значения: { "RTD Cu", "RTD Pt" }; - доступ: администратор |
| - Сопротивл. 0оC - Ом 100.00 | - паспортное значение сопротивления при0С; - (мин, макс.): 95...105 Ом - доступ: администратор |

- 1.4.3.4 /Конфигурация/Температура/Калибровка/Две точки

- В этом режиме (см. таблицу 1.7) проводится калибровка по  двум точкам канала измерения температуры. Определяется реальный коэффициент усиления и напряжение смещения измерительного усилителя.

- Для  проведения калибровки ко входу канала поочередно подключают высокоточные калибровочные сопротивления двух значений и фиксируют для каждого из этих значений сопротивлений соответствующее значение аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Эти значения, как коэффициенты,  запоминаются в энергонезависимой памяти корректора и учитываются при определении температуры газа.

- При  входе  в этот  режим  на верхнюю строку индикатора выводится значение сопротивления, которое необходимо подключить ко входу канала, и текущее значение, считываемое с АЦП. При этом в последней позиции верхней строки индикатора отображается мигающий  курсор. Значение  АЦП может находиться в пределах 0...4095. Необходимо  подключить калибровочное сопротивление,  дождаться стабильных показаний АЦП (несколько периодов измерения) и нажать клавишу []  для  промежуточной  фиксации первой точки. После этого осуществляется переход ко вводу второй точки, который проводится аналогично, только информация отображается на нижней строке индикатора.

- Замена текущих коэффициентов канала измерения температуры на новые значения осуществляется только после ввода второй точки. Для отказа от ввода и выхода из режима калибровки используется клавиша [].

| - Таблица 1.7 |  |
| --- | --- |
| - Меню: /Конфигурация/Температура/Калибровка/Две точки |  |
| - Экран | - Пояснения |
| R= 91.41 A=0830 - 1 | - ввод первой точки калибровки; - доступ: владелец |
| R= 91.41 A=0830 R=121.39 A=3133 - 2 | - Ввод второй точки калибровки; - доступ: владелец |

- 1.4.3.5 /Конфигурация/Температура/Калибровка/Одна точка

- В  этом  режиме (смотри таблицу 1.8)  проводится одноточечная калибровка канала измерения температуры, при которой определяется только напряжение смещения измерительного усилителя, а расчетное значение коэффициента усиления не меняется.

- Для проведения калибровки в одной точке ко входу канала подключают калибровочное высокоточное сопротивление и фиксируют выходное значение аналого-цифрового  преобразователя (АЦП).

- При входе в этот режим на индикатор выводится значение сопротивления, которое необходимо подключить ко  входу канала, и текущее  значение, считываемое с АЦП.  При этом в последней позиции нижней строки индикатора отображается мигающий курсор. Значение АЦП может находиться в пределах 0...4095. Необходимо подключить  калибровочное сопротивление,   дождаться  стабильных  показаний  АЦП (несколько  периодов  измерения) и нажать  клавишу []  для проведения калибровки.

- Коэффициенты  калибровки запоминаются в энергонезависимой памяти  корректора и учитываются  при определении температуры газа.

| - Таблица 1.8 |  |
| --- | --- |
| - Меню: /Конфигурация/Температура/Калибровка/Одна точка |  |
| - Экран | - Пояснения |
| R=100.00 Ом A=2007 - 1 | - ввод точки калибровки; - доступ: владелец |

- 1.4.3.6 /Конфигурация/Температура/Калибровка/Коэфф.

- Этот режим (смотри таблицу 1.9) предназначен для просмотра полученных в результате двух- или одноточечной калибровки коэффициентов функции передачи канала измерения температуры.

- Значения сопротивлений термопреобразователя сопротивления в омах на первом экране выводятся  умноженными  на 100.

| - Таблица 1.9 |  |
| --- | --- |
| - Меню: /Конфигурация/Температура/Калибровка/Коэфф. |  |
| - Экран | - Пояснения |
| - АЦП= 0830 3133 - R= 9141 12139 - 1 | - коэффициенты калибровки: значения АЦП и соответствующие им значения сопротивлений термопреобразователя сопротивления; - доступ: не редактируется |
| - K= 1.085627 - Y0= 8350.498 - 2 | - коэффициенты функции передачи канала - измерения температуры: y=kx+y0; - доступ: не редактируется |

- 1.4.3.7 /Конфигурация/Температура/Калибровка/Тест

- В этом режиме (смотри таблицу 1.10) на экран выводится текущее измеренное значение  температуры газа, а также некоторые промежуточные параметры канала измерения температуры.  Оператор может убедиться, что калибровка канала проведена корректно или ее необходимо повторить.

| - Таблица 1.10 |  |
| --- | --- |
| - Меню: /Конфигурация/Температура/Калибровка/Тест |  |
| - Экран | - Пояснения |
| - AD=1515 R= 99.95 - mV=0925 t=-0.12 - 1 | - AD= значения АЦП; - mV= напряжение на входе АЦП, мВ; - R= сопротивление термопреобразователя сопротивления, Ом; - t= температура, оС; - доступ: не редактируется |

- 1.4.3.8 /Конфигурация/Давление/Контроль

- При этом режиме (смотри таблицу 1.11) контролируется измерение давления газа, задаются константное значение давления и минимальная и максимальная  уставки   по давлению.

- При логическом отключении преобразователя давления (экран 1) в расчетах  будет  использоваться константное значение давления (экран 2). Минимальная и максимальная уставки (экраны 3,4) используются для контроля значений давления. Если значение давления  выйдет за установленные пределы, корректор фиксирует время возникновения этого события  и измеряет его продолжительность, о чем делается соответственная запись в “Лог Событий”.

| - Таблица 1.11 |  |
| --- | --- |
| - Меню: /Конфигурация/Давление/Контроль |  |
| - Экран | - Пояснения |
| - 1 | - 2 |
| - Датчик Вкл/Выкл - Вкл - 1 | - Логическое включение/отключение преобразователя давления; - при отключении в расчетах используется константное значение давления; - значение: { "Вкл", "Выкл" }; - доступ: оператор |
| - Давление Конст. - МПа 0.200 - 2 | - константное значение давления; - (мин, макс.): 0...10 МПа; - доступ: оператор |
| - Уровень Мин. - МПа 0.000 - 3 | - контролируемое минимальное давление; - (мин, макс.): 0...10 МПа; - доступ: оператор |
| - Уровень Макс. - МПа 0.000 - 4 | - контролируемое максимальное давление; - (мин, макс.): 0...10 МПа; - доступ: оператор |

- 1.4.3.9 /Конфигурация/Давление/Датчик

- Данный  режим (смотри таблицу 1.12) предназначен для установки параметров преобразователя давления. Выбирается тип преобразователя давления и  вводятся его паспортные данные.

- В корректоре могут использоваться преобразователи абсолютного или избыточного давления. Тип преобразователя давления выбирается на экране 1. При преобразователе избыточного давления в расчетах будет еще использоваться значение атмосферного давления, которое вводится оператором как константа. При преобразователе абсолютного давления значение барометрического давления не используется.

- Преобразователь давления преобразует давление газа в выходное напряжение, которое измеряется корректором. Функция преобразования имеет нелинейный характер и  выходное напряжение зависит как от давления, так и от температуры чувствительного элемента преобразователя давления. Давление определяется как функция двух параметров P=F(Uвых, T), а именно - выходного  напряжения  преобразователя давления и его температуры. Эта функция  вводится в корректор в табличном виде и для вычисления значения давления проводится ее кусочно-линейная аппроксимация. Если измеренные значения Uвых  и T выйдут за пределы определения аргументов функции преобразования, то проводится  ее экстраполяция.

- Паспортные данные функции преобразования преобразователя давления снимаются для определенного напряжения его питания. Значение этого напряжения вводится на экране 2.

- При вводе таблицы сначала вводится количество точек по температуре (экран 3) и на экранах 4 вводятся значения температур. Затем для каждой температуры необходимо ввести значения давления и выходного напряжения преобразователя давления. Для этого необходимо  выбрать один из экранов 4 и нажать комбинацию клавиш [О]+[]. Осуществляется переход к редактированию соответствующей таблицы давлений (экраны 6). Каждая запись в этой таблице состоит из двух параметров - выходного напряжения преобразователя давления и соответствующего давления. Для возврата к таблице температур нужно нажать клавишу [].

- Значения температур и выходного напряжения преобразователя давления должны вводиться в таблицу в порядке их возрастания,  тоесть каждый последующий элемент должен быть больше предыдущего. При попытке ввести значение, которое меньше предыдущего, на нижнюю

- строку индикатора  в течение  2-3 секунд будет выводиться сообщение об ошибке: "Ошибка: x < мин".

| - Таблица 1.12 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Меню: /Конфигурация/Давление/Датчик |  |  |
| - Экран | - Пояснения |  |
| - 1 | - 2 |  |
| - Тип Датчика - Абсолютный - 1 | - тип преобразователя давления: абсолютный или избыточный; - значение: {"Абсолютный", "Избыточный"}; - доступ: администратор |  |
| - Питание Датчика - В 10.000 - 2 | - паспортное напряжение питания преобразователя давления; - (мин, макс.): 1...30 В; - доступ: администратор |  |
| - Размер по Темп. - N - 3 | - размер таблицы преобразователя давления по температуре; - (мин, макс.): 2...8; - доступ: администратор |  |
| Инд Темп.ОC 0 -40 - 4 - . - . . Инд Темп.ОC N-1 +80 |        | - таблица преобразователя давления: - значение температуры; - количество экранов переменное и равно введенному на экране 3 значению; - (мин, макс.): 273...+125 С |
| - Размер по Давл. - N - 5 | - размер таблицы преобразователя давления по давлению: - (мин, макс.): 2...8; - доступ: администратор |  |
| - Инд мВ МПа - 0 0.03 0.000 - Инд мВ МПа - N-1 100.03 0.600 - 6 - . - . - . | -  -  -  -  -  -  -  | - таблица преобразователя давления: выходное напряжение преобразователя и соответствующее ему значение давления; - количество экранов переменное и равно введенному на экране 5 значению; - U(мин, макс.): 99.99...327.67 мВ; - P(мин, макс.): 0...10 МПа; - доступ: администратор |

1.4.3.10 /Конфигурация/Давление/Калибровка/Две точки

- В этом режиме (смотри таблицу 1.13) проводится калибровка по двум точкам канала измерения давления. Определяется реальный коэффициент усиления и напряжение сдвига измерительного усилителя.

- Процедура  калибровки состоит в последовательной подаче на вход канала напряжения  двух калиброванных значений и фиксации для каждого значения из этих напряжений выходного значения аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Эти значения, как коэффициенты, запоминаются в энергонезависимой памяти корректора и учитываются при определении значения давления газа.

- При  входе в этот режим на верхнюю строку индикатора выводится значение напряжения, которое нужно подать на вход канала, и текущее  значение, считываемое с АЦП.  При этом в последней позиции верхней строки индикатора отображается мигающий курсор. Значение АЦП может находиться в пределах 0...4095. Нужно подать калибровочное напряжение, дождаться стабильных показаний АЦП (несколько периодов измерения) и нажать клавишу []  для  промежуточной  фиксации первой точки.  После этого осуществляется  переход к вводу второй точки,  который проводится аналогично, только информация отображается на нижней строке индикатора.

- Замена текущих коэффициентов канала измерения давления на новые значения осуществляется только после ввода второй точки. Для отказа  от  ввода  и  выхода  из режима калибровки используется клавиша [].

| - Таблица 1.13 |  |
| --- | --- |
| - Меню: /Конфигурация/Давление/Калибровка/Две точки |  |
| - Экран | - Пояснения |
| U= 1mV A=0140 - 1 | - ввод первой точки калибровки; - доступ: владелец |
| U= 1mV A=0140 U= 20mV A=3757 - 2 | - ввод второй точки калибровки; - доступ: владелец |

- 1.4.3.11 /Конфигурация/Давление/Калибровка/Одна точка

- В  этом  режиме (смотри таблицу 1.14)  проводится одноточечная калибровка канала измерения давления. Определяется напряжение смещения измерительного усилителя, а расчетное значение коэффициента усиления не меняется.

- Процедура калибровки состоит в подаче на вход канала точного значения напряжения и фиксации выходного значения аналого-цифрового преобразователя (АЦП).

- При входе в этот режим на индикатор выводится значение напряжения, которое нужно подать на вход канала, и текущее значение, считываемое с АЦП.  При  этом в последней позиции нижней строки индикатора отображается мигающий курсор. Значение АЦП может находиться в пределах 0...4095. Нужно подать калибровочное  напряжение,  дождаться  стабильных показаний АЦП (несколько  периодов  измерения) и нажать клавишу [] для проведения калибровки.

- Коэффициенты калибровки запоминаются в энергонезависимой памяти корректора и учитываются при определении значения давления газа.

| - Таблица 1.14 |  |
| --- | --- |
| - Меню: /Конфигурация/Давление/Калибровка/Одна точка |  |
| - Экран | - Пояснения |
| R=1.0 mV A=0140 - 1 | - ввод точки калибровки; - доступ: владелец |

- 1.4.3.12 /Конфигурация/Давление/Калибровка/Коэфф.

- Данный  режим  (смотри таблицу 1.15) предназначен  для  просмотра полученных  в результате  двух- или одноточечной калибровки коэффициентов функции передачи канала измерения давления.

- Значение выходного напряжения преобразователя давления в милливольтах на первом экране выводится умноженным  на 100.

| - Таблица 1.15 |  |
| --- | --- |
| - Меню: /Конфигурация/Давление/Калибровка/Коэфф. |  |
| - Экран | - Пояснения |
| - АЦП= 0140 3757 - U= 100 2000 - 1 | - коэффициенты калибровки: - значения АЦП и соответствующие им значения выходного напряжения преобразователя давления; - доступ: не редактируется |
| - K= 1.063830 - Y0= 3.191490 - 2 | - коэффициенты функции передачи канала - измерения давления: y=kx+y0; - доступ: не редактируется |

- 1.4.3.13 /Конфигурация/Давление/Калибровка/Тест

- При  этом режиме (смотри таблицу 1.16)  на экран выводится текущее измеренное значение давления газа и значение температуры преобразователя давления, а также другие промежуточные параметры  канала измерения давления.  Оператор может убедиться, что калибровка канала проведена корректно или ее необходимо повторить.

| - Таблица 1.16 |  |
| --- | --- |
| - Меню: /Конфигурация/Давление/Калибровка/Тест |  |
| - Экран | - Пояснения |
| - AD=0060 U=0.67 - t=+17.7 P=0.225 - 1 | - AD = значение АЦП; - t = температура преобразователя давления, ОС ; - U = выходное напряжение преобразователя давления, мВ; - P = давление, МПа; - доступ: не редактируется |

- 1.4.3.14 /Конфигурация/Объем

- Данный  режим (см. таблицу 1.17) предназначен для ввода данных при расчете объема потребляемого газа по значению цены импульса или минимального расхода счетчика газа, а также на основании функции преобразования счетчика газа.

- Для расчета объема газа при значениях расхода меньше минимально допустимых на экране 1 вводят значение минимального расхода счетчика, а на экране 2 значение его порога чувствительности (если эти значения нулевые – данный алгоритм не работает). Корректор  рассчитывает объем  потребляемого газа  при  значениях  расхода  в диапазоне от минимального до  порога чувствительности по значению, которое соответствует минимально  допустимому  расходу.

- На экране 3 вводят значение  допустимого   максимального  расхода счетчика  газа.

- Корректор определяет  текущие значения  расхода газа  и сравнивает  их с установленными  на  экранах 1 и 2, соответственно, значениями  минимального   и  максимального  расхода счетчика  газа для  отслеживания  (фиксирование  и, при  необходимости, сигнализация) в течении работы  счетчика факта выхода их за установленные  границы.

- На  экране 4 вводят значение  цены  импульса счетчика  газа, по которому  корректор  рассчитывает  объем  потребляемого  газа,  которое является  обратной  величиной  значения  коэффициента  преобразования  счетчика  газа.

- Как известно, коэффициент преобразования турбинного (или роторного) счетчика газа изменяется в зависимости от расхода. Для расчета  объема  потребляемого газа  с учетом такой зависимости необходимо установить значение цены  импульса  равным нулю, а коэффициент преобразования счетчика газа ввести в корректор в виде таблично заданной функции. Это дает возможность повысить точность измерения объема и расширить рабочий диапазон расхода.

- Функция  преобразования счетчика газа вводится в виде отношения периода формирования импульсов к их количеству для заданного объема. Измеряемый объем вводится на экране 5. Для ввода таблицы  сначала  задается ее размер (экран 6),  а затем вводятся  попарные  значения периода и количества импульсов (экран 7). Для вычисления значения коэффициента преобразования  используется  кусочно-линейная  аппроксимация.  Если измеренное значение периода  выйдет за пределы определения аргумента функции преобразования, то проводится ее экстраполяция.

- Значения периода должны вводиться в таблицу в порядке их возрастания, то есть каждый следующий элемент должен быть больше предыдущего. При  попытке  ввести  значение, меньше предыдущего, на нижнюю строку индикатора в течение 2-3 секунд будет выводиться сообщение об ошибке.

| - Таблица 1.17 |  |
| --- | --- |
| - Меню: /Конфигурация/Объем |  |
| - Экран | - Пояснения |
| - 1 | - 2 |
| Мин. Расход м3/ч 12.50 - 1 | - минимальный объемный расход счетчика газа; - (мин, макс): 0...1000 м3/час; - доступ: администратор |
| - Порог Чувствит. м3/ч 3.75 - 2 | - порог чувствительности счетчика газа; - (мин, макс): 0...1000 м3/час; - доступ: администратор |
| Макс. Расход м3/г 640.00 - 3 | - максимальный объемный расход счетчика газа; - (мин., макс.): 0...20000 м3/час; - доступ: администратор |
| Цена Импульса м3/имп 0.000 - 4 | - цена импульса счетчика газа; - (мин., макс.):0...100м3/имп; - доступ: администратор |
| Измер. Объем м3 100.000 5 | - объем, для которого снималась функция преобразования счетчика газа; - (мин, макс.): 0...1000 м3; - доступ: администратор |

| - Продолжение таблицы 1.17 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 |  |
| - Размер Табл. - N - 6 | - размер таблицы (количество точек); - (мин, макс.): 2...32; - доступ: администратор |  |
| Инд T,сек Имп 0 0.00 1000 Инд T,сек Имп N-1 300.00 750        - 7 - . - . - . |  | - таблица счетчика газа: период импульсов и их количество для объема, который измеряется - (экран 5); - количество экранов переменное и равно введенному на экране 6 значению; - T(мин, макс.): 0...1310.68 с; - I(мин, макс.): 0...32767; - доступ: администратор |

- 1.4.3.15 /Конфигурация/Пауза

- В этом режиме (смотри таблицу 1.18) задаются параметры алгоритма учета объема газа,  проходящего за время паузы в работе корректора, которая может возникнуть при исчезновении напряжения основного источника питания.

- При  перерыве в работе корректора его внутренние часы продолжают функционировать от резервной батареи. После восстановления работы  корректор определяет продолжительность паузы, рассчитывает среднее значение расхода за пять предыдущих, соразмерных паузе, интервалов времени и вычисляет значение объема при рабочих условиях и объема, приведенного к стандартным условиям, за время паузы. Эти значения объема за паузу сохраняются отдельно от значения основного объема, но могут быть добавлены к нему по команде оператора либо автоматически.

- Алгоритм вычисления объема за паузу будет отрабатываться только при условии, что продолжительность паузы не превышает максимальное значение (экран 1). При ее значении равном нулю, эта функция отключена. Режим автоматического сложения включается/ выключается на экране 2.

- Следует отметить, что продолжительность паузы определяется не как время отключения питания, а как интервал времени между последним импульсом, поступившим от счетчика газа перед отключением и первым импульсом после включения корректора.

| - Таблица 1.18 |  |
| --- | --- |
| - Меню: /Конфигурация/Пауза |  |
| - Экран | - Пояснения |
| 1 - Макс. Длительн. - час 120.00 | - максимальная продолжительность паузы; - (мин, макс.): 0...21474830 часов; - доступ: администратор |
| 2 - Авто-Суммиров. - Выкл | - включение/отключение режима автоматического добавления объема паузы к основному объему; - значение: { "Вкл", "Выкл" }; - доступ: администратор |

- 1.4.3.16 /Конфигурация/Система

- В этом режиме (смотри таблицу 1.19) конфигурируются некоторые системные параметры корректора.

- На первом экране вводится период измерения. Этот параметр задает периодичность проведения измерений температуры и давления газа, а также других параметров. Следует заметить, что при уменьшении  периода  измерения возрастает средняя мощность потребления корректора и соответственно уменьшается срок службы батарей.

- Для уменьшения общего потребления в корректоре предусмотрен режим отключения консоли по таймауту. Если этот режим включен (экран 2) и оператор не взаимодействует с корректором (не нажимает на клавиши), после заданного периода времени (экран 3) индикатор консоли отключается. Чтобы включить индикатор консоли оператор должен нажать и удерживать  (до появления изображения) клавишу [О]. Для отключения индикатора необходимо определенное время,  не превышающее один период измерений.

- Минимальная и максимальная уставки (экраны 4,5) используются для контроля значения напряжения питания. Если измеренное значение выйдет за  установленные пределы, то коррек-тор фиксирует время возникновения этого события и измеряет его продолжительность, о чем делается соответствующая запись в “Лог  Событий”.

- Для установки начального времени учитываемых суток используют экран 6. Это время  определяет момент записи в истории измерений  данных за сутки и за месяц.

| - Таблица 1.19 |  |
| --- | --- |
| - Меню: /Конфигурация/Система |  |
| - Экран | - Пояснения |
| - 1 | - 2 |
| - Период Измерений - сек 5 - 1 | - период измерения температуры и давления; - (мин, макс.): 1...10 с; - доступ: администратор |
| - Таймаут Консоли - Вкл - 2 | - разрешение/запрет отключения индикатора консоли по таймауту; - значение: { "Вкл", "Выкл" }; - доступ: администратор |
| - Таймаут Консоли - сек 60 - 3 | - интервал времени, через который индикатор консоли отключается; - (мин, макс.): 5...255 с; - доступ: администратор |
| - Питание Мин. - В 5.50 - 4 | - минимальная уставка для контроля питания; - (мин, макс.): 0...65.535 В; - доступ: администратор |
| - Питание Макс. - В 11.00 - 5 | - максимальна уставка для контроля питания; - (мин, макс.): 0...65.535 В; - доступ: администратор |

| - Продолжение таблицы 1.19 |  |
| --- | --- |
| - 1 | - 2 |
| - Начало суток - час 9 - 6 | - Начало учитываемых суток; - (мин, макс.): 0…23; - доступ: администратор |
| - Алгоритм - РД-50 7 | - Алгоритм расчета коэффициетнта сжимаемости газа (РД 50-213-80 или NX19мод) |

- 1.4.3.17 /Конфигурация/Интерфейс

- Для обмена данными между корректором и высшими ступенями иерархии систем учета используется последовательный интерфейс типа  RS-485 (смотри таблицу 1.20).

- Данный  режим  предназначен для конфигурации параметров интерфейса.

- Если интерфейс не используется, его можно отключить (экран 1). При этом питание на интерфейсную часть схемы не подается и потребление минимальное.

- На экране 2 выбирается темп обмена данными по интерфейсу. Все приборы, подключенные к одному сегменту сети, должны работать с интерфейсом на одинаковой скорости.

- Интерфейс RS-485 позволяет объединение приборов в сеть - до 32 абонентов на одном сегменте. Для идентификации каждого прибора задается его сетевой адрес (экран 3). Он должен быть уникальным для каждого прибора в сети.

| - Таблица 1.20 |  |
| --- | --- |
| - Меню: /Конфигурация/Интерфейс |  |
| - Экран | - Пояснения |
| - Интерфейс - Выкл - 1 | - включение/выключение интерфейса; - если отключен, то питание на интерфейсную часть не подается; - значения: { "Вкл", "Выкл" }; - доступ: администратор |
| - Скорость - 19200 - 2 | - темп передачи/приема данных, бод; - значения: { "1200","2400","4800","9600", "19200","38400","57600","115200" }; - доступ: администратор |
| - Сетевой Адрес - 126 - 3 | - сетевой адрес корректора; - (мин, макс.): 1...126; - доступ: администратор |

- 1.4.3.18 /Конфигурация/Выходы

- В соответствии к событиям в системе, корректор может формировать выходные импульсные сигналы на двух  гальванически изолированных транзисторных ключах (смотри таблицу 1.21).

- Продолжительность формируемых импульсов  задается на экране 1 и  одинакова для обоих ключей. Это же значение задает  минимальную продолжительность паузы между импульсами. На экранах 2, 3 выбираются режимы работы для первого и второго ключей соответственно.

- В  режиме "Импульс" импульс на выходе формируется каждый раз, когда  фиксируется импульс от счетчика газа. При выборе режимов работы  "Объем" или "Объем Норм." количество импульсов, формируемых на выходе, будет пропорционально вычисленному значению соответствующего объема. Цена одного импульса задается на экранах 4, 5 отдельно для каждого выхода.

- В  других  режимах  работы  на  выходах  формируются одиночные импульсы  при  выходе контролируемых параметров за установленные пределы. Это касается температуры и давления газа, а также минимального и максимального  расхода  газа и влияния внешнего магнитного поля.

| - Таблица 1.21 |  |
| --- | --- |
| - Меню: /Конфигурация/Выходы |  |
| - Экран | - Пояснения |
| - Длительность Имп - мсек 10 - 1 | - продолжительность одного импульса на выходе; - (мин, макс.): 1...70 мс; - доступ: администратор |
| - Выход 1: Режим - Выкл - 2 | - выбор режима работы первого ключа; - доступ: администратор |
|  | - Значения: |
| - "Выкл" | - выход отключен |
| - "Импульс" | - повторяет импульс счетчика газа |
| - "Объем" | - количество импульсов пропорционально объему при рабочих условиях |
| - "Объем Норм." | - количество импульсов пропорционально объему, приведенному к стандартным условиям |
| - "Тмин" | - температура стала < минимальной |
| - "Тмакс" | - температура стала > максимальной |
| - "Тмин,Тмакс" | - температура вышла из диапазона |
| - "Pмин" | - давление стало < минимального |
| - "Pмакс" | - давление стало > максимального |
| - "Pмин,Pмакс" | - давление вышло из диапазона |
| - "Магн. Поле" | - зафиксировано внешнее магнитное поле |
| - “Qмин” | - = расход стал < минимально допустимого |
| - “Qмакс” | - = расход стал > максимально допустимого |
| - “Qмин,Qмакс” | - = расход вышел из диапазона |
| - Выход 2: Режим - Выкл - 3 | - выбор режима работы второго ключа; - значения: аналогичные, как для первого; - доступ: администратор |
| Выход 1: Объем м3 1.000 - 4 | - цена одного импульса первого выхода - для режимов "Объем" и "Объем Норм."; - (мин, макс.): 0.0001...1000000 м3/имп; - доступ: администратор |
| Выход 2: Объем м3 1.000 - 5 | - цена одного импульса второго выхода для режимов "Объем" и "Объем Норм."; - (мин, макс.): 0.0001...1000000 м3/имп; - доступ: администратор |

- 1.4.3.19 /Конфигурация/Доступ

- Этот режим (смотри таблицу 1.22) предназначен для изменения текущего уровня доступа к системе и редактирования образцов паролей.

- На первом экране отображается текущий уровень доступа. При нажатии клавиши [] осуществляется переход к режиму ввода пароля. Если будет введен один из трех паролей (оператора, администратора или владельца), то уровень доступа меняется  на соответствующий. Чтобы сбросить текущий уровень доступа на общий уровень, необходимо ввести любой некорректный пароль. Переход на общий уровень доступа осуществляется автоматически, если консоль корректора отключается по таймауту.

- Образцы паролей  могут  быть  изменены на экранах 2,3,4. При этом  текущий уровень доступа должен быть выше того,  пароль которого  редактируется.  Пароль представляет собой символьную строку, которая  может составляться из любых доступных для редактирования символов кроме символа пробела. Минимальная длина пароля - 4, а максимальная - 16 символов.

| - Таблица 1.22 |  |
| --- | --- |
| - Меню: /Конфигурация/Доступ |  |
| - Экран | - Пояснения |
| - Уровень Доступа - Общий - 1 | - Текущий уровень доступа; - доступ: общий |
| - Пароль Оператора - ****** - 2 | - образец пароля оператора; - доступ: администратор |
| - Пароль Админ - ****** - 3 | - образец пароля администратора; - доступ: владелец |
| - Пароль Владельца - ****** - 4 | - образец пароля владельца; - доступ: владелец |

- 1.4.3.20  /Константы

- В этом режиме (см. таблицу 1.23)  вводятся значения констант, которые  используются  при расчетах коэффициента сжатия газа. Вводятся значения плотности газа при стандартных условиях (экран 1), а также процентное содержание углекислого газа  (экран 2) и азота (экран 3).

- На  экране 4 задается значение атмосферного давления, которое используется для вычисления абсолютного давления газа, если в корректоре используется преобразователь избыточного давления.

| - Таблица 1.23 |  |
| --- | --- |
| - Меню: /Константы |  |
| - Экран | - Пояснения |
| - 1 | - 2 |
| Плотность Норм. кг/м3 0.668100 - 1 | - плотность газа при стандартных условиях; - (мин, макс.): 0.55...0,9 кг/ м3 ; - доступ: оператор |
| - Углекислый Газ - % 0.000 - 2 | - содержание двуокиси углерода; - (мин, макс.): 0...15 % ; - доступ: оператор |
| - Азот - % 0.000 - 3 | - содержание азота; - (мин, макс.): 0...15 %; - доступ: оператор |
| - Продолжение таблицы 1.23 |  |
| - 1 | - 2 |
| - Барометрич.давл. - МПа 0.101325 - 4 | - барометрическое давление; - (мин, макс.): 0.07...0.13 МПа; - доступ: оператор |

- 1.4.3.21  /Измерения/Текущие,  /Измерения/Минута,  /Измерения/Час,

- /Измерения/Сутки,  /Измерения/Месяц

- Эти  режимы (смотри таблицу 1.24)  предназначены для просмотра текущих и средних за соответствующий период значений основных параметров,  которые измеряются и  рассчитываются корректором, а также для просмотра данных, накопленных в корректоре за предыдущие интервалы времени.

- Все  эти  режимы  имеют  одинаковую  структуру экранов, на которых отображаются  значения температуры и абсолютного давления газа,  расхода и объема газа при рабочих и стандартных условиях. В режиме просмотра текущих  параметров  отображаются  мгновенные значения температуры, давления и расхода,  а значение объема газа накапливается непрерывно и может быть сброшено только по команде оператора. В других режимах (минута, час, сутки,  месяц)  отображаются  усредненные за соответствующий интервал времени значения температуры,  давления и расхода и значения накопленного за этот период объема. В этих режимах в начале отсчета нового интервала времени значение объема сбрасывается в ноль.

- Параметры, накопленные за минуту, час, сутки и месяц,  фиксируются корректором в базе данных вместе с датой и временем начала соответствующего периода.  Корректор хранит историю за последние 101 минуту, 1080 часов, 125 суток и 25 месяцев. При отключении основного питания корректора база данных сохраняется с помощью резервной батареи на  процессорной плате.

- Для  просмотра информации, накопленной в базе данных, необходимо при просмотре одного из интервальных параметров нажать клавишу [].Эта же клавиша задействована для переключения между двумя возможными режимами навигации по базе данных - выбору записи и выбору параметра. При выборе записи на верхней строке индикатора отображается дата и время начала  соответствующего периода, а на нижнюю строку выводится значение параметра (экран 7).   Клавиши   [<] и  [>] используются  для  перехода  к предыдущей (назад во времени)  и последующей (вперед во времени) записи базы данных. При выборе параметра  на  верхней строке  индикатора  кроме названия параметра отображается номер записи, отсчитываемой от последней в базе (экран 8). Клавиши [<] и [>] при этом используются для выбора нужного параметра.  Для выхода из режима просмотра истории нужно нажать клавишу [x].

| - Таблица 1.24 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Меню: | - /Измерения/Текущие - /Измерения/Минута - /Измерения/Час - /Измерения/Сутки - /Измерения/Месяц |  |
| - Экран |  | - Пояснения |
| - 1 |  | - 2 |
| - Температура - оС +9.05 - 1 |  | - температура газа, оС |
| - Давл. Абсолютн. - МПа 0.225 - 2 |  | - давление газа (абсолютное), МПа |
| - Расход - м3/ч 0.00 - 3 |  | - расход при рабочих условиях, м3/час |
| - Расход Норм. - м3/ч 0.00 - 4 |  | - Расход при стандартных условиях, м3/час |
| - Объем - м3 0.00 - 5 |  | - объем при рабочих условиях, м3 |
| - Объем Норм. - м3 0.000 - 6 |  | - объем при стандартных условиях, м3 |
| - 2000/01/10 17:00 - оС +9.01 - 7 |  | - просмотр записей в базе данных по времени: - дата/время начала интервала; - значение параметра |
| - Температура -05 - оС +9.01 - 8 |  | - просмотр одной записи в базе данных: - в правом верхнем углу индикатора отображается номер записи, отсчитываемой от последней |
| - Сбросить объем ? - м3 0.000 - 9 |  | - запрос на подтверждение операции сброса объема; - доступ: оператор |

- При отображении на индикаторе даты и времени существует возможность изменения точности представления этой информации. Это реализуется путем сдвига данных на индикаторе влево/вправо при нажатии комбинаций  клавиш  [O]+[>]  и [O]+[<]. Одно нажатие клавиш смещает данные  на один символ. Разделительная способность фиксации времени корректором составляет 0.01 с.

- Значение объема, отображаемого в режиме просмотра текущих параметров, может быть  сброшено по команде оператора. Для этого нужно выбрать отображение объема при рабочих или объема при стандартных условиях и нажать клавишу []. На верхнюю строку индикатора выводится  запрос на проведение этой операции (экран 9). Для подтверждения нужно еще раз нажать клавишу [].

- 1.4.3.22 /Измерения/Аварийные/

- 1.4.3.22.1  /Измерения/Аварийные/Сутки, /Измерения/Аварийные/Месяц

- В  этом  режиме (смотри таблицу 1.25.1) отображаются продолжительность аварийных ситуаций (экран 1), суммарное значение объема газа за время аварийных ситуаций при рабочих и стандартных условиях (экраны 2, 3,  соответственно) и суммарная продолжительность ситуаций, когда текущее значение объемного расхода газа при рабочих условиях меньше минимального расхода, установленного  для счетчика газа (экран 4).

| - Таблица 1.25.1 |  |
| --- | --- |
| - Меню: /Измерения/Аварийные/Сутки - /Измерения/Аварийные/Месяц |  |
| - Экран | - Пояснение |
| - Продолжит. t0/P - сек. 0 - 1 | - суммарная продолжительность аварийных ситуаций |
| Объем м3 0.000 0 - 2 | - суммарное значение объему за время аварийных ситуаций при рабочих условиях, м3 |
| Объем Норм. м3 0.000 0 - 3 | - суммарное значение объему за время аварийных ситуаций при стандартных условиях, м3 |
| - 4 Продолжит. QQм сек. 0.000 0 | - Суммарная продолжительность ситуаций, когда текущее значение объемного расхода газа при рабочих условиях меньше минимального расхода, установленного для счетчика газа, с - доступ: оператор |

К аварийным ситуациям в работе корректора относятся такие ситуации, когда текущие измеренные  значения температуры и (или) давления вышли за границы установленны установленных диапазонов. В период от начала и  до окончания аварийной ситуации заполнение баз данны учета газа выполняется автоматически по последним, до возникновения аварийной ситуации, измеренными параметрами газа (температура, давление).

При ситуации, когда текущее значение объемного расхода газа при рабочих условиях было меньше  значения  минимального   объемного расхода, установленной для измерительного  счетчика газа (qmin. сч), расчет  потребленного газа ведется по значениям (qmin. л).

- 1.4.3.22.2 /Измерения/Аварийные/Пауза

- В  этом  режиме (смотри таблицу 1.25) отображаются параметры паузы, которая фиксируется  и  рассчитывается корректором при возникновении перерыва в работе.

| - Таблица 1.25 |  |
| --- | --- |
| - Меню: /Измерения/Пауза |  |
| - Экран | - Пояснения |
| - Дата 0000/00/00 - 0000/00/00 - 1 | - дата начала паузы; - дата окончания паузы |
| - Время 0000:00:00 - 0000:00:00 - 2 | - дата начала паузы; - дата окончания паузы |
| - Длительность - сек 0.00 - 3 | - продолжительность паузы, с |
| Расход м3 /ч 0.000 - 4 | - средний расход при рабочих условиях, м3/час |
| Расход Норм. м3 /ч 0.000 - 5 | - средний расход при стандартных условиях, м3/час |
| Прирост Объема м3 0.000 - 6 | - прирост объема за паузу при рабочих условиях, м3 |
| Прирост Об. Норм м3 0.000 - 7 | - прирост объема за паузу при стандартных условиях, м3 |
| Объем м3 0.000 - 8 | - суммарное значение объема при рабочих условиях - за несколько пауз, м3 |
| Объем Норм. м3 0.000 - 9 | - суммарное значение объема при стандартных условиях - за несколько пауз, м3 |
| Добавить объем ? м3 0.000 - 10 | - запрос на подтверждение операции добавления объема; - доступ: оператор |

- Корректор фиксирует дату и время начала и конца паузы (экраны 1,2), и после восстановления работы определяет ее продолжительность (экран  3). Продолжительность  паузы определяется как интервал времени между последним  импульсом, поступившим от счетчика газа перед отключением корректора, и первым импульсом после его включения.

- Затем вычисляется усредненное значение расхода за пять соразмерных предыдущих интервалов времени (экраны  4,5) и вычисляется значение объема при рабочих и стандартных условиях за время паузы (экраны  6,7). На  экранах 8,9 отображаются суммарные значения объема, накапливаемого за несколько пауз в работе корректора.

- Значение объема,  вычисляемого за время одной или нескольких пауз, может быть добавлено к основному значению объема. Это может быть сделано по команде оператора или автоматически, если при конфигурации выбран соответствующий режим учета. Для ручного добавления нужно при отображении одного из суммарных значений объемов паузы (экраны  8,9) нажать клавишу [].  На верхнюю строку индикатора выводится  запрос  на проведение этой операции (экран 10). Для подтверждения нужно еще раз нажать клавишу []. После проведения сложения суммарные значения объемов за паузу обнуляются.

- 1.4.3.23 /Измерения/Разное

- В этом режиме (смотри таблицу 1.26) объединено несколько разных параметров, которые измеряются и рассчитываются корректором.

- На экранах 1,2 представлены коэффициент плотности газа и коэффициент коррекции  объема соответственно. Значения этих коэффициентов вычисляются корректором по каждому импульсу, поступающему  от счетчика газа. По каждому импульсу рассчитывается также прирост  объема, последнее значение которого при рабочих условиях отображается на экране 3.

| - Таблица 1.26 |  |
| --- | --- |
| - Меню: /Измерения/Разное |  |
| - Экран | - Пояснения |
| - Коэф.Сжимаемости - 1.000000 - 1 | - текущий коэффициент сжимаемости газа |
| - Коэф. Коррекции - 1.000000 - 2 | - текущий коэффициент коррекции объема |
| Прирост Объема м 0.000 3 3 | - последнее значение прироста объема - при рабочих условиях, м3 |
| - Счетчик Имп. - 0000000000 - 4 | - счетчик импульсов преобразователя объема; - доступ: администратор |
| Темп. Дат. Давл. оС +17.4 - 5 | - температура преобразователя давления, оС |
| - Напряж. Питания - В 6.43 - 6 | - напряжение питания батареи, В |

- Корректор подсчитывает количество импульсов, поступающих от счетчика газа, а значение счетчика импульсов отображается на экране 4. Это значение разрешается редактировать, что может быть использовано, например, для установления одинаковых показаний с механическим счетчиком.

- На экранах 5 и 6 отображаются соответственно измеренные значения температуры преобразователя давления и напряжение батареи питания.

- 1.4.3.24 /События/Текущие

- В процессе работы корректор контролирует, находятся ли значения измеряемых параметров в установленных пределах. Если значение параметра выходит за эти пределы, корректор фиксирует время возникновения такого события и измеряет его продолжительность. Режим "События/Текущие" (смотри таблицу 1.27) предназначен для просмотра происходящих в данный момент времени событий.

- Сообщение о событии выводится на верхнюю строку индикатора,  а  на нижней строке может отображаться или текущая продолжительность события  в  секундах  (экран 1),  или дата и время его начала (экран 2). Переключения между этими  двумя  формами отображения  осуществляются  клавишей [].  Клавиши [<], [>] используются для просмотра  информации о других возможных текущих событий (если одновременно несколько параметров находятся за пределами допуска). Если в корректоре нет зафиксированных отклонений любого из параметров, то при  входе  в этот режим на нижнюю строку индикатора в течение  2-3 секунд выводится сообщение "Все в норме".

| - Таблица 1.27 |  |
| --- | --- |
| - Меню: /События/Текущие |  |
| - Экран | - Пояснения |
| - Темпер. > Макс. - сек 465 - 1 | - отображение текущих событий: - сообщение; - продолжительность события, с |
| - Темпер. > Макс. - 2000/01/11 16:36 - 1 | - сообщение; - дата/время начала события |
| - Сообщение | - Пояснения |
| - "Темпер. < Мин." | - температура газа меньше минимального уровня |
| - "Темпер. > Макс." | - температура газа больше максимального уровня |
| - "Давление < Мин." | - давление газа меньше минимального уровня |
| - "Давление > Макс." | - давление газа больше максимального уровня |
| - "Питание < Мин." | - напряжение питания меньше минимального уровня |
| - "Питание > Макс." | - напряжение питания больше максимального уровня |
| - "Магн.поле > Макс" | - внешнее магнитное поле превышает максимальный уровень |
| - "Расход < Мин." | - расход меньше минимально допустимого |
| - "Расход > Макс." | - расход больше минимально допустимого |

- При  отображении на индикаторе даты и времени (экран 2) существует возможность изменить точность представления этой информации. Это реализуется сдвигом  данных на индикаторе влево/вправо при нажатии комбинаций клавиш [О]+[>] и [О]+[<]. Одно нажатие   клавиш сдвигает данные на один символ. Разделительная способность фиксации времени корректором составляет 0.01 с.

- 1.4.3.25 /События/Лог Событий

- Этот режим (смотри таблицу 1.28) предназначен для просмотра истории событий, которые автоматически  фиксируются корректором в процессе работы. Максимальное количество информации в “Лог событий” составляет 240 записей. При добавлении новых данных в “Лог событий”,  из него удаляется наиболее старая запись.

- События, которые фиксируются корректором автоматически, можно разделить на одномоментные и те, какие имеют определенную продолжительность. Для последних в “Лог событий” делаются две записи - в начале события и в конце. Для завершившихся событий  также определяется и фиксируется их продолжительность.

- При  просмотре “Лог событий” на верхней строке отображается дата и время, а на нижней выводится сообщение о событии (экран  1). Для отображения продолжительности события (экран 2) нужно нажать клавишу []. Клавиши [<] и [>] используются для перехода  к предыдущей (назад во времени) и последующей (вперед во времени) записи в “Лог событий”. При достижении концов “лога” на нижнюю строку индикатора  в течение  2-3 секунд выводятся  сообщения "<< Конец лога"  или  "Конец лога >>".

- При отображении на индикаторе даты и времени существует возможность изменения точности представления этой информации. Это реализуется сдвигом данных на индикаторе влево/вправо  при  нажатии  комбинаций  клавиш  [О]+[>] и [О]+[<]. Одно нажатие клавиш  сдвигает данные  на один символ. Разделительная возможность фиксации времени корректором составляет 0.01 с.

| - Таблица 1.28 |  |
| --- | --- |
| - Меню: /События/Лог Событий |  |
| - Экран | - Пояснения |
| - 1 | - 2 |
| - 2000/01/11 16:36 - Темпер. > Макс. - 1 | - отображение лога событий: - дата и время события; - сообщение |
| - Длительность - сек 532 - 2 | - продолжительность завершившегося события, с |
| - Сообщение | - Пояснения |
| - "Питание Выкл" | - отключение питания |
| - "Питание Вкл" | - включение питания: фиксируется продолжительность отсутствия питания |
| - "Сброс" | - произошел сброс процессора |
| - "Иниц. Часов" | - начальная инициализация часов |

| - Продолжение таблицы 1.28 |  |
| --- | --- |
| - 1 | - 2 |
| - "Начальная Конф." | - начальная установка конфигурационных параметров в стандартные значения |
| - "Темпер. Норм." | - температура вернулась в заданные пределы: фиксируется - продолжительность ее выхода из нормального диапазона |
| - "Темпер. < Мин." | - температура стала меньше минимальной уставки |
| - "Темпер. > Макс." | - температура стала больше максимальной уставки |
| - "Давление Норм." | - давление вернулось в заданные пределы: фиксируется продолжительность его выхода из нормального диапазона |
| - "Давление < Мин." | - давление стало меньше минимальной уставки |
| - "Давление > Макс." | - давление стало больше максимальной уставки |
| - "Питание Норм." | - напряжение питания вернулось в заданные пределы: фиксируется продолжительность его выхода из нормального диапазона |
| - "Питание < Мин | - напряжение питания стало меньше минимального предела |
| - "Питание > Макс | - напряжение питания стало больше максимального предела |
| - "Магн. поле Норм." | - внешнее магнитное поле уменьшилось до нормального значения: фиксируется продолжительность наличия магнитного поля |
| - "Магн. поле > Макс | - зафиксировано появление внешнего магнитного поля больше допустимого значения |
| - "Расход < Мин.” | - расход меньше минимально допустимого |
| - "Расход > Макс.” | - расход больше максимально допустимого |
| - "Расход Норм." | - расход в пределах нормы |
| - "Летнее Время" | - переход на летнее время |
| - "Зимнее Время" | - переход на зимнее время |
| - "Начало Паузы" | - начало паузы в работе корректора |
| - "Конец Паузы" | - восстановление работы после паузы |
| - "Пауза Авто+" | - проведена операция автодобавление объема - за паузу к основным учитываемым значениям |

- 1.4.3.26 /События/Лог Изменений

- Этот режим (смотри таблицу 1.29) предназначен для просмотра истории событий, вызванных вмешательством оператора в работу корректора. Фиксируется дата и время изменений, которые проводятся оператором, а также новое и старое значение параметра. Максимальное количество информации в ”Лог Изменений” составляет 240 записей. При добавлении новых данных в “лог”, из него удаляется наиболее старая запись.

- При просмотре ”Лог Изменений” на верхней строке отображается дата и время, а на нижней выводится сообщение об изменении (экран 1). Клавиши [<] и [>] используются для перехода к предыдущей (назад по времени) и последующей (вперед по времени) записи в ”Лог Перемен”. При достижении концов “лога” на нижнюю строку индикатора в течение 2-3 секунд выводятся сообщения "<< Конец лога" или  "Конец лога >>".

- Для отображения нового и старого значений параметра (экраны 2, 3) нужно нажать  клавишу [].  При этом клавиши [<] и  [>]  используются  для переключения между экранами 2 и 3. Для возвращения к экрану 1 нужно нажать клавишу [] или []. Некоторые  сообщения в ”Лог Изменений”  имеют интегрированный характер, то есть фиксируется факт проведения изменений не одного, а возможно нескольких, связанных между собой параметров. Например, при редактировании таблиц преобразователя давления и счетчика газа или при коррекции даты/времени  в часах. В таких случаях новые и старые значения параметров в “логе” не запоминаются и не отображаются.

- При проведении калибровки  каналов измерения температуры и давления в ”Лог Изменений”  фиксируются новые значения полученных коэффициентов. На экранах 4 и 5 показано, как эти коэффициенты отображаются при просмотре  ”Лог Изменений”.

- При отображении на индикаторе даты и времени существует возможность изменения точности представления этой информации. Это реализуется сдвигом данных на индикаторе влево/вправо при нажатии комбинаций клавиш [О]+[>] и [О]+[<]. Одно нажатие клавиш сдвигает данные  на один символ. Разделительная способность фиксации времени корректором составляет 0.01 с.

| - Таблица 1.29 |  |
| --- | --- |
| - Меню: /События/Лог Изменений |  |
| - Экран | - Пояснения |
| - 1 | - 2 |
| - 2000/01/12 17:25 - Плотность Норм. - 1 | - отображение ”Лог Изменений”: - дата и время события; - сообщение |
| Новое Значение кг/м3 0.701940 - 2 | - новое значение параметра |
| Старое Значение кг/м3 0.668100 - 3 | - старое значение параметра |
| - АЦП= 0830 3133 - R= 9142 12140 - 4 | - коэффициенты калибровки канала измерения температуры |

| - Продолжение таблицы 1.29 |  |
| --- | --- |
| - 1 | - 2 |
| - АЦП= 0140 3757 - U= 100 2000 - 5 | - коэффициенты калибровки канала измерения давления |
| - Сообщение | - Пояснение |
| - "Общая Информ." | - изменение общей информации |
| - "RTD Тип | - изменение типа термопреобразователя сопротивления |
| - "RTD Сопротивл." | - изменение значения сопротивления термопреобразователя сопротивления при 0 оС |
| - "RTD Вкл/Выкл" | - логическое включение или отключение термопреобразователя сопротивления |
| - "Темпер. Конст." | - изменение константного значения температуры |
| - "Темпер. Мин." | - изменение минимальной уставки по температуре |
| - "Темпер. Макс." | - изменение максимальной уставки по температуре |
| - "Темп. Дат.Давл." | - включение или отключение измерения температуры преобразователя давления |
| - "Тип Дат.Давл." | - изменение типа преобразователя давления |
| - "Питан. Дат.Давл." | - изменение паспортного значения напряжения питания преобразователя давления |
| - "Дат.Давл.Вкл/Вык" | - логическое включение или отключение преобразователя давления |
| - "Давление Конст." | - изменение константного значения давления |
| - "Давление Мин." | - изменение минимальной уставки по давлению |
| - "Давление Макс." | - изменение максимальной уставки по давлению |
| - "Мин. Расход " | - изменение значения минимального расхода счетчика |
| - "Макс. Расход " | - изменение значения максимального расхода счетчика |
| - " Цена Імпульса " | - изменение значения цены импульса счетчика |
| - "Порог Чувствительности" | - изменение значения порога чувствительности счетчика |
| - "Период Измерений" | - изменение периода измерения |
| - "Таймаут Вкл/Выкл" | - включения или отключение таймаута консоли |

|  | - Продолжение таблицы 1.29 |  |
| --- | --- | --- |
| - 1 |  | - 2 |
| - "Таймаут Консоли" |  | - изменение значения таймаута консоли |
| - "Питание Мин." |  | - изменение минимальной уставки по напряжению питания |
| - "Питание Макс." |  | - изменение максимальной уставки по напряжению питания |
| - "Макс. Пауза" |  | - изменение максимальной продолжительности паузы |
| - "Пауза Авто+" |  | - включение или отключение функции автосложения объема за паузу |
| - "Функц. Объема" |  | - изменение функции преобразования счетчика газа |
| - "Функц. Давления" |  | - изменение функции преобразования преобразователя давления |
| - "Уровень Доступа" |  | - изменение уровня доступа к системе |
| - "Пароль Оператора" |  | - изменение пароля оператора |
| - "Пароль Админ." |  | - изменение пароля администратора |
| - "Пароль Владельца" |  | - изменение пароля владельца |
| - "Плотность Норм." |  | - изменение значения плотности при стандартных условиях |
| - "Углекислый Газ" |  | - изменение значения содержания углекислого газа |
| - "Азот" |  | - изменение значения содержания азота |
| - "Барометрич.давл." |  | - изменение атмосферного давления |
| - "Дата/Время" |  | - изменение даты/времени в часах |
| - "Летнее Время" |  | - изменение параметров перехода на летнее время |
| - "Зимнее Время" |  | - изменение параметров перехода на зимнее время |
| - "Объем Паузы +" |  | - ручное добавление значения объема за паузу к - основным учитываемым значениям |
| - "Объем = 0" |  | - сброс текущего значения объема |
| - "Калибр.T 1тчк" |  | - проведена одноточечная калибровка канала измерения температуры |
| - "Калибр.T 2тчк" |  | - проведена двухточечная калибровка канала - измерения температуры |
| - "Калибр.T R1,R2" |  | - изменение точечных значений сопротивлений калибровки |
| - "Калибр.P 1тчк" |  | - проведена одноточечная калибровка канала - измерения давления |
| - "Калибр.P 2тчк" |  | - проведена двухточечная калибровка канала - измерения давления |
| - "Калибр.P U1,U2" |  | - изменение точечных значений напряжения калибровки |
| - "Счетчик Имп." |  | - изменение значения счетчика импульсов |
| - "Сброс Паролей" |  | - сброс образцов паролей в стандартные значения |

|  | - Продолжение таблицы 1.29 |  |
| --- | --- | --- |
| - 1 |  | - 2 |
| - "Интерф. Вкл/Выкл" |  | - Включение или отключение интерфейса |
| - "Скорость Интерфейса" |  | - изменение темпа передачи данных по интерфейсу |
| - "Сетевой Адрес" |  | - изменение сетевого адреса корректора |
| - "Длительн. Вых.Имп." |  | - изменение продолжительности импульсов на выходных ключах |
| - "Выход 1: Режим" |  | - изменение режима работы первого выхода |
| - "Выход 2: Режим" |  | - изменение режима работы второго выхода |
| - "Выход 1: Объем" |  | - изменение объемного коэффициента пропорциональности для первого выхода |
| - "Выход 2: Объем" |  | - изменение объемного коэффициента пропорциональности для второго выхода |

- 1.4.3.27 /Часы

- Этот режим (смотри таблицу 1.30)  предназначен  для просмотра и коррекции текущего времени, а также установки параметров автоматического перехода прибора на летнее и зимнее время.

- На первом экране представлены текущие значения даты и времени. В левой части индикатора отображаются в сокращенном виде день недели, название месяца и число. В правой части индикатора отображаются дата и время в цифровом виде. Для коррекции даты/времени нужно  нажать клавишу []. Последовательно вводятся семь параметров: день недели, год, месяц, день, часы, минуты и секунды. Изменение времени в часах на новые значения осуществляется одномоментно после ввода последнего параметра, то есть секунд. Отказаться от проведения коррекции можно в любой момент, нажав клавишу [x].

| - Таблица 1.30 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Меню: /Часы |  |  |
| - Экран | - Пояснения |  |
| - Чтв 2000/02/03 - Фев,3 16:42:07 - 1 | - циферблат часов: - день недели год/месяц/день; - месяц, день часы: минуты: секунды; - доступ: оператор |  |
| - Летнее время - 3, 5, 0, 3 -  -  -  -  -  -  -  - 2 |  | - дата и время перехода на летнее и - зимнее время, слева направо: - месяц (1...12); - неделя (1...4,5), 5 означает последнюю неделю месяца; |
| - Зимнее время - 10, 5, 0, 4 - 3 |  | - день недели (0...6), 0-неделя, - 1- понедельник и т.д.; - час (0...23); |
|  |  | - доступ: оператор |

- На экранах 2 и 3 отображаются параметры автоматического перехода корректора на летнее и зимнее время соответственно. Последовательно  вводятся  месяц, неделя, день недели и время момента изменения данных в часах корректора. При переходе на летнее время часы  переводятся  на один час вперед,  а при переходе на зимнее время - на один час назад.

- 1.4.3.28  Сброс паролей в стандартные  значения

- Если  в процессе эксплуатации корректора  возникла необходимость  восстановить стандартные   значения  образцов  паролей, то для этого необходимо:

- снять  пломбу и открыть корректор;

- отключить питание;

- замкнуть между собой контакты 6 и 16 технологического разъема XP4 на плате процессора;

- подключить питание;

- разомкнуть контакты на технологическом разъеме;

- закрыть прибор.

- После  этой  процедуры  образцы паролей устанавливаются в следующие значения:

| -  | - пароль оператора | - - | - 12345 |
| --- | --- | --- | --- |
| -  | - пароль администратора | - - | - 67890 |
| -  | - пароль владельца | - - | - 337614 |

# 1.5 Работа оператора с модулем интерфейсов блока внешнего питания

Модуль интерфейсов MIF-1 (далее -MIF), размещенный в блоке внешнего питания АШУ5.087.176-03, обеспечивает  отдаленный доступ к корректорам объема газа ОКВГ-01 и позволяет создавать многоточечные территориально-распределенные системы учета газа с использованием  разнообразных каналов связи.

MIF обеспечивает:

- одновременный доступ к одному или нескольким, объединенным в сеть, корректорам ОКВГ-01  как с локального, так и через модемную связь с отдаленного компьютера;

- поддержку разнообразных типов коммуникационного оборудования: модемы для выделенных и коммутируемых телефонных линий, радиомодемы для соединения “точка-точка” и модемы сотовой связи;

- гибкие возможности по настройке  режимов работы MIF и параметров управления модемом; конфигурация может проводиться как локально, так и отдаленно, при этом обеспечивается защита от несанкционированного доступа;

- автоматическое переключение между режимами конфигурации модуля и передачи данных по протоколу CorNet;

- режим периодической проверки текущего состояния модема и кратковременного разрыва цепи его питания  для автоматического восстановления  работоспособности модема при сбоях и зависаниях;

- визуальную индикацию процесса обмена данными;

1.5.1 Использование MIF

Для сбора данных и управления корректорами предусмотрено использование полевой шины на базе интерфейса RS-485 и специализированного протокола обмена данными CorNet . На рисунке 1.6 приведена структура сети CorNet. Корректоры последовательно соединяются  экранированной витой парой и подключаются через блок внешнего питания, который содержит узел искрозащиты  и узел согласования  интерфейсов, к последовательному порту компьютера.

На одном сегменте сети CorNet может быть установлено до шести корректоров, а длина линии может достигать 1,2 км.

RS-485 (до 1200 м) RS-232 Взрывоопасная зона Безопасная зона

Рисунок 1.6 - Структура локальной сети CorNet

- На рисунке 1.7 показано использование модуля MIF, который размещается в блоке внешнего питания, для организации систем сбора данных и управления с использованием как локального, так и отдаленного доступа к корректорам.

С одной стороны  MIF подсоединен  через блок внешнего питания к сети корректоров CorNet, а с другой стороны к локальному терминалу и модему. MIF выполняет функции согласования скоростей передачи между портами, синхронизации поступающих запросов и мультиплексирования потоков данных, а также контролирует состояние и управляет работой модема.

MIF имеет два последовательных порта RS-232, каждый из которых предназначен для выполнения определенных  функций:

- порт терминала используется для подключения локального компьютера;

- порт модема для подключения внешнего коммуникационного устройства (модема);

Блок внешнего питания Выделенная линия Телефонная сеть Сеть сотовой связи Терминал оператора Полевая шина “CorNet” Радиоканал ОКВГ-01 Отдаленный компьютер Телефонный модем Телефонный модем LL-модем LL-модем Сотовый модем Сотовый модем Радиомодем Радиомодем

Рисунок 1.7 - Использование модуля MIF

Кроме того  MIF имеет  порт  корректора, с  помощью которого через опторазвязанный  интерфейс 	RS-485 осуществляется связь с  одним или несколькими  корректорами,  объединенными в информационную сеть.

Порт модема (см. таблицу 1.31)  выполнен как асинхронный интерфейс типа DTE (Data Terminal Equipment), а порт терминала (см. таблицу 1.32) как DCE (Data Communication Equipment). Формат передаваемых символов 8N1 (8 бит, без бита четности, 1 стоп-бит).  Скорость интерфейсов может настраиваться  для портов терминала и модема и выбирается из ряда: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бод.   Для порта корректора выбирается  из ряда: 4800, 9600, 19200, 38400 бод.

Кроме интерфейсных разъемов в  MIF имеются также два разъема низковольтного питания, которые  внутри модуля соединены между собой через нормально замкнутые контакты реле, которые могут быть  использованы  для разрыва цепи питания модема.

Индикаторы, обозначенные как “Терминал” и “Модем”, сигнализируют о том, с какого порта в текущий  момент осуществляется доступ. Индикаторы “TxD” и “RxD” указывают, соответственно, на процесс  передачи и приема данных через порт корректора.

| Таблица 1.31- Порт модема (DTE), разъем – вилка DB-9M |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сигнал | Контакт | I/O | Описание |
| TxD | 3 | O | Transmit Data, передаваемые в модем данные |
| RxD | 2 | I | Receive Data, принимаемые от модема данные |
| RTS | 7 | O | Request To Send, запрос передачи |
| CTS | 8 | I | Clear To Send, готовность приема |
| DTR | 4 | O | Data Terminal Ready, готовность DTE |
| DSR | 6 | I | Data Set Ready, готовность DCE |
| DCD | 1 | I | Data Carrier Detect, обнаружение несущей |
| RI | 9 | I | Ring Indicator, индикатор вызова |
| GND | 5 | - | Signal Ground, сигнальное заземление, общий провод |

| Таблица 1.32- Порт терминала (DCE), разъем – розетка DB-9F |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сигнал |  | Контакт | I/O | Описание |
| TxD |  | 3 | I | Transmit Data, данные передаваемые из DTE в DCE |
| RxD |  | 2 | O | Receive Data, принимаемые DTE данные |
| RTS |  | 7 | I | Request To Send, запрос передачи |
| CTS |  | 8 | O | Clear To Send, готовность приема |
| DTR |  | 4 | I | Data Terminal Ready, готовность DTE |
| DSR |  | 6 | O | Data Set Ready, готовность DCE |
| DCD |  | 1 | O | Data Carrier Detect, обнаружение несущей подключен через резистор 20 кОм к +VCC |
| RI | 9 |  | O | Ring Indicator, индикатор вызова, подключен через резистор 20 кОм к GND |
| GND | 5 |  | - | Signal Ground, сигнальное заземление, общий провод |

1.5.2  Подсоединение внешних устройств к   блоку  внешнего питания

На рисунке 1.8 приведена  схема подключения внешних устройств к  блоку внешнего питания, а  именно к  размещенному  в нем   MIF.

С помощью стандартных 9-проводных  интерфейсных  кабелей- удлинителей RS-232 к порту терминала подсоединен  локальный компьютер, а к порту модема – внешнее  коммуникационное  устройство. К блоку внешнего питания  подключен один или несколько  корректоров, объединенных в сеть.

Корректор Терминал оператора Модем Канал связи 9…20 B RS-232 RS-232 Модем (DTE) Терминал (DCE) Корректор Блок внешнего питания 220В,50 Гц 9 В 220В,50 Гц MIF RS-485 БПМ

- Рисунок 1.8 - Схема подключений внешних устройств к модулю MIF

- Внимание! Подключение модуля интерфейсов должно проводиться только при - выклченном питании всех внешних устройств.

С помощью контактов  реле, соединяющих два разъема низковольтного питания,  существует возможность осуществить восстановление работоспособности модема в случаях его зависаний. Именно поэтому блок питания модема (БПМ) подсоединяется к одному из разъемов низковольтного питания, а другой разъем соединяется отдельным кабелем (входит в состав блока внешнего питания) с разъемом питания модема.

В процессе работы MIF периодически проверяет состояние модема. В случае нарушения его работоспособности и если программным путем восстановить ее не удается, на несколько секунд включается реле, разрывая тем самым цепь питания модема. Такая процедура позволяет восстановить работу модема, если его неисправность не носит необратимый характер.

После включения  блока  внешнего питания  (подачи питания на MIF) на его передней панели последовательно загораются все индикаторы, что свидетельствует о нормальной работемодуля интерфейсов. После того как индикаторы погаснут MIF готов к работе. В процессе начальной установки  MIF необходимо также  провести его конфигурацию.

1.5.3 Конфигурация MIF

Целью проведения конфигурации модуля интерфейсов является выбор скоростей передачи всех портов RS-232, настройка команд и параметров управления модемом, а также установка пароля для защиты от несанкционированного доступа. Установленные значения параметров конфигурации сохраняются и при отключении питания MIF.

Конфигурацию модуля MIF проводят с помощью любой терминальной программы с компьютера, подключенного или к порту терминала или к порту модема (через модем или нуль-модем). В качестве терминальной программы может использоваться, например, программа HyperTerminal, входящая в состав операционной системы Windows.

Последовательный порт компьютера должен быть настроен таким образом: 8N1 (8 бит, без бита четности, 1 стоп-бит), управление потоком (flowcontrol) – аппаратное (hardware, RTS/CTS).

Скорость соединения должна соответствовать настройкам скорости порта в модуле интерфейсов MIF; первоначально скорость порта терминала и порта модема – 38400 бод.

После запуска терминальной программы вводят с клавиатуры любой символ. Если все нормально, MIF выдает заставку и приглашение для ввода идентификатора пользователя (логина) и пароля. Первоначально логин и пароль - "mif" (без кавычек). После успешного ввода пароля, MIF выводит приглашение для ввода команд "mif>".

Для выполнения какой-либо команды необходимо набрать ее имя и нажать клавишу Enter (“Ввод”).  Имена команд и переменных в некоторых случаях допускается вводить не полностью, например, “conf” вместо “config”, “def” вместо “default” и т.д.

Доступны следующие команды:

help или ?
отображение небольшой справки по командам и переменным;

config
отображение текущих значений всех переменных;

default
сброс параметров конфигурации в значения по умолчанию;

terminal
прямое подключение к порту модема; этот режим предназначен для проведения конфигурирования модема с компьютера, подключенного к порту терминала MIF;

reset
аппаратный сброс MIF; его необходимо делать после изменения значений переменных конфигурации;

exit или quit
завершение работы в режиме конфигурации, выход;

Далее описаны переменные конфигурации. Для просмотра текущего значения переменной надо ввести только ее имя, для ввода нового значения надо набрать имя переменной и через пробел или знак '=' значение. Если в поле значения переменной надо ввести строку, содержащую символы разделители (пробел, запятая, точка, двоеточие, знак равенства), то такая строка должна быть заключена в кавычки. Пустая строка вводится как пара кавычек: "".

login  "<str>"
имя пользователя, не более 15 символов;

password "<str>"
пароль пользователя, не более 15 символов;

baud<n>  <baud>
скорость одного из трех последовательных портов MIF;
<n>: 1= терминал, 2= модем, 3= корректор;
baud1 и baud2: 1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200;
baud3: 4800,9600,19200,38400;

modem  <yes|no>
режим работы порта модема: yes - через модем;  no - через нуль-модем;  при работе через нуль-модемное соединение драйвер модема не используется и порт модема работает аналогично порту терминала;

init<n>"<str>"
две строки инициализации модема, <n>= 1 или 2; в каждой из строк может быть не больше 40 символов; в строках команд для модема могут использоваться следующие специальные символы (которые сами в модем не передаются):

~	задержка на 0.5 секунды;

v	выключить сигнал DTR;

^	включить сигнал DTR;

|	выдать в модем символ "возврат каретки", код 0x0D; символ '|' должен обязательно присутствовать в конце строки;

answer  "<str>"
команда, которая выдается в модем при ответе на звонок;

hangup  "<str>"
команда, которая выдается в модем для разрыва соединения;

nring  <n>
число звонков перед тем как модем начнет отвечать; если <n> = 0, то MIF отвечать на звонки не будет, если только модем не настроен на режим автоответа (s0 != 0);

tconn  <time>
время ожидания соединения при ответе на звонок, равное 0.1c; если за это время соединение не будет установлено, модуль интерфейсов выполнит процедуру разъединения;

tbreak  <time>
таймаут разрыва соединения, который равен 0.1с; установленное соединение будет разорвано, если в линии отсутствует трафик более указанного периода времени;

tcheck  <time>
период проверки состояния модема, который равен 0.1с; если после последнего осмысленного ответа модема пройдет более указанного времени, MIF проводит его переинициализацию; если и после нескольких попыток не будет достигнут успешный результат, модуль интерфейсов выключает на несколько секунд питание модема (для этого цепь питания модема должна быть пропущена через контакты реле MIF), после чего опять проводится инициализация модема. Таким образом обеспечивается возможность восстановления работоспособности зависшего модема.

По команде default устанавливаются заводские значения параметров конфигурации, а именно:

login		= "mif"

password 	= "mif"

baud1		= 38400

baud2		= 38400

baud3		= 38400

modem	= no

init1		= "ATZ|"

init2		= ""

answer		= "ATA|"

hangup		= "~v~~^~~ATH0|"

nring		= 2

tconn		= 770

tbreak		= 1200

tcheck		= 12000

При настройке скоростей портов MIF следует учесть, что если порт терминала предполагается использовать не только для проведения конфигурации, а и для доступа к корректору по протоколу CorNet, то его скорость не должна быть меньше скорости порта корректора.

После изменений одного или нескольких значений параметров конфигурации, для вступления их в силу, необходимо обязательно выполнить команду сброса “reset” или выключить и включить питание MIF,  то-есть выключить и включить блок внешнего питания.

Доступ к режиму конфигурации MIF возможен как через порт терминала, так и через порт модема, но не одновременно. Если пользователь вошел в режим конфигурации с одного из портов, то при попытке доступа с другого порта будет выдано сообщение о занятости ресурса.

Если в процессе конфигурации пользователь более 3 минут не взаимодействовал с MIF, процедура конфигурации завершается и для последующего входа в этот режим необходимо будет вновь ввести логин и пароль. На этапе идентификации пользователя время таймаута уменьшается до 30 секунд.

1.5.4 Настройка  модема

Если предполагается использование коммуникационное устройство (модема), то (после конфигурации MIF) необходимо  подготовить его к работе. С модулем MIF могут использоваться модемы, имеющие совместимую с модемами фирмы Hayes систему AT-команд.

При настройке модема для работы с модулем интерфейсов должны быть выполнены следующие основные требования:

- скорость последовательного порта модема должна быть фиксированной и не зависеть от скорости в канале связи;

- порт должен быть настроен на аппаратное управление потоком данных (flow control) сигналами RTS и CTS;

- ответы от модема на команды должны быть в вербальной форме (символьные строки).

Модуль  MIF может принять и обработать следующие строки сообщений от модема:

OK	команда выполнена успешно;

ERROR	ошибка в синтаксисе или наборе параметров команды;

RING	в линии обнаружен сигнал вызова (звонок);

CONNECT xxx	соединение успешно установлено, модем в режиме данных;

NO CARRIER	попытка вызова или ответа закончилась неудачно, либо произошел разрыв связи.

Другие возможные сообщения от модема модулем интерфейсов игнорируются.

Настройка модема может проводиться без отсоединения его от модуля интерфейсов, с компьютера, подключенного к порту терминала MIF. Для этого в модуле интерфейсов предусмотрен режим прямого доступа к порту модема (команда “terminal”). В этом режиме все поступающие от компьютера символы направляются в порт модема, а сообщения от модема пересылаются в порт терминала.

Ниже приведены примеры настроек для двух разных модемов. В строках команд <CR> обозначает символ ввода (код 0x0D):

а)    Acorp 56EMS:

AT&F1&K3Q0V1S0=0&W<CR>

&F1	заводские настройки, профиль 1;

&K3	аппаратное управление потоком, RTS/CTS;

Q0	разрешены ответы от модема;

V1	вербальная форма ответов;

S0=0	выключен режим автоответа;

&W	запись текущих настроек в память.

б)    U.S. Robotics Courier V.Everything:

AT&F1&B1&H1&R2Q0V1S0=0&W<CR>

&F1	заводские настройки, профиль 1;

&B1	фиксированная скорость порта;

&H1	аппаратное управление потоком при передаче, CTS;

&R2	аппаратное управление потоком при приеме, RTS;

Q0	разрешены ответы от модема;

V1	вербальная форма ответов;

S0=0	выключен режим автоответа;

&W	запись текущих настроек в память.

Если настройки модема записываются в энергонезависимую память (команда &W), то для последующей инициализации модема достаточно выдать команду программного сброса “ATZ<CR>”.

MIF позволяет устанавливать соединение не только по коммутируемым телефонным каналам, но и по выделенным линиям связи. При этом могут использоваться специализированные модемы или обычные, если они имеют соответствующий режим работы. Ниже приведен пример настройки модемов GVC R21 Vector для работы в режиме выделенной линии:

- один из модемов настраивается в режим инициатора (originate):

AT&F1S0=0&L1&W<CR>

&F1	заводские настройки, профиль 1;

S0=0	модем в режиме инициатора;

&L1	режим выделенной линии;

&W	запись текущих настроек в память.

- второй модем настраивается в режим ответа (answer):

AT&F1S0=1&L1&W<CR>

&F1	заводские настройки, профиль 1;

S0=1	модем в режиме ответа;

&L1	режим выделенной линии;

&W	запись текущих настроек в память.

С MIF могут применяться также модемы сотовой связи. При их установке и настройке необходимо оценить уровень принимаемого сигнала и подобрать оптимальное размещение антенны и модема на объекте. Кроме этого, для работы сотового модема надо установить SIM-карту оператора сотовой связи и ввести соответствующий PIN-код. Также следует отметить, что при заключении договора с оператором сотовой связи, необходимо включить в контракт услугу по приему/передаче данных. Ниже приведен пример процедуры настройки сотового модема Fastrack M1203A фирмы Wavecom (команды, вводимые оператором, выделены жирным шрифтом):

1) соединить модем с модулем интерфейсов, подключить антенну и вставить SIM-карту; компьютер оператора подключить к терминальному порту модуля интерфейсов; включить питание MIF и модема;

2) с помощью терминальной программы зайти в режим конфигурации модуля интерфейсов (ввести логин и пароль) и установить скорость порта модема (baud2) на 9600 бод; перезапустить MIF (reset); после перезапуска потребуется повторить ввод логина и пароля:

login: mif<CR>

password: ***<CR>

mif>baud2=9600<CR>

mif>reset<CR>

Press any key to login<CR>

Module of interfaces MIF-1 for gas volume correctors OKVG-01

Serial number: 00003,  Firmware v1.2,  Apr 23 2003 11:02:31

Copyright(C) 2003, Lviv Centre of Institute of Space Research

login: mif<CR>

password: ***<CR>

mif>

3) в режиме конфигурирования MIF выполнить команду terminal; теперь вводимые оператором символы будут транслироваться в модем, а ответы модема пересылаться в компьютер; выход из этого режима прямого соединения с модемом и возврат к режиму конфигурирования MIF осуществляется по нажатию CTRL-Z:

mif>terminal<CR>

connected to modem port, CTRL-Z to break

4) проверить качество принимаемого сигнала:

| AT&F<CR> OK | заводские настройки |
| --- | --- |
| AT+CSQ<CR> +CSQ: 18,0 | проверка уровня принимаемого сигнала: +CSQ: <rssi>,<ber> <rssi>=0…31,99 - уровень сигнала: большее число соответствует более высокому уровню сигнала, для установления соединения <rssi> должно быть в диапазоне 11…31; число 99 говорит о том, что сигнал не детектируется; <ber>=0…7 – частота битовых ошибок, % |

5) ввести PIN-код и проверить регистрацию:

| AT+CMEE=1<CR> OK | включить расширенные ответы модема на команды |
| --- | --- |
| AT+CPIN?<CR> +CPIN: SIM PIN | проверка нужен ли ввод PIN-кода: +CPIN: SIM PIN – модем ожидает ввод PIN-кода; +CPIN: READY - PIN-код не требуется |
| AT+CPIN=XXXX<CR> OK | ввод PIN-кода XXXX OK – PIN-код введен правильно +CME ERROR: 16 – неверный PIN-код +CME ERROR: 3 - PIN-код уже был введен ранее !!! если PIN-код будет три раза подряд введен неправильно, то SIM-карта блокируется; |
| AT+CREG?<CR> +CREG: 0,1 | проверка регистрации в сотовой сети, вторая цифра показывает статус регистрации: 0 – модем не зарегистрирован и не пытается; 1 – модем зарегистрирован в сети; 2 – синхронизация потеряна, попытка перерегистрации; |

6) завершение настройки модема:

| AT+CLCK=”SC”,0,XXXX OK | отключение запроса ввода PIN-кода после включения питания модема; XXXX – корректный PIN-код; |
| --- | --- |
| AT+CMEE=0<CR> OK | отключение режима расширенных ответов на команды |
| ATE0&W<CR> OK | отключение вывода эхо-символов и запись текущих настроек в память |

7) возврат к режиму конфигурирования MIF и выход:

<CTRL-Z>

mif>quit<CR>

Good-bye!

1.5.5 Описание работы MIF

После включения питания и проведения самотестирования MIF готов к работе и ожидает поступления данных  по портам терминала и/или модема.

MIF имеет два режима работы – режим конфигурации (командный) и режим передачи данных по протоколу CorNet. Переключение между этими двумя режимами работы происходит автоматически – при поступлении на один из входных портов пакета данных в формате CorNet, модуль интерфейсов переключается в режим передачи данных, производится обмен данными с корректором и после его окончания осуществляется возврат в режим конфигурации. Режим конфигурации является как бы фоновым процессом, т.е. если данные поступают не в формате CorNet, то они обрабатываются в режиме конфигурации.

Работа с модулем интерфейсов в командном режиме подробно рассмотрена выше в разделе “Конфигурация”. В режим передачи данных MIF переключается тогда, когда в потоке данных будет обнаружено начало командного пакета протокола CorNet. Все последующие данные модулем интерфейсов не анализируется, а перенаправляются в порт корректора. Ответы от корректора пересылаются в порт, с которого поступил запрос. Завершение работы в режиме передачи данных и возврат в командный режим происходит, если при приеме данных возникнет пауза длительностью более 0.7 секунды.

Как порт терминала, так и порт модема могут использоваться и для конфигурирования модуля интерфейсов и для обмена данными с корректорами. Если при конфигурации MIF, драйвер модема был отключен (modem = no), то работа через модемный порт ничем не отличается от работы через порт терминала, за исключением того, что физическое подключение устройства управления к модемному порту должно осуществляться через нуль-модемное соединение.

Если модуль интерфейсов находится в режиме передачи данных с одного из входных портов, то доступ со второго порта на это время блокируется. Блокировка осуществляется путем снятия соответствующего аппаратного сигнала готовности к приему. Устройства, подключаемые к входным портам MIF, должны приостанавливать передачу при отсутствии сигналов готовности от модуля интерфейсов, т.е. должны использовать аппаратное управление потоком сигналами RTS/CTS.

Функционирование порта модема модуля интерфейсов меняется, если при конфигурации MIF был включен драйвер модема (modem = yes).

Сразу после включения питания или после сброса MIF деактивирует на одну секунду сигнал DTR на модемном порту, затем поочередно посылает в модем две строки инициализации, определенные при конфигурации (“init1” и “init2”). После посылки каждой из строк инициализации MIF ожидает ответ “OK” от модема. Если от модема будет получен любой другой ответ или вообще не будет ответа в течение 3 секунд после посылки команды, то это  считается  ошибкой и процесс инициализации модема повторяется. Если и после нескольких попыток инициализации модема успех не будет достигнут, то модуль интерфейсов включает на несколько секунд реле, разъединяя тем самым разъемы низковольтного питания, после чего процедура инициализации модема повторяется с самого начала. Какая-либо из строк инициализации или обе могут быть пустыми. Такие строки в модем не посылаются и, соответственно, ответа от модема не ожидается.

После успешной инициализации модема модуль интерфейсов переходит в состояние ожидания вызова (звонка) от отдаленного абонента. Вызов определяется по получению от модема сообщений “RING”. MIF подсчитывает число звонков и когда оно станет равным значению, установленному в переменной конфигурации “nring”, в модем посылается команда, определенная в строке “answer”. По этой команде модем должен “поднять трубку” и начать процедуру установления связи. В течение времени “tconn” модуль MIF будет ожидать соединения. Факт установления соединения определяется модулем интерфейсов либо по получении от модема сообщения “CONNECT xxxx”, либо по активизации аппаратного сигнала DCD (Data Carrier Detect).

Если после выдачи в модем команды “answer” по истечении времени “tconn”, соединение не будет установлено, модуль интерфейсов выполняет процедуру разъединения. В модем посылается команда “hangup” и ожидается ответ “OK”. Если все нормально, MIF возвращается в состояние ожидания вызова. Если ответ от модема будет другим или его не будет вообще, то модуль интерфейсов начнет попытки переинициализации модема.

После того как модемы соединились, порт модема модуля интерфейсов функционирует так же, как и при нуль-модемном соединении, за исключением того, что MIF контролируется состояние сигнала DCD и наличие или отсутствие трафика по порту модема. При переходе сигнала DCD в неактивное состояние, а также, если в течение времени, установленного в переменной конфигурации “tbreak”, будет отсутствовать трафик по модемному порту, модуль интерфейсов выполнит процедуру разрыва соединения.

В процессе работы модуль MIF, находясь в состоянии ожидания вызова, периодически контролирует работоспособность модема. С периодом, установленным в переменной конфигурации “tcheck”, модуль интерфейсов посылает в модем команды инициализации. Если при этом возникнет какая-либо ошибка, будут производиться попытки восстановления работоспособности модема, сначала путем нескольких повторов процедуры инициализации, а если это не поможет – кратковременным разрывом цепи питания модема.