КОРЕКТОРИ ОБ’ЄМУ ГАЗУ

ОКВГ- 01

Настанова з експлуатації

АШУ3. 036. 029 НЕ

2007

Ця настанова з експлуатації призначена для загального ознайомлення з  будовою та  роботою коректорів об’єму газу ОКВГ- 01, а  також з порядком  їх  монтажу та експлуатації.

Установка, монтаж і введення в експлуатацію коректорів об’єму газу ОКВГ-01  на об’єктах виконуються представниками підприємства-виготовлювача або його контрагентами, які отримали право від підприємства-виготовлювача на проведення цих  робіт .

До монтажу, експлуатації та обслуговування коректорів об’єму газу ОКВГ-01 допускаються особи, які знають їх конструкцію й принцип роботи та пройшли відповідний інструктаж з техніки безпеки при роботі з апаратурою обліку природного газу.

1  ОПИС  ТА  РОБОТА  ВИРОБУ

1.1 Призначення виробу

1.1.1 Коректори об’єму газу ОКВГ-01  (надалі  - коректори)  призначені для роботи з турбінними або роторними лічильниками газу (надалі- лічильники), що  мають у своєму складі перетворювач об’єму  газу, що проходить через них,  в імпульсний сигнал типу “сухий контакт”.

Коректори  здійснюють:

- перетворення та обробку вхідних імпульсних  сигналів, що надходять з лічильника;

- обчислення  об’єму газу  за робочих   умов;

- вимірювання  температури, абсолютного (або надлишкового)  тиску газу та поточного часу;

- обчислення  об’єму газу, зведеного до стандартних умов згідно з ГОСТ 2939-63;

- виведення  на  індикатор результатів   вимірювань  та  обчислень.

- 1.1.2   Коректори оснащуються тензоперетворювачами абсолютного або надлишкового тиску та мідними термоперетворювачами опору з номінальною градуювальною характеристикою 100М або платиновими термоперетворювачами опору з номінальною градуювальною характеристикою 100П.

- 1.1.3  Коректори можуть застосовуватися для обліку газу, в тому  числі комерційному, на  газорозподільчих пунктах,  промислових об’єктах,  об’єктах  енергетики та підприємствах комунального  господарства.

- 1.1.4 Модулі коректорів з блоками автономного живлення, а  також  блоки  грозозахисту    АШУ5.064.026 мають маркування  вибухозахисту  “1ExibsIIAT4X”, відповідають  ГОСТ 22782.5-78,    ГОСТ 22782.0-81, ГОСТ 22782.3-76  і можуть експлуатуватися у    вибухонебезпечних   зонах   відкритих    промплощадок  та    приміщень    класів  В-1а   і  В-1г,  де   можливе    утворення    вибухонебезпечних   сумішів  категорії  IIА  групи Т4   згідно  з ГОСТ 12. 1. 011-78.

1.1.5 Блок  зовнішнього  живлення  та блок  грозозахисту АШУ5.064.026-01 мають маркування вибухозахисту “ExibIIA в комплекті ОКВГ-01”, відповідають ГОСТ 22782.5-78 і призначені для встановлення поза межами вибухонебезпечних  зон приміщень та зовнішніх установок.

1.1.6   Коректори   відносяться    до    виробів    третього   порядку    групи    виконання   С4  згідно    з    ГОСТ 12997-84  та    відповідають   виду   кліматичного    виконання  УХЛ3    згідно  з ГОСТ 15150-69, але  для роботи:

- за температури довкілля від мінус 40  до  60 °С;

- відносній вологості  довкілля до  95%  за температури  35 °С, без конденсації  вологи;

- атмосферному тиску від 84 до 106,7 кПа;

- механічних зовнішніх впливах, що не виходять за межі вимог №3 згідно                 ГОСТ 12997-84.

1.1.7 Знак “Х” в маркуванні вибухозахисту вказує на спеціальні умови безпечного застосування коректорів, а саме:

а) коректор може використовуватись з блоком зовнішнього живлення узгодженим з ним  в комплекті з маркуванням вибухозахисту “ExibIIA в комплекті ОКВГ-01”;

б)  коректор може використовуватись з блоком грозозахисту АШУ5.064.026, що  має  маркування вибухозахисту    “1ExibsIIAT4X”, та з блоком зовнішнього живлення і блоком грозозахисту АШУ5.064.026-01, узгодженим з ним  в комплекті, з маркуванням вибухозахисту “ExibIIA в комплекті ОКВГ-01”;

в) блок зовнішнього живлення може підключатись до акумуляторної батареї напругою 12В, до якої не повинні бути підключені інші споживачі,  і  для зарядки в умовах експлуатації вона повинна бути відключеною від блока зовнішнього живлення;

г) коректори можуть працювати в комплекті з турбінними та роторними лічильниками газу, зокрема з лічильниками ЛГ-К, РГ-К та аналогічними, які мають свідоцтво про вибухозахист;

д) маркування вибухозахисту турбінних та роторних лічильників газу повинно відповідати маркуванню вибухозахисту коректорів.

- 1.2 Технічні характеристики

- 1.2.1 Коректори проводять перетворення  та  обробку вхідних  імпульсних  сигналів, що надходять від  лічильників з частотою до  1 Гц  та тривалістю не менше 80 мс.

- 1.2.2 Коректори вимірюють абсолютний або надлишковий  тиск газу з верхніми межами вимірювання (Рмакс) від 0,1  до 10,0 МПа.

- 1.2.3 Коректори  вимірюють температуру газу в діапазоні від мінус 30 до 60 оС.

- 1.2.4 Границі  допустимої відносної  похибки коректорів при  обчисленні об’єму газу, зведенного  до стандартних   умов,   не перевищують  0,3 %  при  зміні  тиску  газу  в  діапазоні  від  0,25 Рмакс  до Рмакс  та температури від мінус 30 до 60 оС.

- 1.2.5 Границі допустимої  абсолютної похибки коректорів при вимірюванні температури газу  не перевищують   0,2 оС.

- 1.2.6 Границі допустимої зведеної похибки коректорів при  вимірюванні абсолютного (або надлишкового) тиску газу  не перевищують   0,2 %.

- 1.2.7 Границі допустимої абсолютної похибки коректорів при вимірюванні часу не перевищують   2 с  за  24 години.

1.2.8 Коректори  мають чотири рівні доступу редагування параметрів:

- перший ("Загальний"), на якому  не дозволяється редагування  параметрів, а тільки  їх перегляд;

- другий ("Оператор"), на якому дозволяється редагування  параметрів, що пов’язані  з повсякденною роботою з коректором;

- третій ("Адміністратор"), на якому  дозволяється  проводити  редагування параметрів та конфігурацію коректора, окрім режимів калібровки  вимірювальних  каналів;

- четвертий ("Власник"), на якому  забезпечується  повний доступ до коректора.

1.2.9 Конструкція коректорів за допомогою клавіатури, що розміщена на передній  панелі, забезпечує  (у відповідності з рівнем доступу) введення  інформації та виведення на індикатор.

1.2.10 Коректори  мають  резервне джерело живлення для збереження інформації протягом не менше 240 годин  у випадку пропадання напруги основного джерела живлення.

- 1.2.11 Конструкція    коректорів      забезпечує     два   аналогічні    імпульсні  виходи для  формування  імпульсів управління та  число-імпульсних  кодів, пропорційних  об’єму газу.

- 1.2.12 	Габаритні   розміри     модулів    коректорів    не перевищують  125176183 мм.

- Габаритні  розміри блока зовнішнього живлення не перевищують 59 мм 139 мм189 мм.

- Габаритні розміри блока автономного живлення не перевищують 72 мм72 мм38 мм.	Габаритні  розміри  блока грозозахисту  не перевищують 64 мм 98,5 мм 120 мм.

- 1.2.13 Маси модулів коректорів не перевищують 2,9 кг.

- Маса  блока зовнішнього живлення не перевищує  1,0 кг.

- Маса  блока  автономного живлення не перевищує  0,45 кг.

- Маса  блока  грозозахисту не перевищує  0,3 кг.

- 1.2.14 При живленні коректора від блока автономного живлення АШУ5.087.172 вибухозахист  досягається використанням  в ньому вихідних іскробезпечних ланок з  такими  параметрами:

- значення напруги холостого ходу Uхх=7,2 В;

- значення струму  короткого замикання  Iкз=0,5 А;

- 1.2.15	При   живленні   коректора   від зовнішнього    джерела  постійного  струму напругою 9 В (блок зовнішнього живлення АШУ5.087.176) вибухозахист досягається використанням   в  ньому вихідних  іскрозахисних  ланок  з такими параметрами:

- значення напруги холостого ходу  Uхх  = 9 В;

- значення  струму короткого замикання   Ікз  = 0,5 А;

- допустиме значення  індуктивності навантаження  Lдоп = 10-3  Гн;

- допустиме значення  ємності навантаження  Cдоп = 100  мкФ.

- 1.2.16 Середнє напрацювання коректорів на відмову складає не менше 10 000 годин.

- 1.2.17 Середній термін служби коректорів складає не менше  10 років.

- 1.2.18  Середній  час  відновлення   працездатності    коректорів не перевищує 8 годин.

- 1.3 Склад виробу

- 1.3.1 Коректор  поставляється в складі, наведеному  в таблиці 1.1.

| - Таблиця 1.1 – Комплектність поставки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Позначення - виробу | - Назва виробу |  | - Кіль- - кість | - Заводський - номер | - Примітка |
| - 1 | - 2 |  | - 3 | - 4 | - 5 |
|  | - Модуль коректора : |  | - 1 |  |  |
| - АШУ3.036.028 | - - з тензоперетворювачем абсолютного тиску; |  |  |  | - Залежно |
| - АШУ3.036.028-01 | - - з тензоперетворювачем надлишкового тиску |  |  |  | - від замовлення |
|  | - Термоперетворювач опору: |  | - 1 |  |  |
|  | - - мідний НСХ 100М |  |  |  | - Залежно |
|  | - - платиновий НСХ 100П |  |  |  | - від замовлення |
| - АШУ5.087.172 | - Блок автономного живлення |  | - 1 |  |  |
| - АШУ5.087.176 | - Блок зовнішнього живлення |  | - 1 |  | - Залежно - від замовлення |
| - АШУ5.087.176-01 | - Блок зовнішнього живлення |  | - 1 |  |  |
| - Тип АC102 SCZ-1 | - Шнур мережевий |  | - 1 |  |  |
| - АШУ5.064.026 | - Блок грозозахисту |  | - 1 |  |  |
| - АШУ5.064.026 -01 | - Блок грозозахисту |  | - 1 |  |  |
| - Тип SCF12 | - Кабель інтефейсний - RS232”s”-RS232”p” |  | - 1 |  |  |
|  | - Дискета з програмою верхнього рівня |  | - 1 |  |  |
| - АШУ6.640.058 | - Кабель |  | - 1 |  |  |
| - АШУ6.640.060 | - Кабель |  | - 1 |  |  |
| - АШУ6.640.059 | - Кабель |  | - 1 |  | - За окремим замовленням |
| - АШУ6.640.074 | - Кабель |  | - 1 |  |  |
| - АШУ6.640.087 | - Кабель |  | - 1 |  |  |
| - АШУ6.640.079 | - Кабель |  | - 1 |  |  |
| - АШУ6.640.073 | - Кабель |  | - 1 |  |  |
| - АШУ6.640.075 | - Кабель |  | - 1 |  |  |
| - АШУ6.640.080 | - Кабель |  | - 1 |  |  |
| - АШУ6.640.081 | - Кабель |  | - 1 |  |  |
| - АШУ6.640.078 | - Кабель |  | - 1 |  |  |
| - АШУ3.036.029 НЕ | - Настанова з експлуатації |  | - 1 |  |  |
| - АШУ3.036.029 ФО | - Формуляр |  | - 1 |  |  |
| - Фб4.075.010 | - Комплект монтажних частин: |  |  |  | - За окремим |
| - Фб6.499.000 | - Трубка імпульсна |  | - 1 |  | - замовленням |
| - Продовження таблиці 1.1 |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 | - 4 | - 5 |
| - ААРБ.304135.002, 03 |  | - Гільза теплоізоляційна | - 1 |  | - Виконання згідно - замовлення |
| - ААРБ.302639.004, ... 18 |  | - Вентиль трьохходовий | - 1 |  |  |
| - Фб8.090.122,....-03 |  | - Кронштейн | - 1 |  |  |
| - Фб8.652.084 |  | - Штуцер | - 1 |  | - Для ліч., виготовл. до 01.09.01р. |
| - Фб8.652.097*) |  | - Штуцер | - 1 |  | - Залежно від замовл. |
| - Фб8.680.030 |  | - Прокладка | - 1 |  | - Для ліч., виготовл. до 01.09.01р. |
| - Фб8.930.046 |  | - Гайка накидна | - 1 |  |  |
| - ГОСТ7805-70 |  | - Болт М5-8g20.58.016 | - 4 |  |  |
| - ГОСТ6402-70 |  | - Шайба 5.65Г.016 | - 4 |  |  |
| - ГОСТ23354-78 |  | - Кільце 1 – 5 | - 1 |  |  |
| - ГОСТ14162-78 |  | - Трубка  51 1218Р10Т-В | - 0,5м |  | - ЛГ-К, РГ-К з триходовим краном |
| - ГОСТ1144-80 |  | - Шуруп 1-416.016 | - 4 |  | - Для кріпл. БЗЖ |
|  |  | - Шуруп 1-310.016 | - 2 |  | - Для кріплення кабелів живлення і інтерф. зв’язку |
| - ГОСТ17020-78 |  | - Прижим К1-5-8-3,4-10Ц6хр. | - 2 |  |  |
| - *) Штуцер застосовується при встановленні термоперетворювача безпосередньо в трубопроводі. |  |  |  |  |  |

- 1.4   Будова та робота

1.4.1 Коректор розроблено для обчислення об’єму газу за робочих умов та об’єму газу, зведеного до стандартних умов, за інформаційними сигналами лічильника газу  (імпульсний сигнал типу "сухий контакт") та виміряними значеннями  температури та тиску газу в трубопроводі.  Коефіцієнт    стискуваності     газу    обчислюється    коректором  за    алгоритмом   згідно   з РД 50-213-80  (або NX19мод. згідно з  ГОСТ 30319.2-96).

- Конструкція модуля коректора передбачає його встановлення безпосередньо на лічильнику газу або поруч на кронштейні та заживлення від блока автономного живлення  АШУ5.087.172, який   розміщується  безпосередньо всередині  корпуса. Живлення коректора може також здійснюватися від зовнішнього  джерела  постійного струму  (блок  зовнішнього живлення АШУ5.087.176 чи АШУ5.087.176-01). Вихід лічильника газу під’єднується   до   коректора  за  допомогою  кабеля   АШУ6.640.058.

- Тензоперетворювач абсолютного (або надлишкового) тиску (надалі-перетворювач тиску)   розміщено безпосередньо в корпусі модуля коректора і він кріпиться до нього за допомогою стального стакана та ущільнюється  за допомогою гумової прокладки. На зовнішню сторону корпусу виведено різьбовий  фланець  М201,5 перетворювача  тиску і для підведення тиску  до нього  необхідно  використовувати   імпульсну  вимірювальну  трубку.   На  корпусі   перетворювача тиску для  вимірювання його температури встановлено  напівпровідниковий  термоперетворювач.

- За допомогою вимірювального кабеля АШУ6. 640. 060 через штуцер “1”до внутрішнього роз’єму модуля коректора  під’єднується  термоперетворювач  опору.

- В середині корпусу  модуля коректора на  приварену шпильку М6  кріпиться блок автономного живлення АШУ5.087.172,  вихідний  кабель  якого   під’єднується до роз’єму ХР2 електронної плати АШУ5.282.120.  До передньої панелі на стойках кріпяться дві електронні плати (АШУ5.282.120   та  АШУ5.282.119). На ній же розміщено п’ять  кнопок, що надають оператору можливість спілкуватися з коректором, та вікно для перегляду інформації на рідкокристалічному індикаторі,  який встановлено на платі в середині корпусу.

- В неробочому стані  штуцери закриваються  заглушками, а передня панель – гумовою кришкою.

- Блок автономного живлення АШУ5.087.172 складається з послідовно ввімкнених двох батарей літієвих та обмежувача струму  на  рівні 0,5 А. Корпус  блока автономного живлення є нерозбірною конструкцією. Блок автономного живлення ремонту не підлягає, а у  випадку несправності -  замінюється на інший.

- При роботі коректора з зовнішнім джерелом живлення АШУ5.087.176 (АШУ5.087.176-01) використання в блоці  автономного живлення батарей  літієвих  ємністю  19 Агод недоцільне  і  користувачеві рекомендуємо   використовувати  батареї  літієві  ємністю  не  більше  2 Агод,  що  поставляються за окремим замовленням і  є  значно дешевші.

- Схему  електричну функціональну коректорів  наведено  на  рисунку 1.1.

- Коректор містить: аналого-цифровий  перетворювач (ADC),  центральний  процесор (CPU),  постійну  пам’ять програм (ROM),  оперативну пам’ять (RAM),  енергонезалежну пам’ять даних (EPROM),  годинник реального часу (RTC), супервізор (Watchdog), контролер індикатора і клавіатури (KІ), рідкокристалічний індикатор (LCD),  клавіатуру (Keyb),  ізольований  буфер інтерфейсу RS-485,  вихідні оптоключі (S), блок автономного живлення (BG), резервну батарею живлення (BGR),  стабілізатор (ST), перетворювач тиску (ВР), ключ живлення (SW), давач температури (ВК), формувач живлення (UW),  вимірювальні підсилювачі (DN1,DN2), взірцеве  джерело напруги (REF), формувач  імпульсів (FL) та термоперетворювач опору  (t/U).

- Блок  зовнішнього живлення (БЗЖ) АШУ5.087.176 забезпечує живлення коректора від силової  мережі чи від акумуляторної батареї 12 В і в ньому міститься тільки  формувач напруги 9 В.

- Блок  зовнішнього живлення (БЗЖ) АШУ5.087.176-01 забезпечує живлення коректора  від силової  мережі і в ньому міститься також модуль інтерфейсів (MIF), який використовується для віддаленого доступу до  коректорів.

- Блок грозозахисту  (БГЗ)  містить  елементи  грозозахисту  та  дозволяє  здійснити  необхідну  комутацію  ланок  інформаційної  мережі  коректорів при його використанні.

- На термоперетворювачі опору та перетворювачі тиску формуються інформаційні  сигнали  напруги, які підсилюються та подаються на вхід АЦП. Імпульси від лічильника газу надходять через формувач на вхід  центрального процесора.

- Вимірювальні перетворювачі температури та тиску заживлюються безпосередньо тільки на момент  проведення    вимірювання сигналів,    що  зменшує  споживання  коректора. Центральний процесор обслуговує всі периферійні вузли і робить необхідні розрахунки.  Його основними задачами є: перетворення  та  обробка  імпульсів, що надходять  від лічильника газу; проведення вимірювання тиску і температури газу; обчислення об’єму газу, зведеного до стандартних умов, та інших параметрів; відображення цих параметрів на індикаторі; прив'язування  вимірювань до астрономічного  часу та збереження необхідної інформації в енергонезалежній  пам’яті;  обмін  даними  через  послідовний  інтерфейс  RS-485.

- Оперативна  пам’ять модуля коректора  заживлюється від зарезервованої  напруги,  завдяки цьому дані в ОЗП зберігаються у  випадку відключення основного джерела живлення.  Крім оперативної пам’яті модуль коректора має також енергонезалежну пам’ять даних,  яка призначена для збереження конфігураційних параметрів, а також для запису історії роботи приладу.

- Годинник  реального  часу  призначений для прив’язування подій в системі  до астрономічного часу.

- Модуль   супервізора  контролює  напругу  живлення і  у  випадку зменшення її значення  нижче допустимого рівня  формує сигнал скиду процесора та переключає лінію зарезервованого живлення на резервну батарею,  яка підключена до входу супервізора, а також запобігає псуванню  даних  в  ОЗП  під час перехідних процесів.  До складу супервізора входить також сторожевий таймер,  який використовується для  перезапускання  модуля коректора у випадку програмного збою системи.

- Для  відображення інформації в коректорі використовується  рідкокристалічний  індикатор (2  рядки по 16 символів), який може відображати як цифрову так й символьну інформацію.  Переключення  режимів роботи коректора та вибір параметрів,  які  відображаються на індикаторі,  здійснюється оператором через клавіатуру.

| до модему 220 В 50 Гц до зовнішніх пристроїв інформаційна мережа ПЕОМ БЗЖ БГЗ БЗЖ БГЗ БЗЖ +VBB RAM 64 K +9В BGR RS-485 BG S +5В Рисунок 1.1 - Схема електрична функціональна коректорів +5B Watchdog ROM 64 K +5В +5B ST +9B +VBB EPROM +5B +5B RTC CPU +5B DC/DC INV +5B +5B +5B REF ADC 0-2,5В 12р. +VS +5B LCD K1 +5B DN1 SW UW +VS +VS Keyb +5В BK U +VS DN2 FL BP P від лічильника газу U |  |
| --- | --- |

t

- Обмін даними між коректором та зовнішніми пристроями  систем обліку  газу проводиться через послідовний інтерфейс RS-485.

- Коректор  має  в своєму складі два вихідні оптоізольовані транзисторні ключі, які можуть бути використані для видачі  аварійних  сигналів при виході значень контрольованих параметрів  за  задані  межі,  або  ж  для формування число-імпульсних кодів пропорційних поточним значенням об’єму  газу за  робочих  умов та об’єму газу, зведеного до  стандартних  умов.

- Для неперервної роботи годинника і збереження даних в ОЗП підчас заміни блока автономного живлення в коректорі використовується резервна батарея невеликої ємності, яка підключена до супервізора.

- Схема електрична функціональна блока зовнішнього живлення наведена на   рисунку 1.2.

- Блок  зовнішнього  живлення  містить силовий трансформатор, формувач напруги “+9 В” з вихідними  іскробезпечними ланками,  опторозв’заний  інтерфейс  RS- 485 та  модуль  інтерфейсів (MIF).

- Формувач  напруги  “+9 В”  містить   випростувач, стабілізатор, вузол захисту, обмежувач  струму  та обмежувач  вихідної напруги.  Силовий трансформатор  виконано  стійким  до короткого замикання  вторинної обмотки.  На вхід  стабілізатора  подається  випростована напруга  вторинної обмотки  або  напруга  зовнішньої  батареї, а до його виходу  підключено  послідовно включені вузол захисту,   обмежувач  струму  та обмежувач  напруги.

- Вузол захисту -  це  два послідовно  включені  діоди, що забезпечують  захист від  попадання  напруги змінного струму  на  обмежувач струму.

- Обмежувач струму, що складається з двох одинакових послідовно включених обмежувачів струму,  забезпечує струм  навантаження іскробезпечного рівня, що не перевищує  0,5 А.  	Обмежувач  вихідної напруги, що складається з двох однакових паралельно включених обмежувачів напруги,  забезпечує обмеження вихідної  напруги на рівні 12 В.

- Ці  схемні рішення забезпечують виконання вимог  ГОСТ 22782- 78  щодо  вибухозахищеного  електрообладнання  з видом вибухозахисту “Іскробезпечна  електрична  ланка”.

- Вузол  інтерфейсу  RS-485  містить стабілізатор напруги “5V1”, драйвер інтерфейсу RS-485 та  вузол опторозв’язки з захистом вихідних  ланок.

- Модуль інтерфейсів  забезпечує одночасний  доступ до  одного  чи  декількох, об’єднаних в  мережу, коректорів  ОКВГ-01 як  з  локального,  так й через  модемний  зв’язок   з віддаленого  комп’ютера .

- З одного  боку  модуль  інтерфейсів  під’єднується  через вузол опторозв’язаного  інтерфейсу  RS-485 до одного чи  мережі коректорів, а  з  іншого через порти RS-232 до локального  термінала  та  модема. Живлення  модуля  інтерфейсів здійснюється  від стабілізатора  напруги “VCC”,  на  вхід  якого подається випростована  напруга  зі  вторинної  обмотки  силового  трансформатора Т.

9B

ТЕРМІНАЛ

Рисунок 1.2 - Схема електрична   функціональна блока зовнішнього живлення

MOДEM

220В

50Гц

Випростову-вач

Стабі-лізатор

Вузол

захисту

Обмежувач

струму

Обмежу-вач

напруги.

Випро-стову-

вач

Стабілі-затор «VCC»

СРU

Опто-

розв’яз-ка

Драйвер

RS-485

Стабілі-затор «5V1»

Драйвер

RS-232

Драйвер

RS-232

Т

Модуль інтерфейсів

Формувач напруги “+9В”

Вузол

інтерфейсу

RS-485

КОРЕКТОР

1.4.2  Робота  оператора з  коректором

- 1.4.2.1 Консоль оператора в коректорі складається з рідкокристалічного індикатора для відображення інформації та клавіатури для переключення режимів відображення та редагування параметрів.

- Рідкокристалічний  індикатор, робочий температурний діапазон якого від мінус 20 оС до 70 оС, має  два рядки по 16 символів в кожному  і може  відображати  цифри,  великі  і малі літери української  та латинської абеток,  а також інші символи.  Є можливість регулювання контрасту індикатора за допомогою клавіатури, що дозволяє розширити його робочий температурний діапазон до мінус 30оС. Якщо оператор не взаємодіє з працюючим коректором, то для зменшення потужності споживання індикатор відключається. При конфігурації коректора є можливість задати неперервний режим роботи індикатора.

- Клавіатура коректора має п’ять клавіш,  які можуть використовуватись  як окремо,  так і в певних комбінаціях.  Комбінації клавіш надалі по тексту будуть позначатися як [A]+[B]. Це означає, що спочатку потрібно натиснути першу клавішу [A] і, утримуючи її, натиснути другу клавішу комбінації [B].  Загальні функції клавіш та їх комбінацій наведено в таблиці 1.2.  Конкретне призначення  клавіш  в окремих  режимах  роботи  коректора,   якщо  вони відрізнятимуться  від загальних, описані нижче при детальному описі цих режимів. Загальним для всіх клавіш є те, що при натисканні  та  утримуванні  клавіші  приблизно через 0,5 с  включається режим автоповтора функції, яка пов’язана з цією клавішею.

| - Таблиця 1.2- Загальні функції клавіш |  |
| --- | --- |
| - Клавіші | - Основне призначення |
| - [] | - відмова від виконання якоїсь операції; - вихід на вищій рівень меню |
| - [<] | - вибір пункта меню або елемента зі списку - перехід вліво за списком |
| - [>] | - вибір пункта меню або елемента зі списку - перехід вправо за списком |
| - [О]+[<] | - переміщення курсора вліво в режимі редагування |
| - [О]+[ >] | - переміщення курсора вправо в режимі редагування |
| - [О]+[] - [О]+[] | - вибір набору символів в режимі - редагування |
| - []+[<] | - регулювання контрасту - зменшення |
| - []+[ >] | - регулювання контрасту - збільшення |

- 1.4.2.2  Представлення інформації

- Під час  роботи  коректора  вся  необхідна  інформація відображається на його індикаторі. Окремі параметри представляються у  вигляді  екранних форм (в подальшому - екран),  що являють собою певним чином розміщені на індикаторі значення однієї або декількох змінних, пояснювальні написи,  одиниці вимірювання  тощо.  Окремі екрани згруповані у  списки, в яких перехід від одного екрану до іншого здійснюється при  натисканні  клавіш [<] та [>].  Списки екранів здебільшого мають циклічний характер,  тобто після останнього екрану відбувається перехід до першого і навпаки.

- В  свою чергу списки екранів об’єднуються в ієрархічну систему  меню,  структуру  якого  наведено  на рисунку 1.3.  На верхньому рівні ієрархії знаходиться найбільш загальне "Основне меню",  від якого ідуть вниз розгалуження (максимум до чотирьох  рівнів).

- Пункти   меню   організовані   у  циклічні  списки  і вибір потрібного пункту здійснюється клавішами [<] та [>]. Перехід до вибраного  пункту  відбувається  натисканням клавіші [].  Для виходу на вищій рівень меню використовується клавіша [].

- Меню на індикаторі консолі  відображається так:  на верхній рядок виводиться заголовок меню, а на нижній рядок  - назва поточного пункту та символьне позначення рівня меню (у вигляді відповідної кількості символів " >" перед назвою пункта).  На рисунку 1.4 показано послідовність натискань клавіш та  вигляд індикатора  коректора, який він приймає при переході до пункту "/Конфігурація/Тиск/Давач".

- Форма  представлення  даних в екранних формах, звичайно, може суттєво відрізнятися одна від одної, як показано на рисунку 1.5, але існує також загальний стиль  відображення  окремих числових змінних та параметрів перелічувального типу. Для таких змінних на верхньому рядку індикатора відображається назва параметра,  а на нижній рядок виводиться його значення. Значення числових параметрів вирівнюється по правому краю  індикатора,  а  в ліву  частину нижнього рядка виводиться одиниця вимірювання.  Змінні перелічувального типу це такі, які можуть приймати тільки декілька заздалегідь визначених станів, які  позначаються  символьними  рядками (наприклад,  "Вкл."/"Викл. ").  Значення  змінних  перелічувального типу вирівнюється по лівому краю індикатора.

- 1.4.2.3  Редагування параметрів

- За  допомогою  клавіатури  коректора є можливість не тільки переглядати  значення параметрів але і проводити їх редагування у повному обсязі.  Існує чотири типи змінних: числові, перелічувальні,  символьні строки, паролі.  Для кожного з цих типів даних є свої правила редагування.  Для проведення редагування параметрів  оператор повинен мати відповідний рівень доступу,  що забезпечується за допомогою системи паролів.  Про це докладніше викладено у підрозділі "Захист інформації".

- Для редагування якогось параметра необхідно його вибрати через систему меню та екранів і після його відображення натиснути клавішу [].  При цьому, якщо поточний рівень доступу оператора менше  необхідного для  зміни значення даного параметра,  то на нижній  рядок  індикатора   протягом 2-3 секунд виводиться напис "Захищено!".  Якщо  ж рівень доступу оператора рівний або вищій потрібного,  то коректор переходить до режиму редагування параметра,  характерною  ознакою якого для всіх типів даних є поява на індикаторі консолі блимаючого курсора.

- Редагування  параметрів  завжди здійснюється у певному полі редагування,  яке  може  мати  різні  координати  розміщення на індикаторі та розмір.  Найчастіше для редагування параметрів використовується нижній рядок індикатора.  Завершується режим редагування  при натисканні клавіші [] ,  що підтверджує введення нового значення  змінної,  або при натисканні клавіші [] , яке означає відмову від зміни поточного значення параметра.

Тиск

>>> Давач

Конфігурація

>> Тиск

Основне меню

>Конфігурація

[][>][>]                   [][>]

Рисунок 1.4 - Приклад вибору пункту меню

Коеф. Стискуван.

0.981302

Рівень Доступу

Оператор

Тиск Абсолютн.

МПа        0.637

Рисунок 1.5- Приклад відображення параметрів різних типів

>                               >>                                    >>>                                 >>>>

Основне меню

Конфігурація

Константи

Вимірювання

Події

Годинник

Конфігурація

Інформація

Температура

Тиск

Об’єм

Пауза

Система

Інтерфейс

Виходи

Доступ

Температура

Контроль

Давач

Калібровка

Калібровка

Дві точки

Одна точка

Коеф.

Tест

Тиск

Контроль

Давач

Калібровка

Калібровка

Дві точки

Одна точка

Коеф.

Тест

Вимірювання

Поточні

Хвилина

Година

Доба

Місяць

Різне

Аварійні

Події

Поточні

Лог подій

Лог змін

Рисунок  1.3 - Структура меню коректора

Принцип редагування змінних перелічувального типу полягає в виборі одного з можливих станів цієї змінної, при цьому перед символьним позначенням стану виводиться символ '='. Вибір значення  параметра  здійснюється  клавішами [<] та [>].    Всі можливі значення  змінної об'єднуються в циклічний список,  тобто після останнього  елементу  списку  відбувається перехід до першого і навпаки.

- Принцип редагування параметрів інших типів полягає у переміщенні  курсора  в потрібну  позицію поля редагування та виборі символу з активного в даний момент набору символів.  Переміщення курсора  здійснюється  комбінаціями  клавіш  [О] + [<]  (ліворуч) та [О]+[>] (праворуч),  а для вибору потрібного символу використовуються клавіші [<] і [>].  Якщо після входу в режим редагування першою  буде  натиснута клавіша [<] або [>],  то старе значення параметра в полі редагування затирається.  Запобігти цьому можна, якщо  натиснути  першою  клавішу  [О]  або перемістити курсор в іншу позицію.

- В   режимі   редагування  символьних  строк  та  паролів  у верхньому  правому  куті індикатора умовними позначеннями відображається активний набір символів,  а його зміна відбувається при натисканні комбінацій клавіш [О]+[] та [О]+[]. У таблиці 1.3 наведені всі можливі набори символів та відповідні їм умовні позначення.

| - Таблиця 1.3- Набори символів та їх умовне позначення |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Позн. | - Набір символів | - Коментар |
| - [0] | - 0123456789.-E | - цифри |
| - [A] | - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | - великі латинські літери |
| - [a] | - abcdefghijklmnopqrstuvwxyz | - малі латинські літери |
| - [Ш] | - АБВГДЕЄЖЗИІЇЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЮЯ | - великі українські літери |
| - [ш] | - абвгдеєжзиіїйклмнопрстуфхцчшщьюя | - малі українські літери |
| - [#] | - !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[]^_` | - символи |

- При редагуванні числових параметрів використовується тільки один  цифровий набір символів і його умовне позначення на індикаторі  не  відображається. При вводі більшості числових параметрів  проводиться  також контроль введених значень на допустимі межі. Якщо значення менше або більше граничного, то на нижній  рядок  індикатора  протягом  2-3  секунд  виводиться  повідомлення "Помилка: x < мін" або "Помилка: x > макс", відповідно, і після цього відбувається повернення до режиму редагування.

- При  вході в режим вводу пароля поле редагування зачищується і курсор встановлюється на першу позицію.  Вибір символу та переключення набору символів відбувається так само  як і при редагуванні символьних строк. Інакшими є правила переміщення курсора:  при переміщенні курсора вправо ( [О]+[>]) введений перед цим  символ  замінюється на індикаторі на символ '';  при пересуванні  курсора  вліво ([О]+[<])  останній  символ затирається.

- Після  введення пароля ( []) на нижній рядок індикатора протягом 2-3  секунд виводиться повідомлення про поточний рівень доступу до системи.

- В деяких режимах роботи коректора на одному екрані може бути представлено декілька змінних.  В таких випадках редагування цих  параметрів  відбувається послідовно,  тобто спочатку редагується  перша  змінна,  після її вводу здійснюється перехід до редагування другої змінної і так далі. Вихід з режиму редагування відбувається після введення останнього параметра або при натисканні клавіші [].

- 1.4.2.4 Захист інформації

- Для проведення редагування тих чи інших параметрів коректора оператор повинен мати відповідні повноваження. Для реалізації таких  повноважень вводиться поняття рівня доступу оператора до системи.  Кожна змінна, яка може редагуватись, має атрибут доступу і оператору дозволяється її редагувати тільки в тому випадку,  якщо поточний рівень доступу оператора рівний або вищий необхідного.

- В коректорах введено  чотири рівні доступу до системи, які умовно названо так:

- перший      -  “ Загальний”;

- другий       -  “Оператор”;

- третій         -  “Адміністратор”;

- четвертий  -  “Власник”.

- Повноваження  поступово підвищуються від першого до четвертого  рівня.  "Загальний"  рівень  доступу є базовим і на цьому рівні не дозволяється редагування параметрів, а тільки їх перегляд.  На рівні доступу "Оператор" дозволяється редагування тих параметрів,  що  пов'язані  з повсякденною  роботою з коректором. Рівень  "Адміністратор"  дозволяє  проводити повну конфігурацію коректора крім режимів калібровки вимірювальних каналів. Режим доступу "Власник" забезпечує повний доступ до системи.

- Для  переключення  поточного рівня доступу коректора на такий,  що  дозволяє редагування необхідного параметра,  необхідно  ввести пароль.  Коректор розпізнає три паролі,  що відповідають рівням доступу оператора,  адміністратора та власника.  Для загального доступу до коректора пароля не потрібно і перехід на цей рівень відбувається при вводі некоректного пароля  або автоматично при відключенні консолі за таймаутом.

- Перейти до режиму вводу пароля оператор може двома способами: або через пункт меню "/Конфігурація/Доступ/Рівень Доступу", або  при  редагуванні конкретного параметра,  якщо в той момент, коли на індикатор виводиться повідомлення "Захищено!", буде повторно натиснута клавіша [].  Правила  вводу  пароля описані вище у підрозділі “Редагування параметрів”.

- Зразки  паролів можуть бути змінені при конфігурації приладу,  при цьому поточний рівень доступу повинен бути вищий того, пароль  якого міняється.  Тобто, оператор не може міняти паролі; адміністратор може поміняти пароль оператора, але не  власний; власник може поміняти всі паролі, в тому числі і свій. Пароль  представляє собою символьний рядок, який може складатись з будь-яких  доступних для редагування символів  крім символа пробілу. Мінімальна довжина пароля - 4, а максимальна - 16  символів.  Після першого включення коректора встановлюються  такі паролі:

| -  | - пароль “Оператора” | - - | - 12345 |
| --- | --- | --- | --- |
| -  | - пароль “Адміністратора” | - - | - 67890 |
| -  | - пароль “Власника” | - - | - 337614 |

- Зразки паролів та інші конфігураційні параметри зберігаються  в енергонезалежній  пам’яті  приладу.  Існує процедура скиду зразків паролів  у стандартні значення,  для чого користувач повинен мати доступ до технологічного роз’єму на платі процесора.  Ця  процедура описана нижче при детальному   описуванні  всіх функцій коректорів.

- 1.4.3 Детальний опис функцій коректорів

- 1.4.3.1   /Конфігурація/Інформація

- В  цьому  режимі (дивись таблицю 1.4) на трьох окремих екранах відображається символьна інформація, яку може редагувати  користувач, а саме - шість рядків з  16 символами  в кожному.  Це може бути,  наприклад,  назва підприємства, номер вузла обліку,  дата введення коректора в експлуатацію тощо.  На четвертому екрані відображається серійний номер коректора, що є унікальним для кожного приладу і не може бути змінений.

| - Таблиця 1.4 |  |
| --- | --- |
| - Меню: /Конфігурація/Інформація |  |
| - Екран | - Пояснення |
| - Коректор газу - ОКВГ-01 - 1 | - перший та другий символьні рядки; - доступ: адміністратор |
| - Firmware - v1.0u - 2 | - третій та четвертий символьні рядки; - доступ: адміністратор |
| - Dec 09 1999 - 14:14:06 - 3 | - п’ятий та шостий символьні рядки; - доступ: адміністратор |
| - Серійний Номер - 00001 - 4 | - унікальний серійний номер коректора; - доступ: не редагується |

- На кожному інформаційному екрані відображаються по два символьні  рядки і їх редагування відбувається послідовно - спочатку верхній , а потім нижній. При цьому для поля редагування завжди використовується нижній рядок індикатора.

- 1.4.3.2 /Конфігурація/Температура/Контроль

- В цьому режимі (дивись таблицю 1.5) контролюються режими вимірювання температури газу та температури перетворювача тиску, а також задаються константне значення температури і мінімальна  та  максимальна  уставки  за  температурою.

- При логічному відключенні термоперетворювача опору (екран 1) в розрахунках буде використовуватись константне значення температури (екран 2). При відключенні давача вимірювання температури перетворювача тиску (екран 5) значення його температури приймається рівним  значенню температури газу.

- Мінімальна та максимальна уставки (екрани 3,4) використовуються для контролю значень температури газу.  Якщо значення   температури   вийде    за   установлені межі,  коректор фіксує час   виникнення  цієї   події та    вимірює її тривалість, про що робиться відповідний запис в  “Лог  Подій”.

| - Таблиця 1.5 |  |
| --- | --- |
| - Меню: /Конфігурація/Температура/Контроль/ |  |
| - Екран | - Пояснення |
| - 1 | - 2 |
| - Давач Вкл/Викл - Вкл - 1 | - логічне включення/відключення термоперетворювача - опору; при відключенні в розрахунках викорис-товується константне значення температури (екран 2); значення: { "Вкл", "Викл" }; - доступ: оператор |
| - Темпер. Конст. - оC +22.00 - 2 | - константне значення температури; - (мін, макс.): 50...+60 оC; - доступ: оператор |
| - Рівень Мін. - оC -40.00 - 3 | - контрольована мінімальна температура; - (мін, макс.): 50...+60 оC; - доступ: оператор |
| - Рівень Макс. - оC +60.00 - 4 | - контрольована максимальна температура; - (мін, макс.): 50...+60 оC; - доступ: оператор |
| - Темп. Дав.Тиску - Вкл - 5 | - включення/відключення вимірювання температури перетворювача тиску; при відключенні в розрахунках використовується значення температури газу; - значення: { "Вкл", "Викл" }; - доступ: оператор |

- 1.4.3.3  /Конфігурація/Температура/Давач

- Цей  режим (дивись таблицю 1.6)  призначений  для встановлення параметрів термоперетворювача  опору.

- В коректорі  може використовуватись мідний (W100=1,4280)  або  платиновий  (W100=1,3850)  термоперетворювачі  опору. Тип  термоперетворювача  опору вибирається на екрані 1. Якщо для конкретного екземпляру  термоперетворювача опору  відоме точне (паспортне) значення опору при 0 оC ( R0 ), то воно може бути введено на екрані 2, що використовується для підвищення  точності  вимірювання температури газу.

| - Таблиця 1.6 |  |
| --- | --- |
| - Меню: /Конфігурація/Температура/Давач |  |
| - Екран | - Пояснення |
| - Тип Давача - RTD Cu - 1 | - тип термоперетворювача опору: мідний або платиновий ; - значення: { "RTD Cu", "RTD Pt" }; - доступ: адміністратор |
| - Опір при0C - Ом 100.00 - 2 | - паспортне значення опору при0C; - (мін, макс.): 95...105 Ом - доступ: адміністратор |

- 1.4.3.4 /Конфігурація/Температура/Калібровка/Дві точки

- В цьому режимі (дивись таблицю 1.7) проводиться калібровка за  двома точками каналу вимірювання температури. Визначається реальний коефіцієнт підсилення та напруга зміщення вимірювального підсилювача.

- Для  проведення калібровки до входу каналу почергово  підключають високоточні калібровочні опори двох  значень і фіксують  для кожного з цих значень опорів відповідне  значення аналого-цифрового перетворювача (АЦП).  Ці значення, як коефіцієнти,  запам’ятовуються  в енергонезалежній пам’яті  коректора і враховуються потім при визначенні температури газу.

- При  вході  в цей  режим  на верхній рядок індикатора виводиться значення опору, яке потрібно підключити до входу каналу, та поточне значення, що зчитується з АЦП. При цьому в останній позиції верхнього рядка індикатора відображається блимаючий  курсор.  Значення  АЦП може знаходитись у межах 0...4095. Потрібно  підключити калібровочний опір,  дочекатись стабільних показів АЦП (декілька періодів вимірювання) і натиснути клавішу []  для  проміжної  фіксації першої точки.  Після цього відбувається  перехід  до вводу другої точки,  який проводиться аналогічно,  тільки  інформація  відображається  на нижньому рядку індикатора.

- Заміна поточних коефіцієнтів каналу вимірювання температури на  нові значення відбувається тільки після вводу другої точки. Для  відмови від вводу та виходу з режиму калібровки використовується клавіша [].

| - Таблиця 1.7 |  |
| --- | --- |
| - Меню: /Конфігурація/Температура/Калібровка/Дві точки |  |
| - Екран | - Пояснення |
| R= 91.41 A=0830 - 1 | - введення першоі точки калібровки; - доступ: власник |
| R= 91.41 A=0830 R=121.39 A=3133 - 2 | - введення другої точки калібровки; - доступ: власник |

- 1.4.3.5 /Конфігурація/Температура/Калібровка/Одна точка

- В  цьому  режимі (дивись таблицю 1.8)  проводиться одноточкова калібровка каналу вимірювання температури, при якій  визначається тільки напруга зміщення вимірювального підсилювача, а розрахункове значення коефіцієнта підсилення не змінюється.

- Для проведення калібровки  в одній точці  до входу каналу підключають калібровочний високоточний опір і фіксують вихідне значення аналого-цифрового  перетворювача (АЦП).

- При вході в цей режим на індикатор виводиться значення опору, який потрібно підключити   до    входу   каналу,  та   поточне  значення,  що  зчитується  з АЦП.  При цьому  в останній позиції нижнього рядка індикатора відображається блимаючий курсор. Значення АЦП може знаходитись у межах 0...4095. Потрібно підключити  калібровочний  опір,   дочекатись  стабільних  показів  АЦП (декілька  періодів  вимірювання)  і натиснути  клавішу []  для проведення калібровки.

- Коефіцієнти  калібровки запам’ятовуються в енергонезалежній пам’яті  коректора і враховуються потім при визначенні температури газу.

| - Таблиця 1.8 |  |
| --- | --- |
| - Меню: /Конфігурація/Температура/Калібровка/Одна точка |  |
| - Екран | - Пояснення |
| R=100.00 Ом A=2007 - 1 | - ввід точки калібровки; - доступ: власник |

- 1.4.3.6 /Конфігурація/Температура/Калібровка/Коеф.

- Цей режим (дивись таблицю 1.9) призначений  для перегляду отриманих в результаті дво-  або одноточкової калібровки коефіцієнтів функції передачі каналу вимірювання температури.

- Значення  опору  термоперетворювача опору в омах на першому екрані виводиться помноженим  на 100.

| - Таблиця 1.9 |  |
| --- | --- |
| - Меню: /Конфігурація/Температура/Калібровка/Коеф. |  |
| - Екран | - Пояснення |
| - АЦП= 0830 3133 - R= 9141 12139 - 1 | - коефіцієнти калібровки: значення АЦП і відповідні їм значення опору термоперетворювача опору; - доступ: не редагується |
| - K= 1.085627 - Y0= 8350.498 - 2 | - коефіцієнти функції передачі каналу - вимірювання температури: y=kx+y0; - доступ: не редагується |

- 1.4.3.7 /Конфігурація/Температура/Калібровка/Тест

- В цьому режимі (дивись таблицю 1.10) на екран виводиться поточне виміряне значення  температури  газу,  а також деякі проміжні параметри каналу вимірювання температури.  Оператор може пересвідчитись в тому,  щo калібровка  каналу проведена коректно  або  її необхідно повторити.

| - Таблиця 1.10 |  |
| --- | --- |
| - Меню: /Конфігурація/Температура/Калібровка/Тест |  |
| - Екран | - Пояснення |
| - AD=1515 R= 99.95 - mV=0925 t=-0.12 - 1 | - AD= значення АЦП; - mV= напруга на вході АЦП, мВ; - R= опір термоперетворювача опору, Ом; - t= температура, оС; - доступ: не редагується |

- 1.4.3.8 /Конфігурація/Тиск/Контроль

- В цьому режимі (дивись таблицю 1.11) контролюється вимірювання тиску газу,  задаються константне значення тиску і мінімальна та максимальна уставки за тиском.

| - Таблиця 1.11 |  |
| --- | --- |
| - Меню: /Конфігурація/Тиск/Контроль |  |
| - Екран | - Пояснення |
| - Давач Вкл/Викл - Вкл - 1 | - логічне включення/відключення перетворювача тиску; - при відключенні в розрахунках використовується константне значення тиску; - значення: { "Вкл", "Викл" }; - доступ: оператор |
| - Тиск Конст. - МПа 0.200 - 2 | - константне значення тиску; - (мін, макс.): 0...10 МПа; - доступ: оператор |
| - Рівень Мін. - МПа 0.000 - 3 | - контрольований мінімальний тиск; - (мін, макс.): 0...10 МПа; - доступ: оператор |
| - Рівень Макс. - МПа 0.000 - 4 | - контрольований максимальний тиск; - (мін, макс.): 0...10 МПа; - доступ: оператор |

- При логічному відключенні перетворювача тиску (екран 1) в розрахунках  буде  використовуватись  константне значення тиску (екран 2). Мінімальна та максимальна уставки (екрани 3,4) використовуються для контролю значень тиску.  Якщо значення тиску вийде за установлені межі, коректор  фіксує  час  виникнення цієї події та вимірює її тривалість, про що робиться відповідний запис в “Лог Подій”.

- 1.4.3.9 /Конфігурація/Тиск/Давач

- Даний  режим (дивись таблицю 1.12) призначений для встановлення параметрів перетворювача тиску. Вибирається тип перетворювача тиску та вводяться його паспортні дані.

- В коректорі можуть використовуватись перетворювачі абсолютного або надлишкового  тиску.  Тип перетворювача тиску вибирається на екрані 1.  Якщо перетворювач  надлишкового тиску, то в розрахунках буде ще використовуватись значення атмосферного  тиску,  яке вводиться оператором як константа. Якщо використовується перетворювач абсолютного тиску, то значення барометричного тиску не використовується.

- Перетворювач тиску  перетворює  тиск газу у вихідну напругу,  яка вимірюється коректором. Функція перетворення має нелінійний характер  і вихідна напруга залежить як від тиску, так і від  температури чутливого елементу перетворювача тиску.   Тиск визначається як функція двох параметрів P=F(Uвих, T), а саме - вихідної  напруги перетворювача тиску та його температури.  Ця функція  вводиться у коректор в табличному вигляді і для обчислення значення тиску проводиться її кусочно-лінійна апроксимація. Якщо виміряні значення Uвих  та T вийдуть за межі визначення аргументів функції перетворення, то проводиться її екстраполяція.

- Паспортні дані функції перетворення перетворювача тиску знімаються для певної напруги його живлення .  Значення цієї напруги вводиться на екрані 2.

- При вводі таблиці спочатку вводиться кількість точок за  температурою (екран 3) та тиску (екран 5) і на екранах 4 вводяться значення температур.  Потім  для кожної температури необхідно ввести значення тиску і вихідної напруги перетворювача тиску. Для цьго потрібно вибрати один з  екранів 4 і натиснути комбінацію клавіш [О]+[].  Відбувається  перехід до редагування відповідної таблиці тисків (екрани 6).  Кожен запис у цій таблиці складається з двох параметрів  - вихідної напруги перетворювача тиску та відповідного тиску.  Для повернення  до  таблиці  температур  потрібно натиснути клавішу [].

- Значення температур та вихідної напруги перетворювача тиску повинні вводитись у таблицю в порядку їх зростання,  тобто кожен наступний елемент  повинен  бути більший попереднього. При спробі ввести значення,  яке менше попереднього, на нижній рядок індикатора  протягом  2-3 секунд буде виводитись повідомлення про помилку: "Помилка: x < мін".

| - Таблиця 1.12 |  |
| --- | --- |
| - Меню: /Конфігурація/Тиск/Давач |  |
| - Екран | - Пояснення |
| - Тип Давача - Абсолютний - 1 | - тип перетворювача тиску: абсолютний чи надлишковий; - значення: {"Абсолютний","Надлишковий"}; - доступ: адміністратор |
| - Живлення Давача - В 10.000 - 2 | - паспортна напруга живлення перетворювача тиску; - (мін, макс.): 1...30 В; - доступ: адміністратор |
| - Розмір по Темп. - N - 3 | - розмір таблиці перетворювача тиску за температурою; - (мін, макс.): 2...8; - доступ: адміністратор |

| - Продовження таблиці 1.12 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 |  |
| Інд Темп.ОC 0 -40        - 4 - . - . - . Інд Темп.ОC N-1 +80 |  | - таблиця перетворювача тиску: значення температури; кількість екранів змінна і дорівнює введеному на екрані 3 значенню; - (мін, макс.): 273...+125 С |
| - Розмір по Тиску - N - 5 | - розмір таблиці перетворювача тиску за тиском; - (мін, макс.): 2...8; - доступ: адміністратор |  |
| - Інд мВ МПа - 0 0.03 0.000 - Інд мВ МПа - N-1 100.03 0.600 -  -  -  -  -  -  -  - 6 - . - . - . |  | - таблиця перетворювача тиску: вихідна напруга перетворювача та відповідне їй значення тиску; - кількість екранів змінна і дорівнює введеному на екрані 5 значенню; - U(мін, макс.): 99.99...327.67 мВ; - P(мін, макс.): 0...10 МПа; - доступ: адміністратор |

- 1.4.3.10 /Конфігурація/Тиск/Калібровка/Дві точки

- В цьому режимі (дивись таблицю 1.13) проводиться калібровка за двома точками каналу вимірювання  тиску.  Визначається реальний коефіцієнт підсилення та напруга зміщення вимірювального підсилювача.

- Процедура  калібровки  полягає у послідовній подачі на вхід каналу напруги двох каліброваних значень і фіксації для кожного значення  з  цих напруг вихідного значення аналого-цифрового перетворювача (АЦП). Ці значення, як коефіцієнти, запам’ятовуються в енергонезалежній пам’яті коректора і враховуються потім при визначенні значення тиску газу.

- При  вході  в цей  режим  на верхній рядок індикатора виводиться значення напруги, яку потрібно подати на вхід каналу, та поточне  значення,  що зчитується з АЦП.  При цьому в останній позиції верхнього рядка індикатора відображається блимаючий  курсор.  Значення  АЦП може знаходитись у межах 0...4095. Потрібно подати калібровочну напругу, дочекатись стабільних показів  АЦП  (декілька періодів вимірювання) і натиснути клавішу []  для  проміжної  фіксації першої точки.  Після цього відбувається  перехід  до вводу другої точки,  який проводиться аналогічно,  тільки  інформація  відображається  на нижньому рядку індикатора.

- Заміна  поточних  коефіцієнтів  каналу вимірювання тиску на нові значення відбувається тільки після вводу другої точки. Для відмови  від  вводу  та  виходу  з режиму калібровки використовується клавіша [].

| - Таблиця 1.13 |  |
| --- | --- |
| - Меню: /Конфігурація/Тиск/Калібровка/Дві точки |  |
| - Екран | - Пояснення |
| U= 1mV A=0140 - 1 | - введення першої точки калібровки; - доступ: власник |
| U= 1mV A=0140 U= 20mV A=3757 - 2 | - введення другої точки калібровки; - доступ: власник |

- 1.4.3.11 /Конфігурація/Тиск/Калібровка/Одна точка

- В  цьому  режимі (дивись таблицю 1.14)  проводиться одноточкова калібровка каналу вимірювання тиску.  Визначається напруга зміщення вимірювального підсилювача, а розрахункове значення коефіцієнта підсилення не змінюється.

- Процедура калібровки полягає у подачі на вхід каналу точного значення напруги і фіксації вихідного значення аналого-цифрового перетворювача (АЦП).

- При вході в цей режим на індикатор виводиться значення напруги,  яке потрібно подати на вхід каналу, та поточне значення, що  зчитується  з АЦП.   При  цьому в останній  позиції ни жнього рядка індикатора відображається блимаючий курсор. Значення  АЦП  може знаходитись у межах 0...4095.  Потрібно подати калібровочну   напругу,   дочекатись   стабільних  показів  АЦП (декілька  періодів  вимірювання)  і натиснути  клавішу [] для проведення калібровки.

- Коефіцієнти  калібровки запам’ятовуються в енергонезалежній пам’яті коректора і враховуються потім при визначенні значення  тиску газу.

| - Таблиця 1.14 |  |
| --- | --- |
| - Меню: /Конфігурація/Тиск/Калібровка/Одна точка |  |
| - Екран | - Пояснення |
| U=1.0 mV A=0140 - 1 | - ввід точки калібровки; - доступ: власник |

- 1.4.3.12 /Конфігурація/Тиск/Калібровка/Коеф.

- Даний  режим  (дивись таблицю 1.15) призначений  для  перегляду  отриманих в результаті  дво- або одноточкової калібровки коефіцієнтів функції передачі каналу вимірювання тиску.

- Значення вихідної  напруги  перетворювача тиску в мілівольтах на першому екрані виводиться помноженим  на 100.

| - Таблиця 1.15 |  |
| --- | --- |
| - Меню: /Конфігурація/Тиск/Калібровка/Коеф. |  |
| - Екран | - Пояснення |
| - АЦП= 0140 3757 - U= 100 2000 - 1 | - коефіцієнти калібровки: значення АЦП і відповідні їм значення вихідної напруги перетворювача тиску; - доступ: не редагується |
| - K= 1.063830 - Y0= 3.191490 - 2 | - коефіцієнти функції передачі каналу - вимірювання тиску: y=kx+y0; - доступ: не редагується |

- 1.4.3.13 /Конфігурація/Тиск/Калібровка/Тест

- При  цьому режимі (дивись таблицю 1.16)  на екран виводиться поточне виміряне значення тиску газу і значення температури перетворювача тиску, а також інші проміжні параметри  каналу вимірювання тиску.  Оператор може пересвідчитись, щo калібровка каналу проведена коректно або  її необхідно повторити.

| - Таблиця 1.16 |  |
| --- | --- |
| - Меню: /Конфігурація/Тиск/Калібровка/Тест |  |
| - Екран | - Пояснення |
| - AD=0060 U=0.67 - t=+17.7 P=0.225 - 1 | - AD= значення АЦП; - t= температура перетворювача тиску, ОС ; - U= вихідна напруга перетворювача тиску, мВ; - P= тиск, МПа; - доступ: не редагується |

- 1.4.3.14 /Конфігурація/Об’єм

- Даний  режим (дивись таблицю 1.17) призначений для вводу даних щодо обрахування об’єму спожитого газу за значеннями ціни імпульсу або мінімальної витрати лічильника газу, а також на  підставі функції перетворення лічильника газу.

- Для обрахування об’єму газу при значеннях витрат менших за мінімально допустиму на екрані 1 вводять значення мінімальної витрати лічильника, а на екрані 2 значення його порогу чутливості (якщо ці значення нульові – даний алгоритм не працює ). Коректор обраховує об’єм спожитого  газу при значеннях витрат в діапазоні від мінімальної до порогу чутливості за значенням,  що  відповідає мінімально допустимій витраті.

- На екрані 3 вводять  значення допустимої  максимальної витрати  лічильника газу.

- Коректор визначає  поточні значення  витрати газу і  порівнює  їх зі встановленими на  екранах 1  та  2, відповідно, значеннями  мінімальної  та  максимальної витрат лічильника  газу для відслідковування  (фіксування та, при необхідності, сигналізація) протягом роботи лічильника факту виходу їх за встановлені  межі.

- На  екрані  4  вводять значення  ціни  імпульсу лічильника  газу, за  яким коректор обраховує об’єм  спожитого  газу, що є оберненою величиною  значення  коефіцієнта  перетворення  лічильника газу.

- Як відомо, коефіцієнт перетворення турбінного (чи роторного) лічильника газу змінюється в залежності від витрати. Для  обрахування об’єму  спожитого  газу з врахуванням такої залежності необхідно встановити значення ціни імпульсу рівним нулю, а коефіцієнт перетворення лічильника газу ввести в коректор у вигляді таблично-заданої функції. Це дає можливість підвищити точність вимірювання об’єму та розширити робочий діапазон витрат.

- Функція  перетворення лічильника газу вводиться у вигляді співвідношення періоду формування імпульсів і їх кількості для заданого об’єму. Об’єм, що вимірюється, вводиться на екрані 5. Для вводу таблиці  спочатку  задається її розмір (екран 6),  а потім вводяться  пари  значень періоду і кількості імпульсів (екран 7). Для обчислення значення коефіцієнта перетворення  використовується  кусочно-лінійна  апроксимація.  Якщо виміряне значення періоду  вийде за межі визначення аргументу функції перетворення, то проводиться її екстраполяція.

- Значення  періоду повинні вводитись у таблицю в порядку їх зростання,  тобто  кожен наступний елемент має бути більшим за  попередній.  При  спробі  ввести  значення,  яке менше попереднього, на нижній рядок індикатора протягом 2-3 секунд буде виводитись повідомлення про помилку.

| - Таблиця 1.17 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Меню: /Конфігурація/Об’єм |  |  |
| - Екран | - Пояснення |  |
| - 1 | - 2 |  |
| Мін. Витрата м3/г 12.50 - 1 | - мінімальна об’ємна витрата лічильника газу; - (мін, макс.): 0...1000 м3/год; - доступ: адміністратор |  |
| - Поріг Чутливості м3/г 3.75 2 | - поріг чутливості лічильника газу; - (мін, макс.): 0...1000 м3/год; - доступ: адміністратор |  |
| Макс. Витрата м3/г 640.00 - 3 | - максимальна об’ємна витрата лічильника газу; - (мін, макс.): 0...20000 м3/год; - доступ: адміністратор |  |
| Ціна Імпульсу м3/імп 0.000 - 4 | - ціна імпульсу лічильника газу; - (мін, макс.): 0...100 м3/імп; - доступ: адміністратор |  |
| Вимірюв. Об'єм м3 100.000 - 5 | - об’єм, для якого знімалась функція перетворення лічильника газу; - (мін, макс.): 0...1000 м3; - доступ: адміністратор |  |
| - Розмір Таблиці - N - 6 | - розмір таблиці (кількість точок); - (мін, макс.): 2...32; - доступ: адміністратор |  |

| - Продовження таблиці 1.17 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 |  |
| Інд T,сек Імп 0 0.00 1000 Інд T,сек Імп N-1 300.00 750        - 7 - . - . - . |  | - таблиця лічильника газу: період імпульсів та їх кількість для об’єму, що вимірюється - (екран 5); - кількість екранів змінна і дорівнює введеному на екрані 6 значенню; - T(мін, макс.): 0...1310.68 с; - Iмп(мін, макс.): 0...32767; - доступ: адміністратор |

- 1.4.3.15 /Конфігурація/Пауза

- В  цьому  режимі (дивись таблицю 1.18)  задаються  параметри алгоритму врахування об’єму газу,  що проходить за час паузи в роботі коректора, яка може виникнути при пропаданні напруги основного джерела  живлення.

- При  перерві в роботі коректора його внутрішній годинник продовжує  функціонувати від резервної батареї.  Після відновлення роботи  коректор  визначає тривалість паузи,  обраховує середнє значення  витрати  за п’ять попередніх, співрозмірних паузі, інтервалів часу  і обчислює  значення об’єму за робочих умов та об’єму, зведеного до стандартних умовах, за час паузи.  Ці  значення   об’єму  за  паузу зберігаються окремо від значень основного об’єму, але можуть бути додані до них за командою оператора або автоматично.

- Алгоритм  обрахунку  об’єму  за  паузу буде відпрацьовувати тільки за умови, що тривалість паузи не перевищує  максимального значення (екран 1).  Якщо її значення дорівнює нулю, то ця функція відключена.  Режим  автоматичного  додавання включається/виключається на екрані 2.

- Слід зауважити,  що тривалість паузи визначається не як час відключення живлення, а як інтервал часу між останнім імпульсом, що надійшов від лічильника газу  перед відключенням, і першим імпульсом після включення коректора.

| - Таблиця 1.18 |  |
| --- | --- |
| - Меню: /Конфігурація/Пауза |  |
| - Екран | - Пояснення |
| - Макс. Тривалість - год 120.00 - 1 | - максимальна тривалість паузи; - (мін, макс.): 0...21474830 годин; - доступ: адміністратор |
| - Авто-Додавання - Викл - 2 | - включення/виключення режиму автоматичного додавання об’єму паузи до основного об’єму; - значення: { "Вкл", "Викл" }; - доступ: адміністратор |

- 1.4.3.16 /Конфігурація/Система

- В  цьому режимі (дивись таблицю 1.19) конфігуруються деякі системні параметри коректора.

- На  першому екрані вводиться період вимірювання.  Цей параметр  задає  періодичність  проведення вимірювань температури і тиску газу,  а також інших параметрів.  Слід зауважити,  що при зменшуванні  періоду  вимірювання  зростає  середня потужність споживання коректора  і відповідно зменшується термін служби батареї.

- Для зменшення загального споживання в коректорі передбачено режим відключення консолі за  таймаутом. Якщо цей режим включено (екран 2) і оператор не взаємодіє з коректором (не натискає на клавіші), то після заданого інтервалу часу (екран 3) індикатор консолі відключається. Щоб включити індикатор консолі оператор повинен  натиснути  і утримувати  (до появи зображення) клавішу [О].  Для включення індикатора потрібен певний час, що не перевищує одного періоду вимірювань.

- Мінімальна та максимальна уставки (екрани 4,5) використовуються для контролю значення напруги живлення. Якщо виміряне значення вийде  за  установлені межі, то  коректор фіксує час виникнення цієї події та вимірює її тривалість, про що робиться відповідний запис в “Лог  Подій”.

- Для  встановлення початкової  години  облікової  доби використовують  екран 6. Цей час  визначає  момент  запису  в  історію  вимірювань добових  та  місячних  даних.

| - Таблиця 1.19 |  |
| --- | --- |
| - Меню: /Конфігурація/Система |  |
| - Екран | - Пояснення |
| - 1 | - 2 |
| - Період Вимірюв. - сек 5 - 1 | - період вимірювання температури і тиску; - (мін, макс.): 1...10 с; - доступ: адміністратор |
| - Таймаут Консолі - Вкл - 2 | - дозвіл/заборона відключення індикатора консолі за таймаутом; - значення: { "Вкл", "Викл" }; - доступ: адміністратор |
| - Таймаут Консолі - сек 60 - 3 | - інтервал часу, через який індикатор консолі відключається; - (мін, макс.): 5...255 с; - доступ: адміністратор |
| - Живлення Мін. - В 5.50 - 4 | - мінімальна уставка для контроля живлення; - (мін, макс.): 0...65.535 В; - доступ: адміністратор |
| - Живлення Макс. - В 11.00 - 5 | - максимальна уставка для контроля живлення; - (мін, макс.): 0...65.535 В; - доступ: адміністратор |
| - Початок Доби - год 9 - 6 | - початок облікової доби ; - (мін, макс.): 0...23; - доступ: адміністратор |
| - Алгоритм - РД-50 7 | - Алгоритм розрахунку коефіцієнта стискуваності газу (РД 50-213-80 або NX19мод) |

- 1.4.3.17 /Конфігурація/Інтерфейс

- Для  обміну  даними  між  коректором  та  вищими  ступенями ієрархії  систем  обліку використовується послідовний інтерфейс типу  RS-485 (дивись таблицю 1.20).

- Даний  режим  призначений для конфігурації параметрів інтерфейсу.

- Якщо інтерфейс не використовується,  то його можна відключити (екран 1).  При цьому живлення на інтерфейсну частину схеми не подається і споживання мінімальне.

- На  екрані  2 вибирається темп обміну даними по інтерфейсу. Всі прилади,  що підключені до одного сегменту мережі,  повинні працювати з інтерфейсом на однаковій швидкості.

- Для ідентифікації кожного приладу задається його мережева адреса (екран 3). Він повинен бути унікальним для кожного приладу в мережі.

| - Таблиця 1.20 |  |
| --- | --- |
| - Меню: /Конфігурація/Інтерфейс |  |
| - Екран | - Пояснення |
| - Інтерфейс - Викл - 1 | - включення/відключення інтерфейсу; - якщо відключений, то живлення на інтерфейсну частину не подається; - значення: { "Вкл", "Викл" }; - доступ: адміністратор |
| - Швидкість - 19200 - 2 | - темп передачі/приймання даних, бод; - значення: { "1200","2400","4800","9600", "19200","38400","57600","115200" }; - доступ: адміністратор |
| - Мережевий Адрес - 126 - 3 | - мережева адреса коректора; - (мін, макс.): 1...126; - доступ: адміністратор |

- 1.4.3.18 /Конфігурація/Виходи

- Відповідно  до  подій  у системі,  коректор  може  формувати вихідні імпульсні сигнали на двох  гальванічно ізольованих транзисторних ключах (дивись таблицю 1.21).

- Тривалість імпульсів,  що  формуватимуться,  задається на екрані 1 і є однаковою для обох ключів.  Це ж значення задає  мінімальну тривалість паузи між імпульсами. На екранах 2, 3 вибираються режими роботи для першого і другого ключів, відповідно.

- В  режимі "Імпульс" імпульс на виході формується кожен раз, коли  фіксується імпульс від лічильника газу.  При виборі режимів роботи  "Об’єм" або "Об’єм Норм." кількість імпульсів,  що формується на виході, буде пропорційна обчисленому значенню відповідного об’єму. Ціна одного імпульсу задається на екранах 4, 5  окремо для кожного виходу.

- В  інших  режимах  роботи  на  виходах  формуються одиночні імпульси  при  виході  контрольованих параметрів за установлені межі.  Це стосується температури та тиску газу,  а також мінімальної і максимальної витрат газу та впливу зовнішнього магнітного поля.

| - Таблиця 1.21 |  |
| --- | --- |
| - Меню: /Конфігурація/Виходи |  |
| - Екран | - Пояснення |
| - Тривалість Імп. - мсек 10 - 1 | - тривалість одного імпульсу на виході; - (мін, макс.): 1...70 мс; - доступ: адміністратор |
| - Вихід 1: Режим - Викл - 2 | - вибір режиму роботи першого ключа; - доступ: адміністратор |
|  | - значення: |
| - "Викл" | - вихід відключений |
| - "Імпульс" | - повторює імпульс лічильника газу |
| - "Об'єм" | - кількість імпульсів пропорційна об’єму за робочих умов |
| - "Об'єм Норм." | - кількість імпульсів пропорційна об’єму, зведеному до стандартних умов |
| - "Тмін" | - температура стала < мінімальної |
| - "Тмакс" | - температура стала > максимальної |
| - "Тмін,Тмакс" | - температура вийшла з діапазону |
| - "Pмін" | - тиск став < мінімального |
| - "Pмакс" | - тиск став > максимального |
| - "Pмін,Pмакс" | - тиск вийшов з діапазону |
| - "Магн. Поле" | - зафіксовано зовнішнє магнітне поле |
| - “Qмін” | - = витрата стала < мінімально допустимої |
| - “Qмакс” | - = витрата стала > максимально допустимої |
| - “Qмін,Qмакс” | - = витрата вийшла з діапазону |
| - Вихід 2: Режим - Викл - 3 | - вибір режиму роботи другого ключа; - значення: аналогічні, як для першого; - доступ: адміністратор |
| Вихід 1: Об'єм м3 1.000 - 4 | - ціна одного імпульсу першого виходу - для режимів "Об’єм" та "Об’єм Норм."; - (мін, макс.): 0.0001...1000000 м3/імп; - доступ: адміністратор |
| Вихід 2: Об'єм м3 1.000 - 5 | - ціна одного імпульсу другого виходу для режимів "Об’єм" та "Об’єм Норм."; - (мін, макс.): 0.0001...1000000 м3/імп; - доступ: адміністратор |

- 1.4.3.19 /Конфігурація/Доступ

- Цей  режим (дивись таблицю 1.22) призначено для зміни поточного рівня доступу до системи та редагування зразків паролів.

- На  першому  екрані відображається поточний рівень доступу. При натисканні клавіші [] відбувається перехід до режиму вводу пароля.  Якщо  буде  введено  один  з трьох паролів (оператора, адміністратора  або  власника), то рівень  доступу  змінюється  на відповідний.  Щоб скинути поточний рівень доступу на загальний  рівень, необхідно ввести будь-який некоректний пароль.  Перехід на загальний рівень доступу відбувається автоматично, якщо консоль коректора відключається за таймаутом.

- Зразки  паролів  можуть  бути  змінені на екранах 2,3,4. При цьому  поточний рівень доступу повинен бути вищий того,  пароль якого  редагується.  Пароль представляє собою символьний рядок, який  може складатись з будь- яких доступних для редагування символів крім символа пробілу. Мінімальна довжина пароля - 4, а максимальна - 16 символів.

| - Таблиця 1.22 |  |
| --- | --- |
| - Меню: /Конфігурація/Доступ |  |
| - Екран | - Пояснення |
| - Рівень Доступу - Загальний - 1 | - поточний рівень доступу; - доступ: загальний |
| - Пароль Оператора - ****** - 2 | - взірець пароля оператора; - доступ: адміністратор |
| - Пароль Адмін - ****** - 3 | - взірець пароля адміністратора; - доступ: власник |
| - Пароль Власника - ****** - 4 | - взірець пароля власника; - доступ: власник |

- 1.4.3.20  /Константи

- В цьому режимі (дивись таблицю 1.23)  вводяться значення констант,  які використовуються  при  розрахунках коефіцієнта стискуваності газу.  Вводяться  значення густини газу за стандартних умов  (екран 1) і процентний  вміст вуглекислого газу   (екран 2) та азоту (екран 3).

- На  екрані  4 задається значення атмосферного тиску, яке використовується для обчислення абсолютного тиску газу, якщо в коректорі використано перетворювач надлишкового тиску.

| - Таблиця 1.23 |  |
| --- | --- |
| - Меню: /Константи |  |
| - Екран | - Пояснення |
| - 1 | - 2 |
| Густина Норм кг/м3 0.68100 - 1 | - густина газу за стандартних умов; - (мін, макс.): 0.55...0,9 кг/ м3 ; - доступ: оператор |

| - Продовження таблиці 1.23 |  |
| --- | --- |
| - 1 | - 2 |
| - Вуглекислий Газ - % 0.000 - 2 | - вміст двуокису вуглецю; - (мін, макс.): 0...15 % ; - доступ: оператор |
| - Азот - % 0.000 - 3 | - вміст азоту; - (мін, макс.): 0...15 %; - доступ: оператор |
| - Барометричн.Тиск МПа 0.101325 - 4 | - барометричний тиск; - (мін, макс.): 0.07...0.13 МПа; - доступ: оператор |

- 1.4.3.21  /Вимірювання/Поточні,  /Вимірювання/Хвилина,  /Вимірювання/Година,

- /Вимірювання/Доба,  /Вимірювання/Місяць

- Ці  режими (дивись таблицю 1.24)  призначені для перегляду поточних та середніх за відповідний період значень основних параметрів,  що вимірюються та  обраховуються коректором,  а також для перегляду даних,  що накопичені в коректорі за попередні інтервали часу.

- Всі  ці  режими  мають  однакову  структуру екранів, на яких відображаються  значення температури та абсолютного тиску газу,  витрати та об’єму газу за робочих і стандартних умов. В режимі перегляду поточних  параметрів  відображаються  миттєві значення температури, тиску та витрати,  а значення об’єму газу накопичується неперервно і може бути скинуто тільки за командою оператора. В інших режимах (хвилина, година,  доба,  місяць)  відображаються  усереднені за відповідний інтервал часу значення температури,  тиску і витрати та значення накопиченого за цей період об’єму. В цих режимах на початку відліку нового інтервалу часу значення об’єму скидається в нуль.

- Параметри,  що  накопичуються за хвилину,  годину,  добу та місяць,  фіксуються коректором в базі даних разом з датою і часом початку відповідного періоду.  Коректор зберігає історію за останні 101 хвилину, 1080 годин, 125 діб та 25 місяців. При відключенні основного живлення коректора база даних зберігається за допомогою резервної батареї, яка знаходиться на процесорній платі.

- Для  перегляду інформації, що  накопичена у базі даних, потрібно при перегляді одного з інтервальних параметрів натиснути клавішу [].  Ця ж клавіша задіяна для переключення між двома можливими режимами навігації по базі даних - вибору запису та вибору параметра. При виборі запису на верхньому рядку індикатора відображається дата і час початку відповідного періода, а на нижній рядок  виводиться значення параметра   (екран 7).    Клавіші   [<]   та   [>]    використовуються   для   переходу   до попереднього (назад у часі) та наступного (вперед у часі) запису бази даних. При виборі параметра  на  верхньому  рядку  індикатора  крім назви параметра відображається номер запису, що відліковується від останнього у базі  (екран 8).  Клавіші [<] та [>] при цьому використовуються для вибору потрібного параметра.  Для виходу з режиму перегляду історії потрібно натиснути клавішу [x].

- При відображенні на індикаторі дати і часу є можливість змінити точність представлення цієї інформації. Це реалізується шляхом зсуву даних на індикаторі вліво/вправо при натисканні

- комбінацій  клавіш  [O]+[>]  та [O]+[<].  За одне натискання клавіш дані  зсуваються  на один символ. Розділювальна здатність фіксації часу коректором складає 0,01 с.

- Значення об’єму,  що відображається у режимі перегляду поточних параметрів,  може  бути  скинуто  за командою оператора.  Для цього потрібно вибрати відображення  об’єму за робочих або об’єму за стандартних умов і натиснути клавішу []. На верхній рядок індикатора виводиться  запит  на  проведення  цієї  операції (екран 9).  Для підтвердження потрібно ще раз натиснути клавішу [].

| - Таблиця 1.24 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Меню: | - /Вимірювання/Поточні - /Вимірювання/Хвилина - /Вимірювання/Година - /Вимірювання/Доба - /Вимірювання/Місяць |  |
| - Екран |  | - Пояснення |
| - Температура - оС +9.05 - 1 |  | - температура газу, 0 С |
| - Тиск Абсолютн. МП 0.225 - 2 |  | - тиск газу (абсолютний), МПа |
| - Витрата м3/г 0.00 - 3 |  | - витрата за робочих умов, м3/год |
| - Витрата Норм. - м3/г 0.00 - 4 |  | - витрата за стандартних умов, м3/год |
| - Об'єм - м3 0.00 - 5 |  | - об’єм за робочих умов, м3 |
| - Об'єм Норм. - м3 0.000 - 6 |  | - об’єм за стандартних умов, м3 |
| - 2000/01/10 17:00 - оС +9.01 - 7 |  | - перегляд записів у базі даних по часу: - дата/час початку інтервалу; - значення параметру |
| - Температура -05 - оС +9.01 - 8 |  | - перегляд одного запису у базі даних: - в правому верхньому куті індикатора відображається номер запису, що відліковується від останнього |
| - Скинути об'єм ? - м3 0.000 - 9 |  | - запит на підтвердження операції скиду об’єму; - доступ: оператор |

- 1.4.3.22 /Вимірювання/Аварійні/

- 1.4.3.22.1  /Вимірювання/Аварійні/Доба, /Вимірювання/Аварійні/Місяць

- В  цьому  режимі (дивись таблицю 1.25.1) відображаються тривалість аварійних ситуацій (екран 1), сумарне значення об’єму газу за час аварійних ситуацій за робочих та стандартних умов (екрани 2, 3,  відповідно) та сумарна тривалість ситуацій, коли поточне значення об’ємної витрати газу за робочих умов менше мінімальної витрати, встановленої для лічильника газу (екран 4).

| - Таблиця 1.25.1 |  |
| --- | --- |
| - Меню: /Вимірювання/Аварійні /Доба - /Вимірювання/Аварійні /Місяць |  |
| - Екран | - Пояснення |
| - Тривалість t0/P - сек. 0 - 1 | - сумарна тривалість аварійних ситуацій |
| Об’єм м3 0.000 0 - 2 | - сумарне значення об’єму за час аварійних ситуацій за робочих умов, м3 |
| Об’єм Норм. м3 0.000 0 - 3 | - сумарне значення об’єму за час аварійних ситуацій за стандартних умов, м3 |
| - 4 Тривалість QQм сек. 0.000 0 | - сумарна тривалість ситуацій, коли поточне значення об’ємної витрати газу за робочих умов менше мінімальної витрати, встановленої для - лічильника газу, с - доступ: оператор |

До аварійних ситуацій в роботі коректора належать такі ситуації, коли поточні виміряні значення температури та (або) тиску вийшли за границі встановлених діапазонів. В період з початку і до закінчення аварійної ситуації заповнення баз даних обліку газу виконується автоматично за останніми, до виникнення аварійної ситуації, виміряними параметрами газу (температура, тиск).

При ситуації, коли поточне значення об’ємної витрати газу за робочих умов було менше  значення  мінімальної   об’ємної витрати, встановленої для вимірювального лічильника газу (qmin. л), розрахунок спожитого газу ведеться за значенням (qmin. л).

1.4.3.22.2 /Вимірювання/Аварійні/Пауза

- В  цьому  режимі (дивись таблицю 1.25.2) відображаються параметри паузи,  що фіксуються  та  обраховуються  коректором при виникненні перерви в роботі (відсутнє електричне живлення).

- Коректор фіксує дату і час початку та закінчення паузи (екрани  1,2),  та після відновлення роботи визначає її тривалість (екран  3).  Тривалість паузи визначається як інтервал часу між останнім  імпульсом, що надійшов від лічильника газу перед відключенням коректора, і першим імпульсом після його включення.

- Потім обраховується усереднене значення витрати за п’ять попередніх  співрозмірних  інтервалів  часу  (екрани  4,5) і обчислюється  значення об’єму  за  робочих  та стандартних умов за час паузи (екрани  6,7).  На  екранах 8,9 відображаються сумарні значення об’єму, що накопичується за декілька пауз в роботі коректора.

- Значення об’єму,  що  обчислюється  за час однієї або декількох пауз, може бути додано до основних значень об’єму. Це може бути зроблено за командою оператора,  або автоматично, якщо при конфігурації вибрано відповідний режим обліку.  Для ручного додавання потрібно  при відображенні одного з сумарних значень об’ємів паузи (екрани  8,9)  натиснути клавішу [].  На верхній рядок індикатора виводиться  запит  на проведення цієї операції (екран 10).  Для підтвердження потрібно ще раз натиснути клавішу []. Після проведення  додавання сумарні значення об’ємів за паузу обнуляються.

| - Таблиця 1.25.2 |  |
| --- | --- |
| - Меню: /Вимірювання/Пауза |  |
| - Екран | - Пояснення |
| - Дата 0000/00/00 - 0000/00/00 - 1 | - дата початку паузи; - дата закінчення паузи |
| - Час 0000:00:00 - 0000:00:00 - 2 | - час початку паузи; - час закінчення паузи |
| Тривалість сек 0.00 - 3 | - тривалість паузи, с |
| Витрата м3 /г 0.00 0 - 4 | - середня витрата за робочих умов, м3/год |
| Вирата Норм. м3/г 0.000 - 5 | - середня витрата за стандартних умов, м3/год |
| Приріст Об'єму м3 0.000 - 6 | - приріст об’єму за паузу за робочих умов, м3 |
| Приріст Об. Норм м3 0.000 - 7 | - приріст об’єму за паузу за стандартних умов, м3 |
| Об'єм м3 0.000 - 8 | - сумарне значення об’єму за робочих умов - за декілька пауз, м3 |
| Об'єм Норм. м3 0.000 - 9 | - сумарне значення об’єму за стандартних умов - за декілька пауз, м3 |
| Додати об'єм ? м3 0.000 - 10 | - запит на підтвердження операції додавання об’єму; - доступ: оператор |

- 1.4.3.23 /Вимірювання/Різне

- В  цьому  режимі  (дивись таблицю 1.26) об’єднано декілька різних параметрів,  що вимірюються та обраховуються коректором.

- На екранах 1,2 представлені коефіцієнт стискуваності газу та  коефіцієнт  корекції  об’єму,  відповідно.  Значення цих коефіцієнтів обчислюються коректором по кожному імпульсу, що надходить  від лічильника газу. За кожним імпульсом обраховується також приріст значення об’єму, останнє значення якого при робочих умовах відображається на екрані 3.

- Коректор підраховує кількість імпульсів,  що надходять від лічильника газу, а значення лічильника імпульсів відображається на екрані 4. Це значення дозволяється редагувати, що може бути використано,  наприклад, для встановлення однакових показів з механічним лічильником.

- На екранах 5 та 6 відображаються відповідно виміряні значення температури перетворювача тиску та напруги батареї живлення.

| - Таблиця 1.26 |  |
| --- | --- |
| - Меню: /Вимірювання/Різне |  |
| - Екран | - Пояснення |
| - 1 | - 2 |
| - Коеф. Стискуван. - 1.000000 - 1 | - поточний коефіцієнт стискуваності газу |
| - Коеф. Корекції - 1.000000 - 2 | - поточний коефіцієнт корекції об’єму |
| Приріст Об'єму м 0.000 3 3 | - останнє значення приросту об’єму за - робочих умов, м3 |
| - Лічильник Імп. - 0000000000 - 4 | - лічильник імпульсів перетворювача об’єму; - доступ: адміністратор |
| Темп. Дав.Тиску оС +17.4 - 5 | - температура перетворювача тиску, оС |
| - Напруга Живлення - В 6.43 - 6 | - напруга живлення батареї, В |

- 1.4.3.24 /Події/Поточні

- В процесі роботи коректор контролює чи знаходяться значення параметрів,  що вимірюються, в установлених межах.  Якщо значення параметра виходить за ці межі,  коректор фіксує час виникнення такої події та вимірює  її  тривалість.  Режим "Події/Поточні" (дивись таблицю 1.27) призначений для перегляду тих подій, які тривають на даний момент часу.

- Повідомлення  про подію виводиться на верхній рядок індикатора,  а  на нижньому може відображатись або поточна тривалість  події  в  секундах  (екран 1),  або дата i час її початку (екран 2).   Переключення   між   цими   двома   формами  відображення  здійснюється  клавішею [].  Клавіші [<], [>] використовуються для  перегляду  інформації про інші можливі поточні події (якщо одночасно  декілька  параметрів знаходяться за межами допуску). Якщо  у коректорі  немає  зафіксованих  відхилень жодного з параметрів,  то  при  вході  в цей режим на нижній рядок індикатора протягом  2-3 секунд виводиться повідомлення "Все у нормі".

- При  відображенні  на  індикаторі дати і часу (екран 2) є можливість змінити точність представлення цієї інформації.  Це реалізується  шляхом  зсуву  даних на індикаторі вліво/вправо при натисканні комбінацій клавіш [О]+[>] та [О]+[<]. За одне натискання   клавіш  дані  зсуваються  на  один  символ.   Розділювальна здатність фіксації часу коректором складає 0,01 с.

| - Таблиця 1.27 |  |
| --- | --- |
| - Меню: /Події/Поточні |  |
| - Екран | - Пояснення |
| - Темпер. > Макс. - сек 465 - 1 | - відображення поточних подій: - повідомлення; - тривалість події, с |
| - Темпер. > Макс. - 2000/01/11 16:36 - 2 | - повідомлення; - дата/час початку події |
| - Повідомлення | - Пояснення |
| - "Темпер. < Мін." | - температура газу менше мінімального рівня |
| - "Темпер. > Макс." | - температура газу більше максимального рівня |
| - "Тиск < Мін." | - тиск газу менше мінімального рівня |
| - "Тиск > Макс." | - тиск газу більше максимального рівня |
| - "Живлення < Мін." | - напруга живлення менше мінімального рівня |
| - "Живлення > Макс." | - напруга живлення більше максимального рівня |
| - "Магн.поле > Макс" | - зовнішнє магнітне поле перевищує максимальний рівень |
| - "Витрата < Мін." | - витрата менше мінімально допустимої |
| - "Витрата > Макс." | - витрата більше максимально допустимої |

- 1.4.3.25 /Події/Лог Подій

- Цей режим (дивись таблицю 1.28) призначений для перегляду історії подій, що автоматично  фіксуються  коректором  в процесі роботи.  Максимальна   кількість  інформації у “Лог подій”  складає 240 записів.  При додаванні нових даних у “Лог подій”,  з нього видаляється найбільш старий запис.

- Події, які фіксуються коректором автоматично, можна поділити на одномоментні та такі, що мають певну тривалість.  Для останніх  у “Лог подій”   робляться два записи - на початку події та при  її  закінченні.  Для подій,  що завершились,  також визначається та фіксується їх тривалість.

- При  перегляді “Лог подій”  на верхньому рядку відображається дата і час,  а на нижній виводиться повідомлення про подію (екран  1).  Для  відображення тривалості події (екран 2) потрібно натиснути клавішу [].  Клавіші [<] та [>] використовуються для переходу  до  попереднього  (назад у часі) та наступного (вперед у часі)  запису в     “Лог подій” .  При досягненні кінців “ логу” на   нижній   рядок  індикатора   протягом  2-3 секунд  виводяться    повідомлення "<< Кінець логу"  або  "Кінець логу >>".

- При відображенні на індикаторі дати і часу є можливість змінити точність представлення цієї інформації. Це реалізується шляхом зсуву даних на індикаторі вліво/вправо  при  натисканні  комбінацій  клавіш  [О]+[>]  та [О]+[<].  За одне натискання клавіш дані  зсуваються  на один символ. Розділювальна здатність фіксації часу коректором складає 0.01 с.

| - Таблиця 1.28 |  |
| --- | --- |
| - Меню: /Події/Лог Подій |  |
| - Екран | - Пояснення |
| - 1 | - 2 |
| - 2000/01/11 16:36 - Темпер. > Макс. - 1 | - відображення логу подій: - дата і час події; - повідомлення |
| - Тривалість - сек 532 - 2 | - тривалість події, що завершилась, с |
| - Повідомлення | - Пояснення |
| - "Живлення Викл" | - відключення живлення |
| - "Живлення Вкл" | - включення живлення: фіксується тривалість відсутності живлення |
| - "Скид" | - пройшов скид процесора |
| - "Ініц. Годинника" | - початкова ініціалізація годинника |
| - "Початкова Конф." | - початкове встановлення конфігураційних параметрів у стандартні значення |
| - "Темпер. Норм." | - температура повернулась у задані межі: фіксується тривалість її виходу з нормального діапазону |
| - "Темпер. < Мін." | - температура стала менше мінімальної уставки |
| - "Темпер. > Макс." | - температура стала більше максимальної уставки |
| - "Тиск Норм." | - тиск повернувся у задані межі: фіксується тривалість його виходу з нормального діапазону |
| - "Тиск < Мін." | - тиск став менше мінімальної уставки |
| - "Тиск > Макс." | - тиск став більше максимальної уставки |
| - "Живлення Норм." | - напруга живлення повернулась у задані межі: фіксується тривалість її виходу з нормального діапазону |

| - Продовження таблиці 1.28 |  |
| --- | --- |
| - 1 | - 2 |
| - "Живлення < Мін.” | - напруга живлення стала менше мінімальної границі |
| - "Живлення > Макс.” | - напруга живлення стала більше максимальної границі |
| - "Магн.поле Норм." | - зовнішнє магнітне поле зменшилось до - нормального значення: фіксується тривалість наявності магнітного поля |
| - "Магн.поле > Макс.” | - зафіксована поява зовнішнього магнітного поля більше допустимого значення |
| - "Витрата < Мін.” | - витрата менше мінімально допустимої |
| - "Витрата > Макс.” | - витрата більше максимально допустимої |
| - "Витрата Норм." | - витрата у межах норми |
| - "Літній Час" | - перехід на літній час |
| - "Зимовий Час" | - перехід на зимовий час |
| - "Початок Паузи" | - початок паузи в роботі коректора |
| - "Кінець Паузи" | - відновлення роботи після паузи |
| - "Пауза Авто+" | - проведена операція автододавання об’єму - за паузу до основних облікових значень |

- 1.4.3.26 /Події/Лог Змін

- Цей режим (дивись таблицю 1.29) призначений для перегляду історії подій,  що викликані втручанням оператора у роботу коректора. Фіксується дата і час  змін,  які  проводяться оператором,  а також нове та старе значення  параметра.  Максимальна  кількість  інформації у ”Лог Змін” складає 240 записів.  При додаванні нових даних у “лог”,  з нього видаляється найбільш старий запис.

- При  перегляді ”Лог Змін”  на верхньому рядку відображається дата і час,  а на нижній виводиться повідомлення про зміну (екран 1). Клавіші [<] та [>] використовуються для переходу до попереднього  (назад  у часі) та наступного (вперед у часі) запису в ”Лог Змін”.  При досягненні кінців “логу” на нижній рядок індикатора протягом 2-3 секунд виводяться повідомлення "<< Кінець логу" або  "Кінець логу >>".

- Для відображення нового та старого значень параметра (екрани 2, 3) потрібно натиснути  клавішу [].  При цьому клавіші [<] та  [>]  використовуються  для переключення між екранами 2 і 3. Для  повернення  до екрану 1 потрібно натиснути клавішу [] або [].  Деякі  повідомлення у ”Лог Змін”  мають інтегрований характер, тобто фіксується факт проведення змін не одного, а можливо декількох, пов’язаних між собою, параметрів. Наприклад, при редагуванні таблиць перетворювача тиску та лічильника газу, або при корекції дати/часу  в годиннику.  В  таких випадках нові та старі значення параметрів у “логу” не запам’ятовуються і не відображаються.

- При  проведенні  калібровки   каналів    вимірювання температури та  тиску  у   ”Лог Змін”  фіксуються нові значення отриманих коефіцієнтів.  На екранах 4 і 5 показано, як ці коефіцієнти відображаються при перегляді ”Лог Змін” .

- При відображенні на індикаторі дати і часу є можливість змінити точність представлення цієї інформації. Це реалізується шляхом зсуву даних на індикаторі вліво/вправо при натисканні комбінацій  клавіш  [О]+[>]  та [О]+[<].  За одне натискання клавіш дані  зсуваються  на один символ. Розділювальна здатність фіксації часу коректором складає 0,01 с.

| - Таблиця 1.29 |  |
| --- | --- |
| - Меню: /Події/Лог Змін |  |
| - Екран | - Пояснення |
| - 1 | - 2 |
| - 2000/01/12 17:25 - Густина Норм. - 1 | - відображення ”Лог Змін” : - дата і час події; - повідомлення |
| Нове Значення кг/м3 0.701940 - 2 | - нове значення параметра |
| Старе Значення кг/м3 0.668100 - 3 | - старе значення параметра |
| - АЦП= 0830 3133 - R= 9142 12140 - 4 | - коефіцієнти калібровки канала вимірювання температури |
| - АЦП= 0140 3757 - U= 100 2000 - 5 | - коефіцієнти калібровки канала вимірювання - тиску |
| - Повідомлення | - Пояснення |
| - "Загальна Інформ." | - зміна загальної інформації |
| - "RTD Тип” | - зміна типу термоперетворювача опору |
| - "RTD Опір" | - зміна значення опору термоперетворювача опору - при 0 оС |
| - "RTD Вкл/Викл" | - логічне включення або відключення термоперет-ворювача опору |

| - Продовження таблиці 1.29 |  |
| --- | --- |
| - 1 | - 2 |
| - "Темпер. Конст." | - зміна константного значення температури |
| - "Темпер. Мін." | - зміна мінімальної уставки по температурі |
| - "Темпер. Макс." | - зміна максимальної уставки по температурі |
| - "Темп. Дав.Тиску" | - включення або відключення вимірювання - температури перетворювача тиску |
| - "Тип Дав.Тиску" | - зміна типу перетворювача тиску |
| - "Живл. Дав.Тиску" | - зміна паспортного значення напруги живлення перет-ворювача тиску |
| - "Дав.Тиск.Вкл/Вик" | - логічне включення або відключення перетворювача тиску |
| - "Тиск Конст." | - зміна константного значення тиску |
| - "Тиск Мін." | - зміна мінімальної уставки по тиску |
| - "Тиск Макс." | - зміна максимальної уставки по тиску |
| - "Мін. Витрата “ | - зміна значення мінімальної витрати лічильника |
| - “Макс. Витрата “ | - зміна значення максимальної витрати лічильника |
| - “Ціна Імпульсу” | - зміна значення ціни імпульсу лічильника |
| - “Поріг Чутливості” | - зміна значення порогу чутливості лічильника |
| - "Період Вимірюв." | - зміна періода вимірювання |
| - "Таймаут Вкл/Викл" | - включення або відключення таймауту консолі |
| - "Таймаут Консолі" | - зміна значення таймауту консолі |
| - "Живлення Мін." | - зміна мінімальної уставки за напругою живлення |
| - "Живлення Макс." | - зміна максимальної уставки за напругою живлення |
| - "Макс. Пауза" | - зміна максимальної тривалості паузи |
| - "Пауза Авто+" | - включення або відключення функції - автододавання об'єму за паузу |
| - "Функц. Об'єму" | - зміна функції перетворення лічильника газу |
| - "Функц. Тиску" | - зміна функції перетворення перетворювача тиску |

|  | - Продовження таблиці 1.29 |  |
| --- | --- | --- |
| - 1 |  | - 2 |
| - "Рівень Доступу" |  | - зміна рівня доступу до системи |
| - "Пароль Оператора" |  | - зміна пароля оператора |
| - "Пароль Адмін." |  | - зміна пароля адміністратора |
| - "Пароль Власника" |  | - зміна пароля власника |
| - "Густина Норм." |  | - зміна значення густини за стандартних умов |
| - "Вуглекислий Газ" |  | - зміна значення вмісту вуглекислого газу |
| - "Азот" |  | - зміна значення вмісту азоту |
| - "Барометричн.Тиск" |  | - зміна атмосферного тиску |
| - "Дата/Час" |  | - зміна дати/часу у годиннику |
| - "Літній Час" |  | - зміна параметрів переходу на літній час |
| - "Зимовий Час" |  | - зміна параметрів переходу на зимовий |
| - "Об'єм Паузи +" |  | - ручне додавання значення об’єму за паузу до - основних облікових значень |
| - "Об'єм = 0" |  | - скид поточного значення об’єму |
| - "Калібр.T 1тчк" |  | - проведена одноточкова калібровка каналу вимірювання температури |
| - "Калібр.T 2тчк" |  | - проведена двоточкова калібровка каналу - вимірювання температури |
| - "Калібр.T R1,R2" |  | - зміна точкових значень опорів калібровки |
| - "Калібр.P 1тчк" |  | - проведена одноточкова калібровка каналу вимірювання тиску |

|  | - Продовження таблиці 1.29 |  |
| --- | --- | --- |
| - 1 |  | - 2 |
| - "Калібр.P 2тчк" |  | - проведена двоточкова калібровка каналу - вимірювання тиску |
| - "Калібр.P U1,U2" |  | - зміна точкових значень напруги калібровки |
| - "Лічильник Імп." |  | - зміна значення лічильника імпульсів |
| - "Скид Паролей" |  | - скид зразків паролів у стандартні значення |
| - "Інтерф. Вкл/Викл" |  | - включення або відключення інтерфейсу |
| - "Швидк.Інтерфейсу” |  | - зміна темпу передачі даних по інтерфейсу |
| - "Мережевий Адрес” |  | - зміна мережевої адреси коректора |
| - "Тривал. Вих.Імп." |  | - зміна тривалості імпульсів на вихідних ключах |
| - "Вихід 1: Режим" |  | - зміна режиму роботи першого виходу |
| - "Вихід 2: Режим" |  | - зміна режиму роботи другого виходу |
| - "Вихід 1: Об'єм" |  | - зміна об’ємного коефіцієнта пропорційності для першого виходу |
| - "Вихід 2: Об'єм" |  | - зміна об’ємного коефіцієнта пропорційності для другого виходу |

- 1.4.3.27 /Годинник

- Цей  режим (дивись таблицю 1.30)  призначений  для перегляду і корекції поточного часу,  а  також  встановлення параметрів автоматичного переходу приладу на літній та зимовий час.

- На першому екрані представлено поточні значення дати і часу.  В  лівій частині індикатора відображаються у скороченому вигляді  день  тижня  та  назва  і число місяця.  У правій частині індикатора відображаються дата і час у цифровому вигляді.  Для корекції  дати/часу  потрібно  натиснути клавішу [].  Послідовно вводяться сім параметрів:  день тижня, рік, місяць, день, години, хвилини та секунди. Зміна часу у годиннику на нові значення відбувається одномоментно після вводу останнього параметра, тобто  секунд.  Відмовитись від проведення корекції можна в будь-який момент, якщо натиснути клавішу [x].

- На екранах 2 і 3 відображаються параметри автоматичного переходу коректора на літній та зимовий час, відповідно. Послідовно  вводяться  місяць,  тиждень,  день  тижня та година моменту зміни даних в годиннику коректора. При переході на літній час годинник  переводиться  на одну годину вперед,  а при переході на зимовий час - на одну годину назад.

| - Таблиця 1.30 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Меню: /Годинник |  |  |
| - Екран | - Пояснення |  |
| - Чтв 2000/02/03 Лют,3 16:2:07 - 1 | - циферблат годинника: - день тижня рік/місяць/день; - місяць, день години: хвилини: секунди; - доступ: оператор |  |
| - Літній час - 3, 5, 0, 3 -  -  -  -  -  -  - 2 |  | - дата і час переходу на літній та - зимовий час, зліва направо: - місяць (1...12); - тиждень (1...4,5), 5 означає останній тиждень місяця; |
| - Зимовий час - 10, 5, 0, 4 - 3 |  | - день тижня (0...6), 0-неділя, - 1-понеділок і т.д.; - година (0...23); |
|  |  | - доступ: оператор |

- 1.4.3.28  Скид паролів в стандартні  значення

- Якщо  в процесі експлуатації коректора  виникла потреба  відновити стандартні   значення  зразків  паролів, то для цього необхідно:

- розпломбувати і відкрити коректор;

- відключити живлення;

- замкнути між собою контакти 6 і 16 технологічного роз’єму XP4 на платі процесора;

- підключити живлення;

- розімкнути контакти на технологічному роз’ємі;

- закрити прилад.

- Після  цієї  процедури  зразки паролів встановлюються у такі значення:

| -  | - пароль оператора | - - | - 12345 |
| --- | --- | --- | --- |
| -  | - пароль адміністратора | - - | - 67890 |
| -  | - пароль власника | - - | - 337614 |

# 1.5 Робота оператора з модулем інтерфейсів  блока зовнішнього живлення

Модуль інтерфейсів (надалі-MIF ), який розміщено  в блоці  зовнішнього живлення АШУ5.087.176-01,  забезпечує  віддалений доступ до коректорів об’єму газу ОКВГ-01 і дозволяє створювати багатоточкові територіально-розподілені системи обліку  газу з використанням  різноманітних  каналів зв’язку.

MIF забезпечує:

- одночасний доступ до одного або декількох, об’єднаних в мережу, коректорів ОКВГ-01 як з локального, так і через модемний зв’язок з віддаленого комп’ютера;

- підтримку різноманітних типів комунікаційного обладнання: модеми для виділених і комутованих телефонних ліній, радіомодеми для з’єднання “точка-точка” та модеми стільникового зв’язку;

- гнучкі можливості з настроювання  режимів роботи MIF і параметрів управління модемом; конфігурація може проводитись як локально, так і віддалено, при цьому забезпечується захист від несанкціонованого доступу;

- автоматичне переключення між режимами конфігурації модуля і передавання даних за протоколом CorNet;

- режим періодичної перевірки поточного стану модема та короткочасного розриву кола його живлення  для автоматичного відновлення працездатності модема при збоях та зависаннях;

- візуальну індикацію процесу обміну даних.

1.5.1 Використання MIF

Для збору даних та управління коректорами  передбачено використання польової шини на основі інтерфейсу RS-485 і спеціалізованого протоколу обміну даними CorNet . На рисунку 1.6 наведено структуру мережі CorNet. Коректори послідовно з’єднуються екранованою витою парою і підключаються через блок зовнішнього живлення до послідовного порта комп’ютера. 	На одному сегменті мережі CorNet може бути встановлено до шести коректорів, а довжина лінії може сягати 1,2 км.

RS-485 (до 1200 м) RS-232 Вибухонебезпечна зона Безпечна зона

Рисунок 1.6 - Структура локальної мережі CorNet

- На рисунку 1.7 показано використання  MIF, що міститься в блоці  зовнішнього  живлення, для організації систем збору даних і управління з використанням як локального, так і віддаленого доступу до коректорів.

З одного боку MIF під’єднаний    до мережі коректорів CorNet, а з другого боку до локального термінала та модема.  MIF виконує функції узгодження швидкостей передачі між портами, синхронізації запитів, що надходять, та мультиплексування потоків даних, а також контролює стан та керує роботою модема.

MIF має два послідовних порти RS-232, кожен з яких призначений для виконання визначених функцій:

- порт термінала використовується для підключення локального комп’ютера;

- порт модема для підключення зовнішнього комунікаційного пристрою (модема).

ОКВГ-01 Віддалений комп’ютер Блок зовнішнього живлення Виділена лінія Телефонна мережа Мережа стільникового зв’язку Термінал оператора Радіоканал Телефонний модем Телефонний модем LL-модем LL-модем Стільниковий модем Стільниковий модем Радіомодем Радіомодем Польова шина “CorNet”

Рисунок 1.7 - Використання модуля MIF блока зовнішнього живлення

Крім того в MIF є порт  коректора, за  допомогою  якого через опторозв’язаний  інтерфейс 	RS-485 здійснюється  зв’язок з  одним чи декількома  коректорами ,  які об’єднано  в  інформаційну мережу.

Порт модема (див. таблицю 1.31)  виконано як асинхронний інтерфейс типу DTE (Data Terminal Equipment), а порт термінала (див. таблицю 1.32) як DCE (Data Communication Equipment). Формат символів, що передаються, 8N1 (8 біт, без біта парності, 1 стоп-біт). Швидкість інтерфейсів може настроюватися  для портів термінала та модема і вибирається з ряду: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бод.   Для порту коректора вибирається  з ряду: 4800, 9600, 19200, 38400 бод.

Крім інтерфейсних роз’ємів в  MIF є також два роз’єми низьковольтного живлення, які всередині модуля з’єднані між собою через нормально замкнені контакти реле, що можуть бути використані для розриву кола живлення модема.

Індикатори, що  позначені як “Термінал” та “Модем”, сигналізують про те, з якого порту в поточний момент здійснюється  доступ. Індикатори “TxD” та “RxD” показують, відповідно, процес передавання та приймання даних через порт коректора.

| Таблиця 1.31- Порт модема (DTE), роз’єм – вилка DB-9M |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сигнал | Контакт | I/O | Опис |
| TxD | 3 | O | Transmit Data, дані, що передаються в модем |
| RxD | 2 | I | Receive Data, дані, що приймаються від модема |
| RTS | 7 | O | Request To Send, запит передачі |
| CTS | 8 | I | Clear To Send, готовність приймання |
| DTR | 4 | O | Data Terminal Ready, готовність DTE |
| DSR | 6 | I | Data Set Ready, готовність DCE |
| DCD | 1 | I | Data Carrier Detect, виявлення несучої |
| RI | 9 | I | Ring Indicator, індикатор виклику |
| GND | 5 | - | Signal Ground, сигнальне заземлення, загальний провід |

| Таблиця 1.32- Порт термінала (DCE), роз’єм – розетка DB-9F |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сигнал |  | Контакт | I/O | Опис |
| TxD |  | 3 | I | Transmit Data, дані, що передаються від DTE в DCE |
| RxD |  | 2 | O | Receive Data, дані, що приймаються DTE |
| R TS |  | 7 | I | Request To Send, запит передачі |
| CTS |  | 8 | O | Clear To Send, готовність приймання |
| DTR |  | 4 | I | Data Terminal Ready, готовність DTE |
| DSR |  | 6 | O | Data Set Ready, готовність DCE |
| DCD |  | 1 | O | Data Carrier Detect, виявлення несучої, підключений через резистор 20 кОм до +VCC |
| RI | 9 |  | O | Ring Indicator, індикатор виклику, підключений через резистор 20 кОм до GND |
| GND | 5 |  | - | Signal Ground, сигнальне заземлення, загальний провід |

1.5.2  Під’єднання зовнішніх пристроїв до   блока  зовнішнього  живлення

На рисунку 1.8 наведено  схему під’єднання зовнішніх пристроїв до  блока зовнішнього живлення , а  саме  до  розміщеного  в ньому   MIF.

За допомогою стандартних 9-провідних  інтерфейсних  кабелів- подовжувачів RS-232 до порту терміналу під’єднано локальний комп’ютер, а до порту модема – зовнішній комунікаційний пристрій. До  блока  зовнішнього  живлення  підключено один чи  декілька  коректорів, що  об’єднані  в мережу.

Увага! Підключення модуля інтерфейсів MIF повинно проводитись

тільки за умови вимкнення живлення всіх  зовнішніх пристроїв.

Коректор Термінал оператора Модем Канал зв’язку 9…20 B RS-232 RS-232 Модем (DTE) Термінал (DCE) Коректор Блок зовнішнього живлення 220В,50 Гц 9 В 220В,50 Гц MIF RS-485 БЖМ

Рисунок 1.8 - Схема під’єднання зовнішніх пристроїв до модуля MIF

За допомогою контактів  реле,  які з’єднують  два роз’єми низьковольтного живлення,  є можливість здійснити  відновлення працездатності модема у випадках його зависань. Саме тому блок живлення модема (БЖМ) під’єднується до одного з роз’ємів низьковольтного живлення, а другий роз’єм з’єднується окремим кабелем (входить до складу блока  зовнішнього  живлення) з роз’ємом живлення модема.

В процесі роботи MIF періодично перевіряє стан модема. У випадку порушення його працездатності і якщо програмним шляхом відновити її  не вдається, то на декілька секунд включається реле, розриваючи цим самим коло живлення модема. Така процедура дозволяє відновити роботу модема, якщо його несправність не має незворотного характеру.

Після включення  блока  зовнішнього  живлення (подачі живлення на MIF) на його передній панелі послідовно засвічуються всі індикатори, що свідчить про нормальну роботу модуля інтерфейсів. Після того як індикатори згаснуть MIF готовий до роботи. В процесі початкового встановлення  MIF необхідно також  здійснити  його конфігурацію.

1.5.3 Конфігурація MIF

Метою проведення конфігурації  MIF є вибір швидкостей  передачі  портів RS-232, встановлення  команд та параметрів управління модемом, а також встановлення паролю для захисту від несанкціонованого доступу. Встановлені значення параметрів конфігурації зберігаються і за умови пропадання  живлення  MIF. Конфігурацію  MIF здійснюють  за допомогою будь-якої термінальної програми з комп’ютера, який підключено  до порту термінала або до порту модема (через модем або нуль-модем). Як термінальна програма може використовуватись, наприклад, програма HyperTerminal, яка входить до складу операційної системи Windows. Послідовний порт комп’ютера повинен бути настроєний  так: 8N1 (8 біт, без біта парності, 1 стоп-біт), управління потоком (flowcontrol) – апаратне (hardware, RTS/CTS). Швидкість з’єднання повинна відповідати швидкості, на яку настроєно порт в MIF; початкова швидкість порта термінала і порта модема становить 38400 бод. Після запуску термінальної програми вводять з клавіатури будь-який символ. Якщо все нормально, MIF видає заставку і запрошення для  введення  ідентифікатора  користувача  (логина)  і  пароля. Початково логин і пароль - "mif" (без лапок). Після успішного введення пароля MIF виводить запрошення для вводу команд "mif>". Для виконання будь-якої команди необхідно набрати її ім’я і натиснути клавішу Enter (“Введення”). Імена команд і змінних в деяких випадках можна вводити дещо скорочено, наприклад: “conf” замість “config”, “def” замість “default”  тощо.

Доступними є такі команди:

help або ?
відображення невеликої довідки по командах і змінних;

config
відображення поточних значень всіх змінних;

default
скид параметрів конфігурації в значення за замовчуванням;

terminal
пряме підключення до порту модема; цей режим призначено для проведення конфігурації модема з комп’ютера, підключеного до порту термінала  MIF;

reset
апаратний скид MIF; його необхідно робити після зміни значень змінних конфігурації;

exit або quit
завершення роботи в режимі конфігурації, вихід.

Далі описано змінні конфігурації. Для перегляду поточного значення змінної потрібно ввести тільки її ім’я, для введення  нового значення необхідно набрати ім’я змінної і через пропуск або знак '=' значення. Якщо  в полі значення змінної потрібно ввести рядок, який містить символи – роздільники  (пропуск, кома, крапка, дві крапки, знак рівності), то такий рядок необхідно містити у лапки. Пустий рядок вводиться як пара лапок, а саме:  "" .

login  "<str>"
ім’я користувача, не більше 15 символів;

password "<str>"
пароль користувача, не більше 15 символів;

baud<n>  <baud>
швидкість одного з трьох послідовних портів MIF;
<n>: 1= термінал, 2= модем, 3= коректор;
baud1 і baud2: 1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200;
baud3: 4800,9600,19200,38400;

modem  <yes|no>
режим роботи порту модема: yes - через модем;  no - через нуль-модем;  при роботі через нуль-модемне з’єднання драйвер модема не використовується і порт модема працює аналогічно порту термінала;

init<n>"<str>"
два рядки ініціалізації модема, <n>= 1 або 2; в кожному з рядків може бути не більше 40 символів; в рядках команд для модема можуть використовуватись такі спеціальні символи (які самі в модем не передаються):

~	затримка на 0.5 секунди;

v	вимкнути сигнал DTR;

^	ввімкнути сигнал DTR;

|	видати в модем символ "вертання каретки", код 0x0D; символ '|' повинен обов’язково бути присутнім у кінці рядка;

answer  "<str>"
команда, яка видається в модем при відповіді на дзвінок;

hangup  "<str>"
команда, яка видається в модем для розривання з’єднання;

nring  <n>
кількість дзвінків перед тим як модем почне відповідати; якщо <n> = 0, то MIF відповідати на дзвінки не буде, якщо тільки модем не є настроєним в режим автовідповіді (s0 != 0);

tconn  <time>
час очікування з’єднання при відповіді на дзвінок, що становить 0,1c; якщо за цей час з’єднання не буде встановлене, MIF виконає процедуру роз’єднання;

tbreak  <time>
таймаут розривання з’єднання, що становить 0,1с; встановлене з’єднання буде розірване, якщо в лінії відсутній трафік більше вказаного періоду часу;

tcheck  <time>
період перевірки стану модема, що становить  0,1с; якщо після останньої змістової відповіді модема пройде більше вказаного часу, то MIF проводить його ініціалізацію; якщо і  після декількох спроб не буде досягнено успішного результату, то MIF вимикає на декілька секунд живлення модема (для цього коло живлення модема повинно бути пропущено через контакти реле MIF), після чого знову проводиться ініціалізація модема. Таким чином забезпечується можливість відновлення працездатності  завислого модема.

За командою default встановлюються заводські значення параметрів конфігурації, а саме:

login		= "mif"

password 	= "mif"

baud1		= 38400

baud2		= 38400

baud3		= 38400

modem		= no

init1		= "ATZ|"

init2		= ""

answer		= "ATA|"

hangup		= "~v~~^~~ATH0|"

nring		= 2

tconn		= 770

tbreak		= 1200

tcheck		= 12000

При настроюванні швидкостей портів MIF слід врахувати, що якщо порт термінала передбачається використовувати не тільки для проведення конфігурації, а і для доступу до коректора за протоколом CorNet, та його швидкість не повинна бути менше швидкості порту коректора.

Якщо  змінити один  чи декілька значень параметрів конфігурації, то для їх  виконання  необхідно обов’язково виконати команду скиду “reset” або вимкнути і увімкнути живлення MIF, тобто вимкнути та увімкнути блок  зовнішнього  живлення.

Доступ до режиму конфігурації MIF можливий як через порт термінала, так і через порт модема, але не одночасно. Якщо користувач увійшов в режим конфігурації з одного з портів, то при спробі доступу з другого порту буде видане повідомлення про зайнятість ресурсу.

Якщо в процесі конфігурації користувач більше 3 хвилин не взаємодіяв з MIF, процедура конфігурації завершується і для наступного входження в цей режим необхідно буде знову ввести логин та пароль. На етапі ідентифікації користувача час таймауту зменшується  до 30 секунд.

1.5.4 Настроювання  модема

Якщо передбачається використання  комунікаційного пристрою (модема), то   (після конфігурації MIF) необхідно  підготувати його до роботи. З модулем MIF можуть використовуватись модеми, які мають сумісну з модемами фірми Hayes систему AT-команд.

При настроюванні модема для роботи з MIF необхідно виконати такі основні вимоги:

- швидкість послідовного порту модема повинна бути фіксованою і не залежати від  швидкості в каналі зв’язку;

- порт повинен бути настроєним  на апаратне управління потоком даних (flow control) сигналами RTS і CTS;

- відповіді від модема на команди повинні бути у вербальній формі (символьні рядки).

MIF може прийняти і обробити такі рядки повідомлень від модема:

OK	команду виконано успішно;

ERROR	помилка у  синтаксисі або наборі параметрів команди;

RING	у лінії виявлено сигнал виклику (дзвінок);

CONNECT xxx	з’єднання успішно встановлено, модем в режимі даних;

NO CARRIER	спроба виклику або відповіді завершилась невдало, або розірвався зв’язок.

Інші можливі повідомлення від модема  MIF ігнорує.

Настроювання  модема може проводитись без від’єднання його від  MIF, з комп’ютера, підключеного до порту термінала MIF. Для цього в MIF передбачено режим прямого доступу до порту модема (команда “terminal”). В цьому режимі всі  символи, які надходять від комп’ютера скеровуються в порт модема, а повідомлення від модема пересилаються в порт термінала.

Нижче наведено приклади настроювання для двох різних модемів. У рядках команд <CR> позначає символ введення (код 0x0D):

а)    Acorp 56EMS:

AT&F1&K3Q0V1S0=0&W<CR>

&F1	заводські настроювання, профіль 1;

&K3	апаратне управління потоком, RTS/CTS;

Q0	дозволено відповіді від модема;

V1	вербальна форма відповідей;

S0=0	вимкнено режим автовідповіді;

&W	запис поточних настроювань у пам’ять.

б)    U.S. Robotics Courier V.Everything:

AT&F1&B1&H1&R2Q0V1S0=0&W<CR>

&F1	заводські настроювання, профіль 1;

&B1	фіксована швидкість порту;

&H1	апаратне управління потоком при передачі, CTS;

&R2	апаратне управління потоком при прийманні, RTS;

Q0	дозволено відповіді від модема;

V1	вербальна форма відповідей;

S0=0	вимкнено режим автовідповіді;

&W	запис поточних настроювань у пам’ять.

Якщо настроювання  модема записуються в енергонезалежну пам’ять (команда &W), то для наступної ініціалізації модема достатньо видати команду програмного скиду “ATZ<CR>”.

МIF дозволяє  з’єднання не тільки по комутованим телефонним каналам, але й по виділеним лініям зв’язку. При цьому можуть використовуватись спеціалізовані модеми або звичайні, якщо вони мають відповідний режим роботи. Нижче наведено приклад настроювання модемів GVC R21 Vector для роботи в режимі виділеної лінії:

а)   один з модемів настроюється в режим ініціатора (originate):

AT&F1S0=0&L1&W<CR>

&F1	заводські настройки, профіль 1;

S0=0	модем в режимі ініціатора;

&L1	режим виділеної лінії;

&W	запис поточних настройок в пам’ять.

б)  другий модем настроюється в режим відповіді (answer):

AT&F1S0=1&L1&W<CR>

&F1	заводські настройки, профіль 1;

S0=1	модем у режимі відповіді;

&L1	режим виділеної лінії;

&W	запис поточних  настройок в пам’ять.

З MIF можуть застосовуватись також модеми стільникового зв’язку. При їх встановленні і настроюванні необхідно обов’язково оцінювати рівень сигналу, що приймається, й підібрати оптимальне розміщення антени і модему на об’єкті. Крім того, для роботи стільникового модему потрібно встановити SIM-карту оператора стільникового зв’язку й ввести відповідний PIN-код, а також при укладенні договору з оператором стільникового зв’язку, необхідно включити в контракт послугу з приймання/передавання даних. Нижче наведено приклад процедури настроювання стільникового модему Fastrack M1203A фірми Wavecom (команди, що вводяться оператором, виділені жирним шрифтом):

- з’єднати модем з MIF, підключити антену і вставити SIM-карту; комп’ютер оператора підключити до термінального порту MIF; включити живлення MIF і модему;

- за допомогою термінальної програми зайти в режим конфігурації MIF (ввести логин і пароль) та встановити швидкість порта модему (baud2) на 9600 бод; перезапустити MIF (reset); після перезапуску необхідно повторити введення логина і пароля:

login: mif<CR>

password: ***<CR>

mif>baud2=9600<CR>

mif>reset<CR>

Press any key to login<CR>

Module of interfaces MIF-1 for gas volume correctors OKVG-01

Serial number: 00003,  Firmware v1.2,  Apr 23 2003 11:02:31

Copyright(C) 2003, Lviv Centre of Institute of Space Research

login: mif<CR>

password: ***<CR>

mif>

- в режимі конфігурування MIF виконати команду terminal; відтепер символи, що вводяться оператором, будуть транслюватися в модем, а відповіді модему пересилатися в комп’ютер; вихід з цього режиму прямого з’єднання з модемом й повернення до режиму конфігурування MIF здійснюється після натискання CTRL-Z:

mif>terminal<CR>

connected to modem port, CTRL-Z to break

- перевірити якість сигналу, що приймається:

| AT&F<CR> OK | заводські настройки |
| --- | --- |
| AT+CSQ<CR> +CSQ: 18,0 | перевірку рівня сигналу, що приймається: +CSQ: <rssi>,<ber> <rssi>=0…31,99 - рівень сигналу: більше число відповідає більш високому рівню сигналу, для встановлення з’єднання <rssi> має бути в діапазоні 11…31; число 99 свідчить про те, що сигнал не детектуєтья; <ber>=0…7 – частота бітових помилок, % |

- ввести PIN-код та перевірити реєстрацію:

| AT+CMEE=1<CR> OK | включити розширені відповіді модему на команди |
| --- | --- |
| AT+CPIN?<CR> +CPIN: SIM PIN | перевірка чи потрібне введення PIN-коду: +CPIN: SIM PIN– модем очікує введення РIN-коду; +CPIN: READY - PIN-код не вимагається |
| AT+CPIN=XXXX<CR> OK | ввід PIN-коду XXXX OK – PIN-код введено правильно +CME ERROR: 16 – невірний PIN-код +CME ERROR: 3 - PIN-код вже було введено раніше !!! якщо PIN-код буде три рази підряд введено неправильно, то SIM-карта блокується |
| AT+CREG?<CR> +CREG: 0,1 | перевірка реєстрації в стільниковій мережі, друга цифра відображає статус реєстрації: 0 – модем не зареєстровано і не намагається; 1 – модем зареєстровано в мережі; 2 – синхронізацію втрачено, спроба перереєстрації |

- закінчення настроювання модему:

| AT+CLCK=”SC”,0,XXXX OK | відключення запиту введення PIN-коду після включення живлення модему; XXXX – коректний PIN-код; |
| --- | --- |
| AT+CMEE=0<CR> OK | відключення режиму розширених відповідей на команди |
| ATE0&W<CR> OK | відключення виведення ехо-символів та запис поточних настройок в пам’ять |

- повернення до режиму конфігурування MIF та вихід:

<CTRL-Z>

mif>quit<CR>

Good-bye!

1.5.5 Опис роботи MIF

Після включення живлення  і проведення самотестування MIF готовий до роботи і очікує надходження даних по портах термінала і/або модема.

MIF має два режими роботи – режим конфігурації (командний) та режим передачі даних за протоколом CorNet. Переключення між цими двома режимами роботи відбувається автоматично – при надходженні на один з вхідних портів у форматі CorNet пакета даних . MIF переключається в режим передачі даних, відбувається обмін даними з коректором, а після його завершення відбувається повернення в режим конфігурації. Режим конфігурації є як би фоновим процесом, тобто, якщо дані надходять не у  форматі CorNet, то вони обробляються в режимі конфігурації.

Роботу з MIF в командному режимі детально розглянуто вище в розділі “Конфігурація”. В режим передачі даних MIF переключається тоді, коли в потоці даних буде виявлено початок командного пакета протоколу CorNet. Всі наступні данні  MIF не аналізуються, а перенаправляються в порт коректора. Відповіді від коректора пересилаються в порт, з якого надійшов запит. Завершення роботи в режимі передачі даних та повернення до командного режиму відбувається, якщо при прийманні даних виникає пауза тривалістю більше 0,7 секунди.

Як порт термінала, так і порт модема можуть використовуватись і для конфігурації MIF і для обміну даними з коректорами. Якщо при конфігурації MIF, драйвер модема був відключеним (modem = no), то робота через модемний порт нічим не відрізняється від роботи через порт термінала, за винятком того, що фізичне підключення пристрою управління до модемного порту повинно здійснюватись через нуль-модемне з’єднання.

Якщо MIF знаходиться у режимі передачі даних з одного з вхідних портів, то доступ з другого порту на цей час блокується. Блокування здійснюється шляхом зняття відповідного апаратного сигналу готовності до приймання. Пристрої,  що підключаються до вхідних портів MIF, повинні призупиняти передачу при відсутності сигналів готовності від модуля інтерфейсів, а саме повинні використовувати апаратне управління потоком сигналами RTS/CTS.

Функціонування порту модема MIF змінюється, якщо при конфігурації MIF було включено драйвер модема (modem = yes).

Відразу після включення живлення або після скиду MIF деактивує на одну секунду сигнал DTR на модемному порту, потім почергово посилає в модем два рядки ініціалізації, визначені при конфігурації (“init1” та “init2”). Після посилки кожного з рядків ініціалізації MIF очікує відповіді “OK” від модема. Якщо від модема буде отримано будь-яку іншу відповідь або взагалі не буде відповіді на протязі 3 секунд після посилання команди, то це вважається помилкою і процес ініціалізації модема повторюється. Якщо і після декількох спроб ініціалізації модема успіху не буде досягнуто, то MIF вмикає на декілька секунд реле, роз’єднуючи цим роз’єми низьковольтного живлення, після чого процедура ініціалізації модема повторюється від самого початку. Будь- який з рядків ініціалізації або обидва можуть бути порожніми. Такі рядки в модем не посилаються і, відповідно, відповіді від модема не очікується.

Після успішної ініціалізації модема MIF переходить в стан очікування виклику (дзвінка) від віддаленого абонента. Виклик визначається за отриманням від модема повідомлення “RING”. MIF підраховує кількість дзвінків і коли вона стане рівною значенню, встановленому у змінній конфігурації “nring”, в модем посилається команда, що визначена у рядку “answer”. За цією командою модем повинен “підняти трубку” і почати процедуру встановлення зв’язку. На протязі часу “tconn” модуль MIF буде очікувати  з’єднання. Факт встановлення з’єднання визначається MIF або за отриманням від модема повідомлення “CONNECT xxxx”, або за активізацією апаратного сигналу DCD (Data Carrier Detect).

Якщо після видачі в модем команди “answer” по закінченню часу “tconn” з’єднання не буде встановлено, то MIF виконує процедуру роз’єднання. В модем посилається команда “hangup” і очікується відповідь “OK”. Якщо все нормально, то MIF повертається в стан очікування виклику. Якщо відповідь від модема буде іншою або її не буде взагалі, то MIF почне спроби ініціалізації модема.

Після того як модеми з’єднались, порт модема MIF функціонує так само, як і при нуль-модемному з’єднанні, за винятком того, що MIF контролює стан сигналу DCD і наявність або відсутність трафіка по порту модема. При переході сигналу CD в неактивний стан, а також, якщо на протязі часу, який встановлений в змінній конфігурації “tbreak”, буде відсутній трафік по модемному порту, MIF виконає процедуру розривання з’єднання.

В процесі роботи  MIF, находячись в стані очікування виклику, періодично контролює працездатність модема. З періодом, який встановлений у змінній  конфігурації “tcheck”, MIF посилає в модем команди ініціалізації. Якщо при цьому виникне будь- яка помилка, будуть здійснюватись  спроби відновлення працездатності модема, спочатку шляхом декількох повторів процедури ініціалізації, а якщо це не допоможе – короткочасним розриванням кола живлення модема.