1.7  Можливості і принципи використання  програми  CorNet  для  ОС DOS

- Локальна мережа  CorNet призначена для  управління та збору даних на відстані з коректорів об’єму газу ОКВГ –01. На фізичному рівні використовується напівдуплексний інтерфейс RS-485 та  екранована вита пара як середовище передачі сигналів. Хвильовий опір кабелю становить 120 Ом. Топологія мережі  – шина з термінаторами (резистори 120 Ом) на краях сегменту, довжина якого може досягати 1200 метрів.

- В коректорах ОКВГ -01 для виконання  вимог з іскробезпеки використовується модифікований  драйвер RS-485 і на одному сегменті можна встановлювати не більше шістьох коректорів .

1.7.1 Умови  виконання  програми

Структуру мережі CorNet наведено на рисунку 1.6. Коректори послідовно об’єднуються за допомогою  RS-485 і під’єднуються  через модуль перетворювача  інтерфейсів, який розміщено в блоці зовнішнього живлення, до послідовного порту комп’ютера. Модуль перетворювача інтерфейсів здійснює узгодження дуплексного інтерфейсу RS-232 з напівдуплексним RS-485. Для управління передачею даних через перетворювач інтерфейсів використовується  сигнал RTS інтерфейсу RS-232.

Робота мережі здійснюється  за  принципом master-slave. Комп’ютер під управлінням відповідного  програмного забезпечення є ведучим (master), а коректори –  веденими (slave)  пристроями, які  передають дані в мережу тільки за  командою master-пристрою .

Кожний   slave- пристрій в мережі повинен мати унікальну адресу з діапазону від  1  до 126. Мaster-пристрій має адресу 0, а адреса 127 використовується як загальна для всіх коректорів, підключених до мережі. Slave- пристрій опрацьовує тільки команди, які адресовані на його власну  або загальну для всіх коректорів  адресу . Команди для інших адрес повністю ігноруються .

1.7.2  Порядок  включення

В кожному з коректорів згідно  1.4.3.17 АШУ3.036.029 НЕ  здійснюють включення інтерфейсу, задають темп передачі/ приймання даних та надають даному  коректору мережеву адресу.

З дискети з програмою верхнього рівня проводять завантаження в ПЕОМ  програми CORNET. Попередньо необхідно перевести ПЕОМ в операційну систему DOS.

1.7.3  Режим конфігурації параметрів

Після завантаження програми CORNET необхідно ввійти в файл  cornet.cfg   і  редагуванням  встановити вихідні дані  для узгодження параметрів інтерфейсів комп’ютера і коректора.  Редагування цього файла необхідно проводити  в текстовому редакторі. Змінним параметрам програми необхідно надати відповідні значення  (або вибрати з переліку потрібні значення). Для коментаря використовуються символи:  ; , #, //,  наприклад:

а)     ;BaudRate=19800     - цей рядок є коментарем;

б)      BaudRate=38400     - цей рядок є робочим параметром.

Далі необхідно:

- встановити номер послідовного порту комп’ютера, до якого підключено  кабель інтерфейсу  від  зовнішнього блока живлення коректора (наприклад,  Port= 1, або Port= 2);

- встановити однакову швидкість інтерфейсу коректора та відповідного порту комп’ютера. Змінний параметр – BaudRate (наприклад, BaudRate = 38400);

- встановити керування потоком даних по послідовному інтерфейсу FlowControl=RTSCTS;.

- при необхідності, встановити режим терміналу Terminal=yes, який є корисним для  проведення конфігурації модему чи модуля інтерфейсів;

- встановити тривалість преамбули на початку сеансу зв’язку в секундах. Змінний параметр – Preamble. Необхідно врахувати, що ця величина повинна бути більшою за період вимірювань будь-якого з коректорів, що під’єднані до мережі (наприклад, Preamble = 7);

- вказати відповідні мережеві адреси коректорів, що включені у мережу та назви об’єктів, що їм відповідають, наприклад:

Slave = 1, “Цех №3”

Slave = 2, “Котельня”





              	..

Slave = 6, “Адмінбудинок”;

- встановити період опиту для збору даних в секундах, окремо для активного (Оnline) та пасивного (Оffline) режимів. Змінні параметри – SampleOnline, SampleOffline, наприклад:

SampleOnline = 5

SampleOffline = 30;

- встановити  таймаут сеансу зв’язку  в секундах, тобто час, через який (при умові, що оператор не взаємодіє з програмою) система переходить з режиму Online в режим Offline. Змінний параметр – SessionTimeout ( наприклад, SessionTimeout = 180);

- встановити шлях до лог-файла і вказати степінь детальності  видачі інформації з роботи  програми CORNET на екран комп’ютера  і в файл, наприклад, для видачі розширеної інформації:

LogFile = .\log\cornet.log

ConLevel = 4

LogLevel = 3                              ;

- встановити максимальний розмір лог-файла (кбайт). Змінний параметр –LogSize (наприклад, LogSize = 100);

- встановити число лог-файлів, що зберігаються. Змінний параметр – LogNum (наприклад, Lognum = 10). При заповненні лог-файла запис інформації проводиться в наступний лог-файл  в межах параметра LogNum;

- встановити конфігурацію з відображення елементів екрану за кольорами (при необхідності);

- встановити символи, що відображають символічний рисунок проходження преамбули (при  необхідності). Змінний параметр – ProgressChars.

- встановити  потрібні розміри (за кількістю записів) таблиць історій вимірювань та логів (історії подій та змін). Змінний параметр – TableSizeMinute,  TableSizeHour,  TableSize-Day, TableSizeMonth, TableSizeEvtlog, TableSizeChglog (наприклад, TableSizeHour = 24);

- встановити каталоги, куди будуть  записуватися  файли даних, що  вимірюються та  обчислюються коректором  чи формуються за вимогою оператора:

  - DataPathCurrent =    .\data\current\ - зберігаються поточні дані;

  - DataPathMinute  =      .\data\minute\ - зберігаються похвилинні дані;

  - DataPathHour      =     .\data\hour\     - зберігаються погодинні дані;

  - DataPathDay        =     .\data\day\      - зберігаються подобові дані;

  - DataPathMonth    =    .\data\month\  - зберігаються помісячні дані;

  - DataPathEvtlog    =     .\data\evtlog\   - зберігається історія подій;

  - DataPathChglog   =     .\data\chglog\  - зберігається  історія змін;

  - DataPathConfig    =     .\data\cfg\        - зберігаються  дані конфігурації коректорів;

  - DataPathTotal   =  .\data\total\     - зберігаються дані, що відображають   узагальнену інформацію по коректорах, що підключені до мережі, у відповідності до вибраного режиму перегляду, тобто дані поточні, похвилинні, погодинні, добові, помісячні, історія подій, історія змін, конфігурація, узагальнений режим.

- встановити максимальні значення об’ємів за стандартних умов для відображення графіків в м3  ( наприклад, VnMaxMinute = 60 і  VnMaxHour = 800) ;

- встановити імена  шаблонів  потрібних  рапортів:

  - TemplCurrent =    .\templ\current\ -  поточні дані;

  - TemplMinute  =      .\templ\minute\ -  похвилинні дані;

  - TemplHour      =     .\templ\hour\     -  погодинні дані;

  - TemplDay        =     .\templ\day\      -  подобові дані;

  - TemplMonth    =    .\templ\month\  -  помісячні дані;

  - TemplEvtlog    =     .\templ\evtlog\   -  історія подій;

  - TemplChglog   =     .\templ\chglog\  -   історія змін;

  - TemplConfig    =     .\templ\cfg\        -   дані конфігурації коректорів;

  - TemplTotal     =  .\templ\total\     -   дані, що відображають узагальнену інформацію по коректорах, що об’єднані  у мережу.

1.7.4  При роботі  через модем використовують параметри керування модемом, причому  у  рядках команд для модему використовують такі спеціальні символи:

-      -  затримка на 0,5 с;

- v      -  виключити сигнал DTR;

- ^      -  включити сигнал DTR;

- |       -  видати у модем символ "повернення  каретки", код OxOD; символ ’|’ повинен обов’язково бути присутнім у кінці  рядка.

1.7.4.1  Після старту програми перед набором  номера  відсилаються два рядка ініціалізації (на кожний рядок має надійти відповідь "ОК") :

ModemInit1  =  "ATZ | "

ModemInit2  =     "" .

1.7.4.2  Для  здійснення  розриву  з’єднання  необхідно  надіслати  команду:

ModemHangup =  " v   ^  ATHO | ".

1.7.4.2  При набиранні  номера телефону перед  ним у  модем  надсилається  префікс:

DialPrefix   =  "ATDR" .

1.7.4.3 При  набиранні  номера телефону після нього у  модем  надсилається  суфікс:

DialSuffix   =  " | " .

1.7.4.4  Встановлюють  час  очікування   з’єднання   після  набирання  номера в секундах:

WaitConnect  =  77.

1.7.4.5 Встановлюють кількість  спроб додзвонитися

DialAttempts  =  7.

1.7.4.6 Набирають номер телефону віддаленого вузла обліку газу:

Phone  =  " 1234567 "

1.7.5 Виконання  програми

1.7.5.1 Робота інтерфейсу починається з виконання бат-файла cornet.bat. На екрані дисплея комп’ютера відображається таблиця  “Поточні вимірювання” (див. рисунок 1.48)

В нижній частині екрану вказано меню режимів, що  задаються за допомогою клавіш клавіатури комп’ютера, а саме:

стандартних умов

F1   Довідка – відображається  довідка щодо функцій  клавіш;

Рисунок 1.48 - Екран відображення таблиці “Поточні  вимірювання”

  - F2 Рапорт – проводиться запис даних, що відображені на дисплеї комп’ютера, у файл рапорту. При цьому файл рапорту розташовується у відповідному підкаталозі режиму вимірювань, а ім’я файла формується як: рік (чотири цифри), місяць (дві цифри), дата (дві цифри), розширення файла - порядковий номер запису (три цифри);

  - F4 Оновлення - переводиться опитуваний коректор в активний режим, при цьому у верхньому  правому куті екрану появиться символ у вигляді жовтого ромба;

  - F5  Активн. –  здійснюється переключення опитуваного коректора з пасивного в активний  режим;

  - F6   Пасивн. –  здійснюється переключення опитуваного коректора з активного в  пасивний режим;

  - F7  Час – відображаються в верхньому лівому куті вікна режиму поточних вимірювань назви режимів вимірювань або початок відповідно хвилини, години, доби і місяця. В інших режимах (хвилина, година, доба і місяць) при натисканні  клавіші F7 відображається відповідний графік об’ємів газу за стандартних умов;

  - 1...8  Режим – при натисканні на вказані  клавіші цифр  відбувається переключення у відповідні  режими відображення даних, а саме:

- 1 - режим відображення поточних вимірювань;

- 2 - режим відображення усереднених виміряних значень за хвилину;

- 3 - режим відображення усереднених виміряних значень за годину;

- 4 - режим відображення усереднених виміряних значень за добу;

- 5 - режим відображення усереднених виміряних значень за місяць;

- 6 - режим відображення історії подій;

- 7 - режим відображення історії змін;

- 8 - режим відображення конфігурації приладу.

При натисканні функціональної клавіші F7 в лівій верхній зоні (вказано стрілкою на рисунку1.48) з’являться час початку запису історії вимірювань відповідно для хвилин, годин, доби та місяця  замість назв Поточні, Хвилини, Години, Доба, Місяць, як відображено на рисунку1.49.

При натисканні функціональної клавіші F8 в правій верхній зоні (вказано стрілкою на рисунку1.48) з’явиться поточний час  замість поточної дати.

стандартних умов

Рисунок 1.49- Проміжний вигляд екрану при натисканні клавіш F7, F8

1.7.5.2 При натисканні  функціональної клавіші 2 на дисплеї комп’ютера відображається похвилинна історія вимірювань (див. рисунок 1.50, на якому представлено похвилинну історію вимірювань для 20-ти значень).

Рисунок 1.50 - Похвилинна історія вимірювань

Рисунок.1.50 - Похвилинна історія вимірювань (продовження)

1.7.5.3 При натисканні на клавішу F7 на екрані відображається графік величини об’єму за стандартних умов (див. рисунок 1.51) в процентах по відношенню до максимального значення, заданого в файлі  конфігурації cornet.cfg.

Рисунок 1.51 - Графік величин об’єму за стандартних умов

в процентах  до заданого максимального значення

1.7.5.4 Аналогічно відображаються погодинні, подобові та помісячні історії вимірювань. На рисунку 1.52 , як  приклад, показано відображення на дисплеї подобової історії вимірювань.

Рисунок 1.52 -  Подобова  історія вимірювань

На рисунку 1.53  показано відображення графіка подобової історії вимірювань.

Рисунок 1.53 -  Графік подобової історії вимірювань

1.7.5.5 При натисканні клавіші 6 на екрані відображається Лог подій, як показано на рисунку 1.54.

Рисунок 1.54 - Історія подій

1.7.5.6 При натисканні клавіші 7 на екрані відображається Лог змін,  як  показано на рисунку 1.55.

Рисунок 1.55 - Історія змін

1.7.5.7 При натисканні клавіші 8 на екрані відображається Конфігурація коректора, як  показано  на рисунку 1.56.

Рисунок 1.56 - Конфігурація коректора

Рисунок 1.56 - Конфігурація коректора (продовження)

Рисунок 1.56 - Конфігурація коректора (продовження)

1.7.5.8 При натисканні клавіші F1 на екран виводиться вікно Довідка, в якому надається інформація щодо “гарячих” клавіш клавіатури комп’ютера  для  коректора (див. рисунок 1.57).

Рисунок 1.57 – Довідка  щодо “гарячих” клавіш

Рисунок 1.57 – Довідка щодо “гарячих” клавіш (продовження)

1.7.5.9 При натисканні клавіші F10  на екран монітора комп’ютера виводиться вікно з відображенням  передньої  панелі коректора і в подальшому вже можна дублювати всі функції клавіш коректора за допомогою клавіатури комп’ютера (див. рисунок 1.58).

Рисунок 1.58 – Вигляд екрану комп’ютера  після натискання  клавіші  F10

1.7.5.10 При натисканні клавіш Alt- 0 відбувається  переключення  в  режим узагальненого відображення за  всіма об’єктами, що під’єднані до інформаційної мережі, як показано на рисунку 1.59.

Рисунок 1.59 - Узагальнене відображення за  всіма об’єктами

1.7.5.11 При натисканні клавіш Alt-L відбувається переключення програми в режим відображення загальної історії по коректорах (системного логу CorNet v1.0), що показано на рисунку 1.60.

Рисунок 1.60- Загальна історія по коректорах (системний лог)

1.7.6 Файли  шаблонів  рапортів

У  каталозі TEMPL знаходяться файли шаблонів рапортів, тобто поточні, похвилинні, погодинні, добові, помісячні, історії подій, історії змін, конфігурації, узагальнені. Ці шаблони використовують при створенні файлів рапортів. При цьому використовують змінні параметри (макроси), які в момент генерації рапорту змінюються в тексті на їх поточні значення. Шаблони рапортів необхідно відредагувати відповідно до назви підприємства та  вимог щодо їх форми.

Файли шаблонів використовуються при створенні файлів рапортів. Шаблон представляє собою текстовий файл з вкрапленими в його текст макросами. Макроси - це імена параметрів або групи параметрів, які в момент генерації рапорту замінюються в тексті на їх поточні значення.

Імена макросів починаються з символу  '@' і  не можуть мати пробілів.

В таблиці 1.35  описано всі допустимі макроси.

| Таблиця 1.35- Опис всіх допустимих макросів |  |
| --- | --- |
| Макрос | Пояснення |
| 1 | 2 |
| @Date | Поточна дата у вигляді YYYY-MN-DD, де YYYY - рік, MN - місяць, DD – день |
| @Time | Поточний час у вигляді HH:MM:SS, де HH - години, MM - хвилини, SS – секунди |
| @TimeHM | Поточний час у вигляді HH:MM |
| @SlaveIndex | Індекс slave, 1..126 (визначається розміщенням опису slave в файлі конфігурації) |

| Продовження таблиці 1.35 |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| @SlaveAddress | Мережева адреса slave |
| @SlaveName | Символьне ім'я slave |
| @ModeName | Символьне ім'я поточного режиму перегляду даних |
| @RecordFirst | Номер першого видимого запису в таблиці історій вимірювань або логів подій та змін |
| @RecordLast | Номер останнього видимого запису в таблиці історій вимірювань або логів подій та змін |
| @ScreenBuffer | Поточний вміст буфера екрану |
| @Density | Поточне значення густини газу за стандартних умов, кг/м3 |
| @CarbonDioxide | Поточне значення вмісту вуглекислого газу, % |
| @aCO2 | Поточне значення вмісту вуглекислого газу, % |
| @Nitrogen | Поточне значення вмісту азоту, % |
| @aN2 | Поточне значення вмісту азоту, % |

Якщо в тексті необхідно вставити символ '@', то його треба подвоїти: '@@'.  Інколи може бути необхідно вставити макрос в неперервний без пробілів текст. У такому випадку в кінці імені макросу треба поставити термінатор @/. Наприклад: @SlaveIndex@/

Файл шаблона може складатись з однієї або декількох секцій. Кожна секція призначена для свого slave. Для розділення файла на секції використовується спеціальний макрос @<adr>, де

<adr> = 1..126 є мережева адреса slave. Цей макрос обов’язково повинен бути на першій позиції рядка. Текст секції починається з наступного рядка і розповсюджується до наступного макросу

- роздільника або до кінця файла.  Текст від початку файла шаблона до першого роздільника вважається загальною секцією і буде використовуватись у тому випадку, якщо для поточного slave в файлі шаблону немає своєї окремої секції.

Шаблон для протоколу помісяцевих показів month.tpl  (для одного slave) має вигляд:

________________________________________________________________________________

@Date @Time  [@SlaveAddress] @SlaveName : @ModeName @RecordFirst..@RecordLast

@ScreenBuffer

@1-----------------------------------------------------------------------------

Форма XXXXXX                           ............................

(назва лiчильника/коректора)

Підприємство ......................................................

Місце установки пристрою обліку:  @SlaveName

Помiсяцевi покази

@ScreenBuffer

Умовно постiйнi характеристики:

Густина газу за стандартних умов   : @Density кг/м3

Вміст вуглекислого газу .......... : @CarbonDioxide %

Вміст азоту ...................... : @Nitrogen %

Час та дата довiдки                           @Date @Time

Довільний приклад зформованого протоколу матиме вигляд:

___________________________________________________________________________________

Форма ДОВІЛЬНА                            Коректор об’єму газу ОКВГ-01 №001

Пiдприємство: Електроламповий завод

Мiсце установки пристрою облiку:  Цех №3

Помiсяцевi покази

| Вузли обліку | t,оC | P,МПа | Q,м3/г | Qn,м3/г | V,м3 | Vn,м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999-12-31 23:59:46 | +23.02 | 0.0981 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2000-01-01 00:00:00 | +12.40 | 0.1162 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2001-10-09 14:00:46 | +15.66 | 0.0987 | 3422.23 | 3371.62 | 54587.000 | 53769.848 |
| 2001-11-01 11:03:51 | +8.23 | 0.2918 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2001-12-04 15:32:59 | +17.55 | 0.1943 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2002-04-03 10:10:32 | +15.75 | .1910 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2002-05-22 10:00:53 | +20.94 | 0.2017 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  |  |  | 54587.000 | 53769.848 |

Умовно постiйнi характеристики:

Густина газу за  стндартних умов : 0.668100 кг/м3

Вміст вуглекислого газу .......... : 0.000 %

Вміст азоту ...................... : 0.000 %

Час та дата довiдки                           2002-05-27 16:46:21

__________________________________________________________________________________

Аналогічно формуються шаблони та протоколи у відповідності до вибраного режиму перегляду, тобто дані поточні, похвилинні, погодинні, добові, помісячні, історія подій, історія змін, конфігурація, узагальнений режим.