1.8 Средства измерения, инструменты и приспособления

- 1.8.1 Список средств измерения, инструментов и приспособлений, необходимых для установки и  ввода в эксплуатацию корректора,  приведен в таблице 1.36.

| - Таблица 1.36 - Перечень инструментов и приспособлений |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Наименование | - Назначение | - Примечание |
| - Ключ ГТ 7811-1001 - ОСТ4.ГО.060.016 | - Крепление модуля корректора к счетчику газа с помощью 4-х болтов М512 |  |
| - Отвертка 7810-1053 - ГОСТ 17199-88 | - Крепление блока грозозащиты к кронштейну с помощью 2-х винтов М420 |  |
| - Ключ КГДП 2224, - ОСТ4.ГО.060.016 | - Подсоединение импульсной трубки к тензопреобразователю давления с помощью накидной гайки |  |
| - Ключ КГДП 1719, - ОСТ4.ГО.060.016 | - Для затягивания штуцеров после введения кабелей в корпус модуля корректора и блока грозозащиты |  |
| - Отвертка 7810-0911 - ГОСТ 17199-88 | - Для крепления проводов к контактным колодкам |  |

- 1.9 Маркировка и  пломбирование

- 1.9.1 С правой стороны на кронштейне крепления модуля корректора приклепывается      шильдик  з  выгравированным уровнем взрывозащиты “ExibIIAT4X”.

- 1.9.2 С левой стороны на  кронштейне крепления корректора приклепывается   шильдик, на котором выгравировано:

- Знак утверждения типа по ДСТУ 3400-96;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение корректора;

- верхняя граница  измеряемого давления газа;

- маркировка взрывозащты;

- степень защиты  корпуса  модуля  корректора;

- номер корректора по системе нумерации  предприятия-изготовителя;

- месяц и год изготовления;

- номер  ТУ;

- надпись "СДЕЛАНО В УКРАИНЕ".

- 1.9.3 На переднюю панель модуля корректора  нанесено  условное обозначение корректора, а на задней стенке – номера штуцеров и условное обозначение  контакта заземления.

- 1.9.4   Маркировка блока автономного питания содержит:

- наименование батареи;

- значение напряжения холостого хода;

- значение тока короткого замыкания;

- номер блока по системе нумерации  предприятия-изготовителя ;

- месяц та год изготовления.

1.9.5  Маркировка блока внешнего питания содержит:

- наименование блока;

- номер блока по системе нумерации  предприятия-изготовителя;

- месяц и год изготовления;

- маркировка взрывозащиты;

- маркировка “Искробезопасные цепи”;

- значение напряжения холостого хода;

- значение тока короткого замыкания;

- допустимое значение емкости нагрузки;

- допустимое значение индуктивности нагрузки.

1.9.6 Маркировка  блока грозозащиты содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование блока грозозащиты;

- рабочий  температурный диапазон;

- маркировку взрывозащиты;

- степень защиты  корпуса  блока грозозащиты;

- номер блока за системой нумерации предприятия-изготовителя;

- месяц и год изготовления;

- номер  ТУ;

- надпись "СДЕЛАНО В УКРАИНЕ";

- условное  обозначение контакта заземления.

- 1.9.7 После монтажа и наладки корректор  пломбируется в местах в соответствии с рисунком 1.61.

- 1.9.8 Вскрывать корректор разрешается при замене блока автономного питания и при ремонтных работах. Дата вскрытия, причина и результат вскрытия оформляются соответствующими записями в формуляре.

- 1.9.9 Транспортная маркировка корректоров соответствует требованиям ГОСТ 14192-96.

- 1.9.9.1  Транспортная маркировка корректоров  нанесена на одну из боковых сторон тары.

1.9.9.2 Транспортная маркировка  содержит:

- 1) манипуляционный  знак  “Верх”;

- 2) основные надписи:  наименование получателя груза, полное наименование  станции и сокращенное  название пути назначения, количество грузовых мест в партии и порядковые номера места в середине  партии, которые  обозначаются  дробью :  в числителе - номер места,  в  знаменателе  - количество мест;

- 3) дополнительные надписи: наименование  отправителя груза, название пункта отправления с  указанием железнодорожной станции отправления  и сокращенного названия пути отправления;

4) информационные надписи: масса брутто и нетто грузового места в килограммах, габаритные размеры грузового места (длина, ширина, высота в сантиметрах), обозначение условий хранения

- 1.10  Упакoвка

- 1.10.1 Упаковка корректора, состоящая из транспортной тары и внутренней упаковки, предназначена для защиты корректора от действия климатических факторов при транспортировке и хранениии, а также для защиты от механических повреждений при погрузочно-разгрузочных работах и  транспортировке.

- 1.10.2 По уровню защищенности  от воздействия климатических факторов внешней среды упаковка соответствует категории КУ-2 по ГОСТ 23170-78.

Рисунок 1.61- Места  пломбирования  корректоров

Блок внешнего питания

Б

АККУМУЛЯТОР

+   

12 В

ВКЛ

220 В

50  Гц

Пломба

Мастика битумная  №1 ГОСТ 18680-73

Б

Б

Б

Б

Б

Пломба

Мастика битумная №1 ГОСТ 8680-73

0,1 А

0,5 А

0,1 А

Б

Пломба

Мастика битумная №1 ГОСТ 8680-73

0,1 А

0,5 А

0,1 А

Б

Блок грозозащиты

Пломба 10/6

ОСТ32.68-84

Пломба

Мастика битумная №1

ГОСТ 8680-73

“1”

“2”

“3”

XP1

А

Пломба 10/6

ОСТ32.68-84

ОСТ32.68-84

Термопреобразователь сопротивления

Импульсная трубка

А

Винт

Пломба 10/6

ОСТ32.68-84

“1”

“2”

“3”

“4”

“5”

“6”

Пломба 10/6

ОСТ32.68-84

ОСТ32.68-84

Модуль корректора

Пломба 10/6

ОСТ32.68-84

- 1.10.3 Корректор упаковывают    в   закрытом  помещении   при  температуре воздуха от 15 до 40 оС  и относительной влажности до 80% при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

- 1.10.4 Для упаковки корректора необходимы следующие материалы:

- а) ветошь  ГОСТ 5354-79;

- б) бумага оберточная ГОСТ 8273-75;

- в) силикагель технический ГОСТ 3956-76;

- г) пленка полиэтиленовая толщиной 0,25 мм ГОСТ 10354-73;

- д) картон гофрированный ГОСТ7376-77;

- е) лента клейкая на бумажной основе ГОСТ18251-72;

- ж) бумага двухслойная упаковочная ГОСТ8828-79;

- з) шпагат ГОСТ 17308-71;

- и) ящик из гофрированного картона ГОСТ9142-77.

- 1.10.5 Во время упаковки корректора необходимо выполнить следующие операции:

- а) протереть корректор ветошью;

- б) обернуть корректор оберточной бумагой;

- в) поместить корректор в полиэтиленовый чехол вместе с просушенным силикагелем из расчета 0,8 кг на 1 м2 поверхности пленки, выкачать из чехла воздух и заварить его;

- г) заварить в отдельный чехол из полиэтиленовой пленки эксплуатационную документацию на корректор;

- д) поместить корректор и эксплуатационную документацию в ящик из гофрированного картона, заполнить свободные места бумагой, закрыть ящик, обклеить швы клейкой лентой и обвязать шпагатом;

- е) упакованные в ящик из гофрированного картона корректор и эксплуатационную документацию поместить в деревянный ящик, свободные места заполнить картоном и забить крышку ящика гвоздями, обтянуть ящик проволокой и опломбировать.

- 2  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

- 2.1  Эксплуатационные ограничения

- 2.1.1 Корректоры комплектуются преобразователями абсолютного (или избыточного) давления  промышленного производства с определенной верхней границей измерения давления Рмакс  и их перегрузка по давлению не должна превышать 1,25 Рмакс.

- 2.1.2 Корректоры производят преобразование и обработку  входных  импульсных  сигналов типа "сухой  контакт", поступающих от счетчика  газа  с частотой до 1 Гц  и  длительностью  не  менее  80 мс.

- 2.2 Обеспечение взрывозащиты

- 2.2.1 Взрывозащита блока автономного питания обеспечивается “специальным” видом взрывозащиты.

Для обеспечения “специального“ вида взрывозащиты используются такие меры:

- два элемента батареи литиевой  и ограничитель тока размещены в изоляционном корпусе и залиты компаундом эпоксидным ЭЗК-6  ОСТ 11028.006-74;

- ток короткого замыкания ограничивается  на уровне 0,5 А;

- минимальная толщина стенки изоляционного корпуса 2,5 мм;

- минимальная толщина слоя заливки над искроопасными токопроводящими цепями  5 мм,  в  массе  заливки пустоты, трещины и отслоения не допускаются;

- заливка  выдерживает  испытания на электрическую прочность  напряжением 500 В в течении  1 минуты;

- температура  нагрева  залитых  частей  при   номинальных режимах работы на 20 °С ниже рабочей температуры заливочного компаунда и не превышает допустимые значения  для температурного класса Т4 (135 °С) при температуре окружающей среды от  минус 40 до плюс 60 °С;

- металический корпус корректоров защищает блок автономного питания от внешних механических повреждений и удовлетворяет требования к оболочкам по ГОСТ 22782.0-81.

На рисунке 2.1  приведен  общий вид блока  автономного питания.

- 2.2.2  Выходные цепи блока  внешнего питания    АШУ5.087.173 являются искробезопасными с уровнем взрывозащиты "ib", а сам блок имеет  вид взрывозащиты “Искробезопасная выходная цепь” в соответствии с требованиями  ГОСТ22782.5-78, что достигается за счет:

- трансформатор  выполнен  устойчивым к короткому замыканию  вторичной обмотки;

- трансформатор обеспечивает гальваническую развязку и удовлетворяет требованиям ГОСТ2278.5;

- обмотки трансформатора  пропитываются  изоляционным лаком;

- выводы первичной и вторичной обмоток размещены на противоположных сторонах трансформатора;

- изоляция   между обмотками  выдерживает испытательное напряжение более 2,5 кВ частотой 50 Гц;

- элемент литиевый типа CR2032, установленный на плате вычислителя, является искробезопасным;

- в качестве  искробезопасной цепи в выходных цепях использован ограничитель тока с  Iмакс=0,5 А;

- входные и выходные цепи  интерфейса RS485  опторазвязаны;

- искроопасные цепи собраны на печатной плате и закрыты неразборным кожухом.

- Общий вид  блока внешнего питания АШУ5.087.173 приведен на рисунке 2.2.

- 2.2.3 Корректор может  использоваться с блоками грозозащиты, которые включаются в искробезопасные цепи входа  корректора и  выхода блока внешнего  питания, соответственно.

- Общий вид блока грозозащиты АШУ5.064.026-02 и блока грозозащиты АШУ5.064.026-03 приведены  на рисунке 2.3 и рисунке 2.4, соответственно.

Рисунок 2.1  - Общий вид блока автономного питания

 6,6

250

40

72

БАТАРЕЯ  ЛІТІЄВА

Uмах =  7,2 В

Ікз    = 0,5 А

№

72

Рисунок 2.2- Общий вид блока внешнего питания

Рисунок 2.3 – Общий вид блока грозозащиты АШУ5.064.026-02

Рисунок 2.4 – Общий вид блока грозозащиты АШУ5.064.026-03

- 2.3 Подготовка корректоров к использованию

- 2.3.1  Перед  началом работ по установке корректора на узле учета газа, пользуясь стандартными паролями, необходимо провести конфигурацию корректора  на основе  выходных данных относительно параметров  газа, характеристик преобразования счетчика  газа,  преобразователя давления с учетом его температуры и термопреобразователя сопротивления, системных параметров, часовых параметров,  а  также,  при  необходимости,   данных относительно формирования число-импульсных  выходных  кодов и  параметров   интерфейсной связи.

- Для этого необходимо включить питание корректоров, которое осуществляется таким образом:

- для корректоров без блока внешнего питания установить заглушку АШУ6.640.098  на розетку XS3 кабеля АШУ6.640.079;

- для корректоров с блоками внешнего питания без блоков грозозащиты соединить вилку кабеля АШУ6.640.087 с розеткой кабеля АШУ6.640.079 и включить блок внешнего питания;

- для корректоров с блоками внешнего питания и  грозозащиты соединить розетку кабеля АШУ6.640.079 с  вилкй ХР1 блока грозозащиты  и включить блок внешнего питания.

После этого:

- установить  стандартный пароль  “337614” и провести  необходимое редактирование параметров относительно  конфигурации  корректора и ввести, при необходимости, характеристики преобразования счетчика газа, преобразователя давления и термопреобразователя сопротивления.  Процедура  введения   данных в  корректоры с помощью клавиатуры  описана в  1.4.3.  Введенные данные сохраняются  в  электрической  программируемой памяти,  то есть они являются неотъемлемой частью  корректора  и сохраняются даже  при полном снятии его питания;

- установить  рабочий  пароль  необходимого уровня, что защитит  введенную информацию от возможности ее изменения  без разрешения  владельца установленного  пароля;

- опломбировать корректор.

- Если  эти работы  выполняются до установки корректора на узле учета газа,  то после их окончания, с целью экономии литиевых батарей, необходимо  открутить  накидную гайку передней панели,  вытянуть панель с платами  и  отсоединить  разъем  кабеля  блока автономного питания от  разъема ХР1 платы АШУ5.282.120,  установить  панель  на  место,  закрутить  накидную гайку  и  опломбировать корректор.  Подключение  блока автономного питания и повторное пломбирование осуществить во время установки  на  узле учета газа  в присутствии  владельца  пароля  наивысшего уровня.

- 2.3.2  Меры безопасности при установке  корректоров

- 2.3.2.1 Конструкция корректоров разрешает их установку во взрывоопасных зонах. При монтаже корректоров необходимо руководствоваться этой инструкцией и разделом 7.3 “Электроустановки во взрывоопасных зонах” “Правил безопасности эксплуатации электроустановок потребителей” ДНАОП  0.00-1.21.98 ( ПБЭЭП )  и нормативными документами по технике безопасности, действующими на газотранспортных системах.

- 2.3.2.2 В соответствии с эксплуатационными требованиями перед монтажом необходимо осмотреть корректор и обратить внимание на :

- маркировку взрывозащиты;

- маркировку верхнего предела измеряемого давления газа;

- наличие уплотнительных прокладок;

- целостность корпуса.

- 2.3.2.3  При внешнем осмотре необходимо убедиться в:

- надежности затяжки накидных гаек штуцеров ввода кабелей;

- отсутствии  повреждения подведенных к корректору кабелей;

- отсутствие  повреждения защитного покрытия корпуса и передней панели корректора.

- 2.3.3  Размещение и монтаж корректоров

- Монтаж корректоров должны проводить специалисты с соответствующей квалификацией.

- Перед монтажом корректоров необходимо ознакомиться с Руководством по эксплуатации.

- Во время монтажа необходимо придерживаться требований «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) и «Правил безопасности эксплуатации электроустановок потребителей» (ПБЭЭП).

- Перечень необходимых инструментов для монтажа корректоров приведен в таблице 2.

| - Таблица 2 - Список необходимых инструментов для монтажа корректоров |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Название | - Обозначение | - Количество |
| - Отвертка ОСКС 2500,5 | - ГТ 7810-0043 ОСТ4 ГО.060.017 | - 1 |
| - Отвертка ОСКС 2501,0 | - ГТ 7810-0043 ОСТ4 ГО.060.017 | - 1 |
| - Ключ КГДП 1719 | - ГТ 7811-1001 ОСТ4 ГО.060.016 | - 1 |
| - Ключ КГДП 2224 | - ГТ 7811-1001 ОСТ4 ГО.060.016 | - 1 |

- Конструкция корректоров предусматривает их размещение  на отдельном кронштейне Фб8.090.122. Перед установкой корректора необходимо зафиксировать кронштейн корректора с помощью  болта в удобном  для оператора положении.

- Коректор крепить к  верхней площадке (при горизонтальном размещении счетчика газа) или на меньшей боковой площадке (при вертикальному размещении счетчика газа) кронштейна Фб8.090.122 с  помощью   четырех  болтов  М5´20 и пружинных шайб, а блок грозозащиты АШУ5.064.026 крепить к большей боковой площадке  того же кроншейна  с помощью двух болтов М4´20 и пружинных шайб.

- Трехходовой вентиль крепить на свободную площадку (верхнюю или большую боковую в зависимости  от размещения корректора) кронштейна АШУ5.064.026.

- Корректор и блок грозозащиты заземлить подсоединением проводов заземления к клеммам заземления.

- Кабель АШУ6.640.060 присоединить к термопреобразователю сопротивления.

- Термопреобразователь сопротивления с помощью накидной гайки закрепить на газовой трубе.

- Кабель АШУ6.640.058 с разъемом РС7 соединить с соответственной частью разъема, установленногона корпусе счетного механизма счетчика газа.

- Снять защитную заглушку с резьбовой части тензопреобразователя давления. Присоединить импульсную трубку с помощью накидной гайки к резьбовой части тензопреобразователя давления, а другой конец ее присоединить к штуцеру забора давлениия ( рисунки 2.12, 2.13, 2.16 и 2.17) или к трехходовому вентилю (рисунки 2.11, 2.14, 2.15, 2.18 - 2.23).

- 2.3.3.1 Внешние подключения  корректоров, неукомплектованных блоками  внешнего питания и грозозащиты,  осуществить согласно схеме электрической  соединений, приведенной  на рисунке 2.5.

- Включение  блока автономного питания корректора осуществить подключением заглушки АШУ6.640.098  к розетке  XS3 кабеля АШУ6.640.079.

- Осуществить пломбирование корректора согласно рисунку 1.61.

- 2.3.3.2 Внешние подключения  корректоров, укомплектованных блоками  внешнего питания АШУ5.087.176,  осуществить согласно схеме электрической  соединений, приведенной  на рисунке 2.6.

- Подключить кабель АШУ6.640.087 к корректору. Соединением вилки ХР2 с розеткой ХS3 кабеля АШУ6.640.079 осуществляется включение  блока автономного питания корректора.

- Осуществить пломбирование корректора согласно рисунку 1.61.

- 2.3.3.3 Внешние подключения  корректоров, укомплектованных блоками  внешнего питания АШУ5.087.176-02 и  грозозащиты,  осуществить согласно схеме электрической  соединений, приведенной  на рисунке 2.7.

- Подсоединить кабель АШУ6.640.080 через штуцер «3» к клеммам колодки Х3.

- Кабель АШУ6.640.079 корректора подсоединить к вилке ХР1 блока грозозащиты. При этом осуществляется включение блока автономного питания корректора.

- Осуществить пломбирование корректора согласно рисунку 1.61.

- 2.3.3.4 Внешние подключения  корректоров, укомплектованных блоками  внешнего питания АШУ5.087.176-03,  осуществить согласно схеме электрической  соединений, приведенной  на рисунке 2.8.

- Подключить кабель АШУ6.640.087 к корректору. Соединением вилки ХР2 с розеткой ХS3 кабеля АШУ6.640.079 осуществляется включение  блока автономного питания корректора.

- Если несколько корректоров объединены в информационную сеть, то к кабелю АШУ6.640.073 данного корректора подсоединить кабель АШУ6.640.075, который соединяет его со следующим корректором в сети.

- Осуществить пломбирование корректора согласно рисунку 1.61.

- 2.3.3.5 Внешние подключения  корректоров, укомплектованных блоками  внешнего питания АШУ5.087.176-02 и блоками грозозащиты,  осуществить согласно схеме электрической  соединений, приведенной  на рисунке 2.9.

- Подсоединить кабель АШУ6.640.080 через штуцер «3» к клеммам колодки Х3.

- Подсоединить кабель АШУ6.640.078 через штуцер «1» к клеммам колодки Х1.

- Если несколько корректоров объединены в информационную сеть, то кабель АШУ6.640.078, который  соединяет его со следующим корректором в сети, подсоединить через штуцер «2» к клеммам колодки Х2 блока грозозащиты.

- Кабель АШУ6.640.079 корректора подсоединить к вилке ХР1 блока грозозащиты. При этом осуществляется включение блока автономного питания корректора.

- Осуществить пломбирование корректора согласно рисунку 1.61.

|  |  | Рисунок 2.5 -Cхема электрическая внешних соединений корректоров, неукомплектованных блоками внешнего питания и грозозащиты |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рисунок 2.6 -Cхема электрическая соединений корректоров, укомплектованных блоками внешнего питания АШУ5.087.176-02 |  |
|  |  | Рисунок 2.7 -Cхема электрическая соединений корректоров, укомплектованных блоками внешнего питания АШУ5.087.176-02 и блоками грозозащиты |  |
|  | Рисунок 2.8 -Cхема электрическая соединений корректоров, укомплектованных блоками внешнего питания АШУ5.087.176 -03 |  |  |
|  | Рисунок 2.9 -Cхема электрическая соединений корректоров, укомплектованных блоками внешнего питания АШУ5.087.176 -03 и блоком грозозащиты |  |  |

- Рисунок 2.8 –Схема электрическая внутренних соединений корректора

Корректор ОКВГ-01 Кабель АШУ6.640.060 Трехходовой вентиль Термопреобразователь сопротивления Счетный механизм Импульсная трубка Газ Счетчик Рисунок 2.11 – Схема подключений корректора, неукомплектованного блоком внешнего питания не более 2DN (0,3...0,5)DN Направление потока газа Термопреобразователь сопротивления Корректор ОКВГ-01 Болт М5-8g 20.58.016 ГОСТ7805-70 (4шт.) Шайба 5.65Г.016 ГОСТ6402-70 (4шт.) Кронштейн Фб8.090.122,...-03 Крепление к счетчику: Штуцер Фб8.652.084 (1шт.) Гайка Фб8.930.046 (1шт.) Кольцо 1-5 ГОСТ23354-78 (1шт.) Прокладка АЛ-12 ГОСТ23358-87 (1шт.) Счетчик газа ЛГ-К Импульсная трубка Фб6.499.000 Прокладка Фб8.680.030 к заземлению К БВП Штуцер применяется при установке термопреобразователя непосредственно в трубопроводе. Рисунок 2.12 – Схема монтажа корректора с ЛГ-К-Ех

Гильза

ААРБ 304135.002...03

или штуцер

Фб8.652.097*

не более 2DN

(0,3...0,5)DN

Направление

потока газа

Термопреобразователь

сопротивления

КорРектор ОКВГ-01

Болт М5-8g 20.58.016 ГОСТ7805-70 (4шт.)

Шайба 5.65Г.016 ГОСТ6402-70 (4шт.)

Кронштейн  Фб8.090.122,...-03

Счетчик газа ЛГ-К

к заземлению

Импульсная трубка

Фб6.499.000

Прокладка

Фб8.680.030

Крепление к счетчику

Штуцер Фб8.652.084 (1шт.)

Гайка Фб8.930.046 (1шт.)

Кольцо 1-5 ГОСТ23354-78 (1шт.)

Прокладка АЛ-12 ГОСТ23358-87 (1шт.)

Рисунок 2.13 -  Схема монтажа корректора и блока грозозащиты с ЛГ-К-Ех

* Штуцер применяется при  установке термопреобразователя непосредственно в трубопроводе.

Блок грозозащиты

АШУ5.064.026

к блоку грозозащиты

АШУ5.064.026-01

к заземлению

не более 2DN

(0,3...0,5)DN

Гильза

ААРБ 304135.002...03

или штуцер

Фб8.652.097**

Направление

потока газа

Термопреобразователь

сопротивления

Корректор ОКВГ-01

Болт М5-8g 20.58.016 ГОСТ7805-70 (4шт.)

Шайба 5.65Г.016 ГОСТ6402-70 (4шт.)

Кронштейн Фб8.090.122,...-03

Вентиль трехходовой

ААРБ 302639.004 (1шт.)

Винт В.М545.58.016 (2шт.)

ГОСТ 1491-72

Шайба 5.65Г.016 (2шт.)

ГОСТ 6402-70

Счетчик газа ЛГ-К

К заземлению

К БВП

Импульсная трубка

Фб6.499.000

Прокладка

Фб8.680.030

* Отрезок трубки l=0,5м 51  1218Н10Т-В

Рисунок 2.14 -  Схема монтажа корректора с ЛГ-К-Ех, укомплектованного вентилем

* Отрезок трубки присоединяется к счетчику:

штуцер Фб8.652.084 (1шт.)

гайка Фб8.930.046 (1шт.)

кольцо 1-5 ГОСТ 23354-78 (1шт.)

прокладка АЛ-12 ГОСТ23358-87 (1шт.).

** Штуцер применяется при  установке термопреобразователя непосредственно  в трубопроводе.

не более 2DN

(0,3...0,5)DN

Гильза

ААРБ 304135.002...03

или штуцер

Фб8.652.097**

Направление

потока газа

Термопреобразователь сопротивления

Корректор ОКВГ-01

Болт М5-8g 20.58.016 ГОСТ7805-70 (4шт.)

Шайба 5.65Г.016 ГОСТ6402-70 (4шт.)

Кронштейн Фб8.090.122,...-03

Вентиль треходовой

ААРБ 302639.004 (1шт.)

Винт В.М545.58.016 (2шт.)

ГОСТ 1491-72

Шайба 5.65Г.016 (2шт.)

ГОСТ 6402-70

Счетчик газа ЛГ-К

к заземлению

Импульсная трубка

Фб6.499.000

Прокладка

Фб8.680.030

* Отрезок трубки l=0,5м 51  1218Н10Т-В

Рисунок 2.15 -  Схема монтажа корректора и блока грозозащиты с ЛГ-К-Ех,           укомплектованного вентилем

* Отрезок трубки присоединяется к счетчику:

штуцер Фб8.652.084 (1шт.)

гайка Фб8.930.046 (1шт.)

кольцо 1-5 ГОСТ 23354-78 (1шт.)

прокладка АЛ-12 ГОСТ23358-87 (1шт.).

** Штуцер применяется при  установке термопреобразователя непосредственно в трубопроводе.

Блок грозозащиты

АШУ5.064.026

к блоку грозозащиты

АШУ5.064.026

к заземлению

Направление

потока газа

Термопреобразователь

сопротивления

10,3...0,5DN

Гильза ААРБ.304135.002...03

или штуцер ФБ8.652.097*

Счетчик  РГ-К

Штуцер Фб8.652.084 (1шт.)

Гайка Фб8.930.046 (1шт.)

Кольцо 1-5 ГОСТ23354-78 (1шт.)

Прокладка АЛ-12 (1шт.)

ГОСТ23358-87

Импульсная трубка 5мм

Фб6.499.000

Прокладка  Фб8.680.030

Корректор ОКВГ-01

Шайба 5.65Г.016 (4 шт.)

ГОСТ6402-70

Болт М5-8g20.58.016

(4 шт.) ГОСТ7805-70

Кронштейн

Фб8.090.122,...03

к заземлению

к 5DN

*   Штуцер применяется при  установке термопреобразователя непосредственно в трубопроводе.

Рисунок 2.16 – Схема монтажа корректора с РГ-К-Ех

к БВП

*   Штуцер применяется при  установке термопреобразователя непосредственно в трубопроводе.

Рисунок 2.17 – Схема монтажа корректора и блока грозозащиты с РГ-К-Ех

Направление

потока газа

Термопреобразователь

сопротивления

10,3...0,5DN

Гильза ААРБ.304135.002...03

или штуцер ФБ8.652.097*

Счетчик РГ-К

Штуцер Фб8.652.084 (1шт.)

Гайка Фб8.930.046 (1шт.)

Кольцо 1-5 ГОСТ23354-78 (1шт.)

Прокладка АЛ-12 (1шт.)

ГОСТ23358-87

Импульсная трубка 5мм

Фб6.499.000

Прокладка  Фб8.680.030

Корректор ОКВГ-01

Шайба 5.65Г.016 (4 шт.)

ГОСТ6402-70

Болт М5-8g20.58.016

(4 шт.) ГОСТ7805-70

Кронштейн

Фб8.090.122,...03

к заземлению

к 5DN

Блок грозозащиты

АШУ5.064.026

К блоку

грозозащиты

АШУ5.064.026-01

к заземлению

Направление

потока газа

Термопреобразователь

сопротивления

10,3...0,5DN

Гильза ААРБ.304135.002...03

или штуцер ФБ8.652.097*

Счетчик РГ-К

Штуцер Фб8.652.084 (1шт.)

Гайка Фб8.930.046 (1шт.)

Кольцо 1-5 ГОСТ23354-78 (1шт.)

Прокладка АЛ-12 (1шт.)

ГОСТ23358-87

Импульсная трубка 5мм

Фб6.499.000

Прокладка  Фб8.680.030

Корректор ОКВГ-01

Шайба 5.65Г.016 (4 шт.)

ГОСТ6402-70

Болт М5-8g20.58.016

(4 шт.) ГОСТ7805-70

Кронштейн

Фб8.090.122,...03

К заземлению

к 5DN

*   Штуцер применяется при  установке термопреобразователя непосредственно в трубопроводе.

Рисунок 2.18  – Схема монтажа корректора с РГ-К-Ех, укомплектованного вентилем

До БВП, Ех, ПЕОМ

Отрезок трубки l=50см

51  12Х18Н10Т-Д

Напрям

потоку газу

Термоперетворювач

опору

10,3...0,5DN

Гільза ААРБ.304135.002...03

або штуцер ФБ8.652.097*

Лічильник РГ-К

Штуцер Фб8.652.084 (1шт.)

Гайка Фб8.930.046 (1шт.)

Кільце 1-5 ГОСТ23354-78 (1шт.)

Прокладка АЛ-12 (1шт.)

ГОСТ23358-87

Імпульсна трубка 5мм

Фб6.499.000

Прокладка  Фб8.680.030

Коректор ОКВГ-01

Шайба 5.65Г.016 (4 шт.)

ГОСТ6402-70

Болт М5-8g20.58.016

(4 шт.) ГОСТ7805-70

Кронштейн

Фб8.090.122,...03

До заземлення

До 5DN

*   Штуцер застосовується при  встановленні термоперетворювача безпосередньо в трубопроводі.

Рисунок 2.19 – Схема монтажу коректора і блоку грозозахисту з РГ-К-Ех,

укомплектованого вентилем

Відрізок трубки l=50см

51  12Х18Н10Т-Д

Блок грозозахисту

АШУ5.064.026

До блоку

грозозахисту

АШУ5.064.026-01

До заземлення

Кабель АШУ6.640.060

Коректор ОКВГ-01

Счетный механизм

Счетчик

Треходовой

вентиль

Газ

Рисунок 2.20  – Схема подключений корректора, укомплектованного

блоком  внешнего питания АШУ5.087.176

Термопреобразователь сопротивления

Импульсная

трубка

1

2

АШ

6.640.081

3

4

5

6

Кабель АШУ6.640.087

к блоку внешнего питания живлення

Кабель АШУ6.640.060

Корректор ОКВГ-01

Счетный механизм

Счетчик

Трехходовой

вентиль

Газ

Рисунок 2.21  – Схема подключений корректора, укомплектованного

блоком  внешнего питания АШУ5.087.176 и блоком грозозащиты

Термопреобразователь сопротивления

Импульсная

трубка

1

2

3

4

5

6

Кабель АШУ6.640.080

к блоку грозозащиты

АШУ5.064.026-01

Блок  грозозащиты

АШУ5.064.026

Кабель АШУ6.640.060

Коректор ОКВГ-01

Счетный механизм

Счетчик

Трехходовой вентиль

Газ

Рисунок 2.22  – Схема подключений корректора, укомплектованного

блоком  внешнего питания АШУ5.087.176-01

Термопреобразователь сопротивления

Импульсная трубка

1

2

3

4

5

АШУ6.640.079

6

Кабель АШУ6.640.087

к последующему корректору в сети

Кабель АШУ6.640.075

к блоку внешнего питания  АШУ5.087.176-01

Кабель АШУ6.640.058

Кабель АШУ6.640.060

Корректор ОКВГ-01

Счетный

механизм

Счетчик

Трехходовой

вентиль

Газ

Рисунок 2.23  – Схема подключений корректора, укомплектованного

блоком  внешнего питания АШУ.087.176-01 и блоками грозозащиты

Термопреобразователь сопротивления

Импульсная

трубка

1

2

3

4

5

6

Кабель АШУ6.640.080

к блоку грозозащиты

АШУ5.064.026-01

к последующему корректору в сети

Кабель АШУ6.640.078

Блок  грозозащиты

АШУ5.064.026

      - Включение корректоров в информационную сеть

- Для обеспечения взрывозащиты при объединении корректоров (до шести штук) в информационную сеть отслеживают обязательное наличие в корректорах модуля RS-485 (АШУ5.103.290).

- 2.3.3.7.1 Включение  корректоров, укомплектованных только блоками внешнего  питания, в  информационную сеть

- Корректора объединить в информационную сеть и подсоединить к ПЭВМ по схеме,  приведенной на рисунке 2.24. Корректора соединить   кабелями АШУ6.640.075.  Суммарная индуктивность кабелей сети не должна превышать 1мГн. Включить конечные согласующие нагрузки в сети, для чего в каждом  из корректоров в сети необходимо открутить с корпуса накидную гайку АШУ8.935.101 и вынуть переднюю панель с платами. Если в сеть соединены, в качестве примера, шесть корректоров, то на платах АШУ5.282.120 корректоров №1, №2, №3, №4, №5 джамперы J2  с разъемов Е2 снять, а на корректоре  №6  установить. Открыть  блок внешнего питания корректора АШУ5.087.176-01 и на  плате  модуля  формирователя напряжения АШУ5.282.147-01 установить джампер  J1. Подсоединить  корректора к блокам  внешнего  питания  АШУ5.087.176-01 с  помощью  кабелей АШУ6.640.087 и подключить  блоки автономного питания корректоров. Кабели АШУ6.640.087 проложить как  можно  ближе к  земле. Собрать корректора  и  блок внешнего  питания АШУ5.087.176-01 и  пломбировать согласно  рисунку 1.61.

Корректора предусматривают возможность работы  только от блоков  автономного питания, а  потому использование  блоков  питания  АШУ5.087.176 необязательно. Пользователям рекомендуется   использовать их для  экономии батареи  блока  автономного  питания.

- Согласно 1.4.3.17 включают  интерфейс, задают темп передачи /приема  данных и сетевые  адреса  корректоров.

- С помощью ПЭВМ и программы высшего уровня  устанавливают связь  отдельно с каждым  корректором  и  снимают данные  изерений и вычислений.

- 2.3.3.7.2 Включение  корректоров, укомплектованных  блоками внешнего  питания и блоками грозозащиты, в  информационную сеть

- Корректора объединить в информационную сеть и подсоединить к ПЭВМ по схеме,  приведенной на рисунке 2.25. Корректора соединить   кабелями АШУ6.640.079 с  блоками  грозозащиты АШУ5.064.026. Выход  “2” блока  грозозащиты АШУ5.064.026 соединить  с входом “1” блока  грозозащиты АШУ5.064.026  следующего корректора. Кабелями АШУ6.640.078 и АШУ6.640.080 соединить соответственно входы “1” и “3” блока  грозозащиты АШУ5.064.026-01 с входами“1” и “3” блока  грозозащиты АШУ5.064.026 корректора №1. Входы “3” блоков  грозозащиты АШУ5.064.026 остальных  корректоров соединить кабелями АШУ6.640.080 с входами “3” соответствующих блоков  грозозащиты АШУ5.064.026-01. Кабели АШУ6.640.078 и АШУ6.640.080 необходимо  проложить как можно ближе к земле.Суммарная индуктивность кабелей сети не должна превышать 1мгн. Включить конечные согласовательные нагрузки в сети, для чего в каждом  из корректоров в сети необходимо открутить с корпуса накидную гайку АШУ8.935.101 и вынуть переднюю панель с платами. Если в сеть соединены, в качестве примера, шесть корректоров, то на платах АШУ5.282.120 корректоров №1, №2, №3, №4, №5 джамперы J2  с разъемов Е2 снять, а на корректоре  №6  установить. Открыть  блок внешнего питания корректора АШУ5.087.176-01 и на  плате  модуля  формирователя напряжения АШУ5.282.147-01 установить джампер  J1. Подключить  блоки автономного питания корректоров.  Собрать корректора  и  блок внешнего  питания АШУ5.087.176-01 и пломбировать согласно  рисунку1.61.

- Согласно 1.4.3.17 включают  интерфейс, задают темп передачи/приема  данных и сетевые адреса корректоров.

- С помощью ПЭВМ и программы высшего уровня  устанавливают связь  отдельно с каждым  корректором  и  снимают данные  измерений и вычислений.

2.3.3.8  При  отсутствия   силовой  сети 220 В, 50 Гц в месте  эксплуатации корректора и при использовании в блоке автономного питания литиевых батарей  малой емкости предусмотрена  возможность работы корректора  от аккумуляторной батареи  напряжением  12 В, которую необходимо разместить вместе с блоком внешнего питания АШУ5.087.176  в безопасной зоне и подать  питание  от  внешней  аккумуляторной  батареи  на размещенную на  задней  стенке  блока  внешнего питания  колодку “Аккумулятор 12В”.

- Кабель питания АШУ6.640.087 от  корректора  до блока  внешнего  питания подключить  по  схеме электрической  внешних  соединений, приведенной на  рисунке 2.6.

Корректор (№6)

Взрывоопасная зона

ПЭВМ

Безопасная зона

“5”

Кабель интерфейсный

SСF-12

Кабель АШУ6.640.075

Кабель АШУ6.640.087

Блок внешнего питания

АШУ5.087.176-03

Модем

Терминал

Корректор

Питание

модема

Блок внешнего питания

АШУ5.087.176-02

Модем

Терминал

Корректор

Питание

модема

Блок внешнего питания

АШУ5.087.176 -02

Модем

Терминал

Корректор

Питание

модема

.

.

.

“6”

“3”

“4”

“1”

Корректор

(№1)

“5”

“2”

“6”

“3”

“4”

“1”

Корректор

(№2)

“5”

“2”

“6”

“3”

“4”

“1”

“5”

“2”

.

.

.

К следующему

корректору

От предыдущего корректора

Рисунок 2.13 – Схема объединения  корректоров, укомплектованных  блоками внешнего     питания,  в информационную сеть

Взрывоопасная  зона

Безопасная зона зона

Кабель АШУ6.640.078

Кабель

АШУ6.640.081

ПЭВМ

Кабель интерфейсный

SСF-12

Блок внешнего питания

(АШУ5.087.176-03)

Модем

Терминал

Корректор

Питаниея

модема

Блок  грозозащиты (АШУ5.064.026-01)

“3”

“2”

“1”

Кабель АШУ6.640.080

“6”

“3”

“4”

“1”

Корректор

(№1)

“5”

“2”

Блок грозозащиты

(АШУ5.064.026-02)

“3”

“2”

“1”

Кабель

АШУ6.640.078

Кабель

АШУ6.640.079

Блок внешнего питания

( АШУ5.087.176-02)

Модем

Терминал

Корректор

Питание

модема

Блок грозозащиты

(АШУ5.064.026-03)

“3”

“2”

“1”

“6”

“3”

“4”

“1”

Корректор

(№2)

“5”

“2”

Блок грозозащиты

(АШУ5.064.026-02)

“3”

“2”

“1”

Кабель

АШУ6.640.079

.

.

.

Кабель АШУ6.640.080

.

.

.

Кабель

АШУ6.640.081

Блок внешнего питания

( АШУ5.087.176-02)

Модем

Терминал

Корректор

Питание

модема

Блок грозозащиты (АШУ5.064.026-03)

“3”

“2”

“1”

“6”

“3”

“4”

“1”

Корректор

(№6)

“5”

“2”

Блок грозозащиты

(АШУ5.064.026-02)

“3”

“2”

“1”

Кабель

АШУ6.640.079

Кабель АШУ6.640.080

Кабель

АШУ6.640.081

К следующему

корректору

От предыдущего корректора

Рисунок 2.14 – Схема объединения  корректоров, укомплектованных блоками внешнего питания и блоками грозозащиты,  в информационную сеть

2.4  Использование корректоров

- 2.4.1 Порядок действий обслуживающего персонала при выполнении задач использования корркторов

- 2.4.1.1  В процессе наладочных работ и  эксплуатации корректоров обслуживающий персонал, обычно  выполняет следующие операции:

- введение и редактирование параметров газа (констант) и  характеристик  преобразователей расхода, давления и температуры  (по паролю необходимого уровня);

- вывод на  индикатор и снятие данных ;

- просмотр сообщений об выходе отдельных параметров за допустимые пределы  и о внештатных ситуациях в работе корректоров;

- просмотр сообщений об изменении  данных во время эксплуатации.

- Все операции осуществляются с помощью клавиатуры согласно 1.4.3.

- 2.4.2 Меры безопасности при использовании корректоров по назначению

- 2.4.2.1 Эксплуатация   корректоров  должна   проводиться в соответствии с требованиями   раздела 7.3 “Электроустановки во взрывоопасных зонах”  “Правил безопасной эксплуатации электроустановок потребителей” ДНАОП 0.00-121.98 (ПБЭЭП) и других инструкций, действующих в газовой отрасли промышленности.

- 2.4.2.2 При эксплуатации корректоры подлежат систематическому внешнему и периодическому профилактическому осмотрам.

- При систематическом внешнем  осмотре  необходимо проверить:

- сохранность  пломб;

- отсутствие обрывов и повреждений изоляции кабелей;

- надежность ввода кабелей;

- надежность крепления корректора к счетчику  газа;

- отсутствие грязи и пыли;

- отсутствие  видимых механических повреждений корпуса и передней панели корректора.

- При периодических профилактических осмотрах необходимо дополнительно проверить:

- состояние верхнего слоя заливки блока автономного питания;

- надежность  крепления кабелей  и  подсоединения к разъемам.

- Ко внешнему аккумулятору не допускается подключение других потребителей. При зарядке аккумулятора он должен быть  отключен от блока внешнего питания.

- 2.5  Действия при экстремальных условиях

- 2.5.1 Экстремальные условия при эксплуатации корректоров могут  возникнуть в случае  утечки газа из трубопровода или за счет ослабления уплотнения накидной гайкой импульсной измерительной трубки и образования в месте установки корректоров взрывоопасной концентрации газа. Однако, даже при такой ситуации, корректор не может вызвать  взрыв, поскольку и блок автономного питания АШУ5.087.172 и блок внешнего питания АШУ5.087.173  укомплектованы соответственными цепями искрозащиты.

- 2.5.2 Обслуживающий  персонал узла учета газа должен устранить неисправности на трубопроводе в первом случае, а  в  другом случае - обслуживающий  персонал корректора должен затянуть накидную гайку до обеспечения надежного уплотнения.

- Работы должны проводиться в соответствии с требованиями 2.4.2.1.

- 3  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 3.1 Общие указания

- 3.1.1 Корректоры  по  своей   конструкции   безопасны  в  эксплуатации и по способу   защиты  от  поражения   электрическим током относятся к классу III согласно  ГОСТ12.2.007-75.

- 3.1.2  Корректоры имеют маркировку взрывозащиты  ExibIIAT4 и могут эксплуатироваться  во взрывоопасных зонах  класса  В1-а  и  В1-г.

- 3.1.3  К эксплуатации  корректоров  допускаются особы, которые в совершенстве изучили данное руководство по эксплуатации и прошли соответствующий инструктаж по технике безопасности.

- 3.1.4  Ремонт    корректоров   необходимо  проводить только в специализированных организациях в соответствии с требованиями  РД 16407-89 “Взрывозащищенное электрооборудование. Ремонт”.

- 3.2 Порядок технического обслуживания корректоров

- 3.2.1 Систематические осмотры корректоров проводятся  обслуживающим персоналом в  процессе  контакта с ними.

- 3.2.2  Периодические профилактические осмотры корректоров следует проводить вместе с периодическим профилактическим осмотром узла учета газа но не реже одного раза в шесть месяцев. При этом необходимо проверить надежность крепления разъемов и накидной гайки импульсной трубки, а также устранить грязь с корпуса и передней панели.

- Обязательно проверяется  состояние верхнего слоя заливки блока питания. Повреждения заливки и ее отслоения не допускаются.

- 3.3  Консервация

- 3.3.1  Если корректоры подлежат  хранению,  то   их   консервируют по  варианту защиты   ВЗ-10 согласно  ГОСТ 9.014 -78.

- 4  ХРАНЕНИЕ

- 4.1 Хранение упакованных и законсервированных корректоров должно соответствовать условиям 2 согласно ГОСТ 15150-69.

- 4.2  Упакованные  в  деревянные  ящики  корректоры  можно штабелировать высотой не    более  8 единиц или укладывать на стеллажах.

- 4.3  Предельный срок хранения корректоров  в чехлах  из  полиэтиленовой пленки толщиной   0,15 мм   и   с  200 г  силикагеля (влагопоглотитель)  составляет  3 года.

- 5  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

- 5.1  Требования относительно транспортирования корректоров и условий, при которых   оно осуществляется

- 5.1.1  Корректоры относятся к изделиям группы III-1 согласно   ГОСТ 9.014-78.

- 5.1.2   Условия  транспортирования корректоров в зависимости от влияния климатических факторов внешней среды согласно  ГОСТ 15150-69 должны соответствовать условиям   5,   а  в зависимости от влияния механических факторов  - условиям С  согласно ГОСТ 23170-78.

- 5.1.3  Упакованные корректоры могут транспортироваться на любые расстояния автомобильным, железнодорожным (в закрытых вагонах), авиационным (в герметичных отсеках самолетов), водным (в трюмах судов) транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов,  действующих для каждого вида транспорта.

- МЕТОДИКА  ПОВЕРКИ

- Настоящая  методика  поверки  распространяется  на  корректоры объема  газа   ОКВГ-01   (далее- корректоры).  Поверке подлежит каждый  корректор при выпуске с производства и  после  проведения  ремонта  электронных  плат.

- Во время  эксплуатации поверку  корректоров  проводят с периодичностью  один раз в  два  года (при этом учитывается время хранения).

- Если во время ремонта проводилась замена тех  составляющих частей  корректора,  которые не  влияют на  его  метрологические характеристики,  поверка не проводится.

- 1  Содержание  операций  поверки

- 1.1  Во время проведения поверки  корректора  должны быть выполнены следующие операции:

- а)  внешний  осмотр;

- б)  испытания;

- в)  определение соответствия значений основных ошибок  допустимым.

- 2  Указания относительно безопасности

- 2.1  К  проведению   поверки   корректоров допускаются  особы, которые в совершенстве изучили  эксплуатационную документацию на корректоры и средства поверки, прошли соответствующий инструктаж по технике безопасности и имеют  опыт  проведения поверок  средств измерительной техники,  в частности средств измерения давления, температуры и расхода газа.

- 2.2  Во время проведения поверки   корректоров    необходимо     придерживаться требо-ваний   техники    безопасности по  2.4.2 руководства по  эксплуатации   АШУ3.036. 029 РЭ.

- 3  Условия проведения  поверки

- 3.1   На поверку корректоры должны поступать  в собранном состоянии.

- 3.2  При  выпуске с производства и после ремонта электронных плат  корректоры должны успешно пройти приемо- сдаточные испытания.

- 3.3  Поверка должна проводиться при таких условиях:

- температура окружающей среды ( 205) оС;

- относительная  влажность воздуха от 30  до 80%;

- атмосферное давление от 84  до  106,7 кПа;

- внешние электрические и магнитные поля  (кроме земного) отсутствуют или находятся в пределах,  не влияющих на работу корректоров;

- вибрация и тряска отсутствуют или находятся в пределах,   не влияющих на работу корректоров.

- 4 Средства  поверки

4.1 Для проведения поверки корректоров необходимы такие средства измерений и испытательное оборудование:

- манометр грузопоршневой  МП-2,5,  кл. 0,05,  ГОСТ 8291-83, =0,05% в диапазоне от  0,025  до 0,25  МПа;

- манометр грузопоршневой  МП-6М, кл. 0,05,  ГОСТ 8291-83, =0,05% в диапазоне от  0,06  до 0,6 МПа;

- манометр грузопоршневой  МП-60М, кл. 0,05,  ГОСТ 8291-83, =0,05% в диапазоне от  0,6  до 6,0  МПа;

- манометр грузопоршневой  МП-600, кл. 0,05,  ГОСТ 8291-83, =0,05% в диапазоне от  6,0  до 60 МПа;

- термокамера , диапазон рабочих  температур от  минус 30 оС до 60 оС, стабильность температуры  0,05 оС в течении 10 минут;

- магазин сопротивлений  МСР- 60М,  кл. точн. 0,02,  ГОСТ 7003-74;

- счетчик импульсов программный Ф5264, частота  импульсов  до 106 Гц.

- Генератор    импульсов    Г5 - 60,   период  повторения   одиночных импульсов от 0,1 мкс до 10 с, продолжительность импульсов от 0,1  до 9999990 мкс;

- реле герконовое РГК 15, исполнение Бг4.596.003;

- резистор  С2-23- 0,25-9,1 кОм   10%  ОЖО.467.081 ТУ;

- конденсатор К10 -17-2а-Н90- 0,22 мкФ-В  ОЖО.460.107 ТУ;

- диод Д223  СМ3.362.018 ТУ;

- тумблер П1Т  ОЮ0.360.028 ТУ.

- 4.2  Разрешается  использование средства измерений и испытательное оборудование других типов с техническими характеристиками не хуже приведенных.

- 4.3  Средства измерений, которые используются для поверки, должны быть поверенными и иметь действующее клеймо или свидетельство  о поверке.

- 5 Подготовка  к  поверке

- 5.1 В процессе подготовки к поверке необходимо выполнить следующие  операции:

- раскрутить  накидную гайку передней панели;

- снять  переднюю  панель з закрепленными на ней электронными платами;

- установить  в корпус корректора блок автономного питания и подсоединить его к электронной плате согласно  схеме  электрической внутренних соединений, приведенной на рисунке 2.4  руководства по  эксплуатации  АШУ3. 036. 029 РЭ .

- установить в корпус  переднюю панель з электронными платами  и  закрепить ее  накидной гайкой;

- подсоединить  импульсной  измерительной трубкой выход грузопоршневого со штуцером  преобразователя давления,  установленного на  задней стенке корпуса корректора;

- собрать  поверочный   стенд  по   структурной  электрической схеме, приведенной   на рисунке 5.1 (магазин  сопротивлений размещается  в заземленном экране).

TK

P

K

R1

CT

C1

1

2

3

4

K1

И

T

G

S1

VD1

M

| - G | -  | - генератор импульсов Г5-60 |
| --- | --- | --- |
| - К1 | -  | - реле герконовое РГК15 |
| - К | -  | - корректор |
| - R1 | -  | - резистор С2-23-0,25-9,1 кОм 10% |
| - С1 | -  | - конденсатор К10-17-1б-М47-0,22 мкФ10%-2,5-В |
| - VD1 | -  | - диод Д223 |
| - СТ | -  | - счетчик импульсов программируемый Ф5264 |
| - Т | -  | - термопреобразователь сопротивления |
| - М | -  | - магазин сопротивлений МСР- 60М |
| - ТК | -  | - термокамера |
| - Р | -  | - манометр грузопоршневой |
| - S1 | -  | - тумблер П1Т |
| - И | -  | - иммитатор счетчика газа |

- Рисунок  5.1 - Схема поверочного стенда

- 6  Проведение   поверки

- 6. 1  Внешний  осмотр

- 6.1.1  При  внешнем осмотре  установить:

- соответствие комплектности и маркировки корректоров требованиям  технической документации  на них;

- отсутствие  механических повреждений и дефектов покрытия, которые ухудшали бы  работу  корректоров.

- 6.2  Испытания

6.2.1  Меняя значение сопротивления на магазине сопротивлений (от 95 до 115 Ом) и  величину давления на грузопоршневом манометре (от 0, 25 Рмакс до  Рмакс) убедиться в том, что они вводятся и обрабатываются,  наблюдая за изменением показаний на индикаторе корректора. Подать с иммитатора счетчика газа произвольное количество импульсов и убедиться, что  корректор осуществляет  их преобразование и  обработку.

6.2.2 На индикаторе  корректора, по заданиям с клавиатуры, должны отображаться текущие значения  параметров газа, а также значение объема  газа при рабочих условиях и объема  газа, приведенного к стандартным условиям.

- 6.3  Определение соответствия основных ошибок  допустимым значениям

    - Определение  основной абсолютной ошибки измерения температуры корректором

- 6.3.1.1 Выбирают в меню корректора режим “Измерения/Текущие/Температура” согласно руководства по эксплуатации АШУ3.036.029 РЭ.

- 6.3.1.2  Выставляют в термокамере поочередно середнее значение температуры в трех точках измеряемого   диапазона  (минус 30 оС,  15 оС  и  60 оС )  со   стабильностью  ± 0,05 оС      в течение 10 минут и  считывают  соответсвенные  значения с индикатора корректора .

Разрешается  иммитировать соответственные значения температуры газа с помощью магазина сопротивлений, который  необходимо включить вместо термопреобразователя сопротивления, а в режиме корректора “Конфигурация/Температура/Датчик” выставить значение сопротивления термопреобразователя сопротивления при 0 оС равным 100,00 Ом. Соответствующие значения сопротивлений, которые выставляют на магазине сопротивлений, определяют по  градуировочной таблице согласно ДСТУ2858-94 (ГОСТ 6651-94).

- 6.3.1.3  Сравнивают считанные  значения с индикатора с  показаниями рабочего эталона температуры  (или со значениями, которые задают магазином сопротивлений) и высчитывают абсолютные  погрешности измерения  температуры  корректором по формуле:

- tі = tві   toі,

где  tі -  і-тое значение  основной абсолютной  ошибки измерения температуры корректором,   оС;

- tві -  і-тое показание  температуры, снятое с  индикатора корректора, оС ;

- toі -  і-тое  расчетное значение температуры, заданное    магазином сопротивлений, оС.

Результат поверки считается положительным, если значение основной абсолютной ошибки измерения температуры  газа корректором не перевышает ± 0,2 оС.

6.3.2  Определение  основной  приведенной погрешности измерения давления корректором

6.3.2.1 Согласно 1.4.3.9 руководства по эксплуатации  АШУ3. 036. 029 РЭ в режиме “Конфигурация/Давление/Датчик” выставить тип переобразователя давления, который используется в корректоре ("Абсолютный"  или  "Избыточный").

Если  используется преобразователь избыточного давления,  то необходимо войти в  режим  меню “ Константы” и ввести реальное значение  атмосферного давления.

6.3.2.2 Войти в режим  меню “ Измерения/Текущие/Давление”.

6.3.2.3 На   соответствующем грузопоршневом   манометре   поочередно установить     значения давления 0, 25 Рмакс,  0,5 Рмакс   и   Рмакс    и считать  с индикатора  корректора значения давления соответственно к заданным на грузопоршневом   манометре.

- 6.3.2.4 Сравнить снятые показания с заданными значениями и рассчитать основную приведенную погрешность измерения абсолютного давления корректором по формуле:

- δpi=Poi−PміPмакс×100%,

- где   рі-    і-тое значение  основной приведенной погрешности измерения давления корректором, %;

- Pоі -   і-тое показание давления, снятое с индикатора корректора, МПа;

- Pмі -  і-тое значение давления, которое задано грузопоршневым   манометром, МПа;

- Р макс -  максимальное значение измеряемого давления преобразователем давления, МПа.

Результат поверки  считается положительным, если  значение основной приведенной ошибки  измерения давления не перевышает  0,2%.

6.3.3 Определение  основной  относительной погрешности  вычисления объема газа, приведенного к стандартным условиям

6.3.3.1 Согласно 1.4.3.14 руководства по эксплуатации  АШУ3. 036. 029 РЭ в режиме “Конфигурация/Объем”  ввести   функцию   преобразования счетчика    газа с    коэффициентом  преобразования   1 имп/ м3.   Для    этого   выставить   значение    “Измер.  Объем”   равным  100 м3 ,  выбрать размер таблицы равным 2  и установить для периодов продолжительностью 0 с  и  300 с  количество импульсов  равным 100.

6.3.3.2   Задать  согласно 1.4.3.20 руководства  по эксплуатации  АШУ3. 036. 029 РЭ  расчетные значения констант.

6.3.3.3 Войти в режим меню “ Измерения/Текущие/Объем Норм.”.

6.3.3.4 Выставить поочередно на  магазине сопротивлений  значения сопротивлений, которые соответствуют   значениям термопреобразователя сопротивления при температурах минус 30 оС, 15 оС   и 60 оС , а  на грузопоршневом   манометре значения давления 0, 25 Рмакс,  0,5 Рмакс    и   Рмакс .

6.3.3.5  С иммитатора счетчика  подать на корректор по 1000 импульсов для любой комбинации указанных значений температуры и давления и считать с индикатора  корректора  соответственные значения объема газа, приведенного к стандартным условиям.

- 6.3.3.6 Сравнивают снятые с индикатора корректора показания с расчетными и определяют  основные  относительные погрешности вычисления объема газа, приведенного к стандартным условиям, по формуле:

- δvi=Voi−VрiVрi×100%,

- где   vi  -  і-тое  значение относительной погрешности корректора при вычислении  объема газа, приведенного к стандартным  условиям, %;

- Vоі - і-тое  значение вычисленного  корректором значения объема газа, приведенного к стандартным условиям, м3;

- Vрі - і-тое расчетное значение объема газа, приведенного к стандартным условиям, м3.

6.3.3.7  Расчетное значение объема газа, приведенного к стандартным условиям,  Vр    определяется по формулам:

V0=NKп;    Vр=V0×p0,101325×293,15T×1K  ,

где   V0-  значение объема при рабочих условиях,  м3   ;

Vр-   значение объема при стандартных условиях,  м3;

N -  количество импульсов,  имп.;

Кп-  коэффициент преобразования счетчика  газа,   имп. /м3;

р  -  заданное на грузопоршневом манометре давление, МПа;

T  -  заданная температура, К;

K  -  коэффициент сжимаемости газа, рассчитанный согласно РД 50- 213-80 (или NX19 мод. согласно  ГОСТ 30319.2-96);.

6.3.3.8  Результат поверки  считается положительным, если значение  основной относительной погрешности вычисления объема  газа, приведенного к стадартным условиям,  не превышает  0,3%.

7  Оформление  результатов поверки

7.1  Положительный результат поверки и дату ее проведения оформляют записью в формуляре  на  корректор. При этом запись утверждается клеймом поверителя в формуляре или на корпусе корректора.

7.2  Если корректор прошел  поверку с отрицательным результатом, то в формуляре делается запись об его непригодности  или выполняют погашение клейма поверителя.

После  ремонта  корректор должен быть представлен на повторную поверку.

- ЛИСТ  РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ

|  | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входной № сопроводит. документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Изме-ненных | Заме-ненных | Новых | Изъятых |  |  |  |  |  |

| СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСТУПЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |
|  | 1.1 |  | Назначение изделия |  |
|  | 1.2 |  | Технические характеристики |  |
|  | 1.3 |  | Состав изделия |  |
|  | 1.4 |  | Устройство и работа |  |
|  | 1.5 |  | Работа оператора с модулем интерфейсов |  |
|  | 1.6 |  | Возможности и принципы использования программы “CorNet для Windows (CorNetW)” . |  |
|  | 1.7 |  | Возможности и принципы использования программы “CorNet для ОС DOS (CorNet)” |  |
|  | 1.8 |  | Средства измерения, инструменты и приспособления |  |
|  | 1.9 |  | Маркирование и пломбирование |  |
|  | 1.10 |  | Упаковка |  |
| 2 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ |  |  |  |
|  | 2.1 | Эксплуатационные ограничения |  |  |
|  | 2.2 | Обеспечение взрывозащиты |  |  |
|  | 2.3 | Подготовка корректоров к использованию |  |  |
|  | 2.4 | Использование корректоров |  |  |
|  | 2.5 | Действия в экстремальных условиях |  |  |
| 3 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |  |  |  |
|  | 3.1 | Общие указания |  |  |
|  | 3.2 | Порядок технического обслуживания корректоров |  |  |
|  | 3.3 | Консервация |  |  |
| 4 | ХРАНЕНИЕ |  |  |  |
| 5 | ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ |  |  |  |
|  | МЕТОДИКА ПОВЕРКИ |  |  |  |
|  | 1 | Содержание операций поверки |  |  |
|  | 2 | Указания относительно безопасности |  |  |
|  | 3 | Условия проведения поверки |  |  |
|  | 4 | Средства поверки |  |  |
|  | 5 | Подготовка к поверке |  |  |
|  | 6 | Проведение поверки |  |  |
|  | 7 | Оформление результатов поверки |  |  |
| ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ |  |  |  |  |