- 1.8 Засоби вимірювання, інструмент та приладдя

- 1.8.1 Перелік  інструменту та приладдя, що необхідні для встановлення та  введення в експлуатацію коректора,  наведено в таблиці 1.36.

| - Таблиця 1.36 - Перелік інструменту та приладдя |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Найменування | - Призначення | - Примітка |
| - Ключ ГТ 7811-1001, - ОСТ4.ГО.060.016 | - Кріплення модуля коректора до кронштейна за допомогою 4-х болтів М520 |  |
| - Викрутка 7810-1053 - ГОСТ 17199-88 | - Кріплення блоку грозозахисту до кронштейна за допомогою 2-х гвинтів М420 |  |
| - Ключ 7811-0025 - ГОСТ2839-80 | - Під’єднання імпульсної трубки до тензо-перетворювача тиску за допомогою накидної гайки | - 22 мм24 мм |
| - Ключ 7811-0023 (1719), - ГОСТ2839-80 | - Для затягування штуцерів після введення кабелів в корпус модуля коректора та блока грозозахисту | - 17 мм19 мм |
| - Викрутка 7810-0911 - ГОСТ 17199-88 | - Для кріплення проводів до контактних колодок |  |

- 1.9 Маркування та  пломбування

- 1.9.1 З правого боку на кронштейні кріплення модуля  коректора пригвинчується шильдик  з  вигравіруваним рівнем вибухозахисту “1ExibsIIAT4X”.

- 1.9.2 З лівого боку на  кронштейні кріплення коректора приклепується шильдик, на якому вигравірувано:

- Знак затвердження типу згідно з ДСТУ 3400-96;

- товарний знак підприємства-виробника;

- умовне позначення коректора;

- верхню межу  вимірюваного тиску газу;

- маркування вибухозахисту;

- ступінь захисту  корпусу  модуля  коректора;

- номер коректора за системою нумерації підприємства-виробника;

- місяць та рік виготовлення;

- номер  ТУ;

- напис "ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ".

- 1.9.3 На передню панель модуля коректора  нанесено  умовне позначення коректора, а на задній стінці – номера штуцерів та умовне  позначення контакту заземлення.

- 1.9.4   Маркування блока автономного живлення містить:

- найменування батареї;

- значення напруги холостого ходу;

- значення струму короткого замикання;

- номер блока за системою нумерації підприємства- виробника ;

- місяць та рік виготовлення.

1.9.5  Маркування блока зовнішнього живлення містить:

- найменування блока;

- номер блока за системою нумерації підприємства- виробника;

- місяць та рік виготовлення;

- маркування вибухозахисту;

- маркування “Іскробезпечні ланки”;

- значення напруги холостого ходу;

- значення струму короткого замикання;

- допустиме значення ємності навантаження;

- допустиме значення індуктивності навантаження.

1.9.6 Маркування  блока грозозахисту містить:

- товарний знак підприємства-виробника;

- найменування блока грозозахисту;

- робочий  температурний діапазон;

- маркування вибухозахисту;

- ступінь захисту  корпусу  блока грозозахисту;

- номер блока за системою нумерації підприємства-виробника;

- місяць та рік виготовлення;

- номер  ТУ;

- напис "ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ";

- умовне  позначення контакту заземлення.

- 1.9.7 Після монтажу та налагоджування коректор  пломбується в місцях у відповідності з рисунком 1.61.

- 1.9.8 Відкривати коректор дозволяється при заміні блока автономного живлення і при ремонтних роботах. Дата відкривання, причина і результат відкривання оформляється відповідними записами в формулярі.

- 1.9.9  Транспортне  маркування  коректорів   відповідає вимогам ГОСТ 14192-96.

- 1.9.9.1  Транспортне маркування коректорів  нанесено на одну з бокових сторін тари.

1.9.9.2 Транспортне маркування  містить:

- 1) маніпуляційний  знак  “Верх”;

- 2) основні написи:  найменування одержувача вантажу, повне найменування  станції та скорочена  назва дороги призначення, кількість вантажних місць в партії та порядковий номер

- місця в середині  партії, що  позначаються  дробом :  в чисельнику - номер місця,  в  знаменнику  - кількість місць;

- 3) додаткові написи: найменування  відправника вантажу, назва пункту відправлення з  наведенням залізничної станції відправлення  та скороченої назви дороги відправлення;

- 4) інформаційні написи: маса брутто і нетто вантажного місця в кілограмах, габаритні розміри вантажного місця (довжина, ширина, висота в сантиметрах), позначення умов зберігання.

- 1.10   Пакoвання

- 1.10.1 Паковання коректора, що складається з транспортної тари і внутрішнього паковання, призначено для захисту коректора від дії кліматичних факторів при транспортуванні і зберіганні, а також для захисту від механічних пошкоджень при навантажувально-розвантажувальних роботах і  транспортуванні.

- 1.10.2  За рівнем захисту  від дії кліматичних факторів зовнішнього середовища паковання відповідає категорії КУ-2 згідно ГОСТ 23170-78.

Рисунок 1.61- Місця  пломбування  коректорів

Блок зовнішнього живлення

Б

АКУМУЛЯТОР

+   

12 В

ВКЛ

220 В

50  Гц

Пломба

Мастика бітумна  №1 ГОСТ 18680-73

Б

Б

Б

Б

Б

Пломба

Мастика битумная №1 ГОСТ 8680-73

0,1 А

0,5 А

0,1 А

Б

Пломба

Мастика бітумна №1 ГОСТ 8680-73

0,1 А

0,5 А

0,1 А

Б

Блок грозозахисту

Пломба 10/6

ОСТ32.68-84

Пломба

Мастика бітумна №1

ГОСТ 8680-73

“1”

“2”

“3”

XP1

А

Пломба 10/6

ОСТ32.68-84

ОСТ32.68-84

Термоперетворювач опору

Імпульсна трубка

А

Гвинт

Пломба 10/6

ОСТ32.68-84

“1”

“2”

“3”

“4”

“5”

“6”

Пломба 10/6

ОСТ32.68-84

ОСТ32.68-84

Модуль коректора

Пломба 10/6

ОСТ32.68-84

- 1.10.3 Коректор упаковують   в закритому  приміщенні   при  температурі повітря від 15 до 40 оС  і відносній вологості до 80% при відсутності в оточуючому середовищі агресивних домішок.

- 1.10.4 Для упаковування коректора необхідні такі матеріали:

- а) ганчір’я ГОСТ 5354-79;

- б) силікагель технічний ГОСТ 3956-76;

- в) плівка поліетиленова товщиною 0,25 мм ГОСТ 10354-73;

- г)  картон гофрований ГОСТ 7376-77;

- д) стрічка клеєва на паперовій основі ГОСТ 18251-87;

- е) папір двошаровий пакувальний ГОСТ 8828-79;

- ж) шпагат ГОСТ 17308-88;

- з) ящик з гофрованого картону ГОСТ 9142-90;

- и) ящик  деревянний  ГОСТ 2991-85.

- 1.10.5 Під  час упаковування коректора необхідно виконати такі операції:

- а) протерти складові коректора ганчіркою;

- б) обгорнути складові коректора  папером пакувальним водостійким;

- в) помістити складові коректора в поліетиленові чохли разом з просушеним силікагелем з розрахунку 0,8 кг на 1 м2 поверхні плівки, викачати з чохлів повітря і заварити їх;

- г) заварити в окремий чохол з поліетиленової плівки експлуатаційну документацію на коректор;

- д) помістити складові коректора і експлуатаційну документацію в ящики з гофрованого картону, заповнити вільні місця папером, закрити скриньки, обклеїти шви клеєвою стрічкою і обв’язати ящики шпагатом;

- е) упаковані в ящики з гофрованого картону складові коректора і чохол з експлуатаційною документацією помістити в дерев’яний ящик, вільні місця заповнити картоном і забити кришку ящика цвяхами, обтягнути ящик дротом та опломбувати.

- 2  ВИКОРИСТАННЯ   ЗА  ПРИЗНАЧЕННЯМ

- 2.1  Експлуатаційні обмеження

- 2.1.1 Коректори комплектуються перетворювачами абсолютного (або надлишкового) тиску  промислового виробництва з певною верхньою межею вимірювання тиску Рмакс і їх перевантаження за тиском не повинно перевищувати 1,25 Рмакс.

- 2.1.2 Коректори проводять перетворення та обробку  вхідних  імпульсних  сигналів типу "сухий  контакт", що надходять  від лічильника  газу  з  частотою до 1 Гц  та  тривалістю  не  менше  80 мс.

- 2.2 Забезпечення вибухозахисту

- 2.2.1 Вибухозахист блока автономного живлення забезпечується “спеціальним” видом вибухозахисту.

- Для забезпечення “спеціального “ виду вибухозахисту  використано такі засоби:

- два елемента батареї літієвої та обмежувач струму розміщено в ізоляційному корпусі та залито компаундом епоксидним ЭЗК-6  ОСТ 11028.006-74;

- струм короткого замикання обмежується на рівні 0,5 А;

- мінімальна товщина стінки ізоляційного корпуса 2,5 мм;

- мінімальна товщина шару заливки над іскронебезпечними струмопровідними ланками  5 мм,  в  масі  заливки порожнини, тріщини та відшарування не допускаються;

- заливка  витримує   випробування з електричної міцності  напругою 500 В протягом  1 хвилини;

- температура   нагріву    залитих   частин  при   номінальних режимах роботи на 20 °С нижче робочої температури заливочного компаунда і не перевищує допустиме значення  для температурного класу Т4 (135 °С) при температурі навколишнього середовища від  мінус 40 до плюс 60 °С;

- металічний корпус коректорів захищає блок автономного живлення  від зовнішніх механічних пошкоджень і задовільняє вимоги до оболонок  згідно з ГОСТ 22782.0-81.

На рисунку 2.1  наведено  загальний вигляд блока  автономного  живлення.

- 2.2.2  Вихідні  ланки блока  зовнішнього   живлення    АШУ5.087.176-01 є іскробезпечними з  рівнем вибухозахисту "ib", а сам блок має  вид вибухозахисту “Іскробезпечна вихідна ланка” у  відповідності  з  вимогами  ГОСТ22782.5-78, що досягається за рахунок:

- трансформатор  виконано стійким до короткого замикання  вторинної обмотки;

- трансформатор забезпечує гальванічну розв’язку і задовільняє вимоги ГОСТ 22782.5-78;

- обмотки трансформатора  просочуються  ізоляційним лаком;

- виводи первинної та вторинної обмоток розміщено на протилежних сторонах трансформатора;

- ізоляція   між обмотками   витримує    випробувальну напругу більше 2,5 кВ частотою 50 Гц;

- елемент літієвий типу CR2032, який встановлено на платі обчислювача, є іскробезпечний;

- як іскрозахисну ланку в вихідних колах використано обмежувач струму з  Iмакс=0,5 А;

- вхідні та вихідні кола  інтерфейса RS485 опторозв’язані;

- іскробезпечні ланки змонтовано на друкованій платі і закрито нерозбірним кожухом.

- Загальний вигляд  блока зовнішнього живлення АШУ5.087.173  наведено на рисунку 2.2.

- 2.2.3 Коректор може  використовуватися з блоками грозозахисту, які включаються в іскробезпечні ланки входу  коректора та  виходу блока зовнішнього  живлення, відповідно.

- Загальні вигляди блока грозозахисту АШУ5.064.026 та блока грозозахисту АШУ5.064.026-01 наведено  на рисунку 2.3 та рисунку 2.4, відповідно.

- 2.3 Підготовка коректорів до використання

- 2.3.1  Перед  початком робіт зі встановлення коректора на вузлі обліку газу, користуючись стандартними паролями, необхідно провести конфігурацію коректора  на підставі  вихідних даних  щодо параметрів  газу, характеристик перетворення  лічильника  газу,  перетворювача тиску  з врахуванням залежності його від температури та термоперетворювача опору, системних параметрів, часових параметрів,  а  також,  при  необхідності,   даних  щодо формування  число- імпульсних  вихідних  кодів   та  параметрів   інтерфейсного зв’язку.

- Для цього необхідно ввімкнути живлення коректора, яке здійснюється так:

- для коректорів без блока зовнішнього живлення  встановити заглушку АШУ6.640.098  на розетку XS3 кабеля АШУ6.640.079;

- для коректорів з блоком зовнішнього живлення без блоків грозозахисту з’єднати вилку кабеля АШУ6.640.087 з розеткою кабеля АШУ6.640.079 та ввімкнути блок зовнішнього живлення;

- для коректорів з  блоками зовнішнього живлення  і грозозахисту з’єднати розетку кабеля АШУ6.640.079 з  вилкою ХР1 блока грозозахисту  та ввімкнути блок зовнішнього живлення.

Після цього:

  - встановити  стандартний пароль  “337614” і провести  необхідне редагування параметрів  щодо  конфігурації  коректора та ввести, при необхідності, характеристики перетворення лічильника газу, перетворювача тиску та термоперетворювача опору.  Процедура введення  даних в  коректори за допомогою  клавіатури  описана в  1.4.3.  Введені  дані  зберігаються  в   пам’яті,  тобто вони є невід’ємною частиною  коректора  і зберігаються  навіть  при повному знятті його живлення;

- встановити  робочий  пароль  необхідного рівня, що захистить  введену інформацію  від   можливості  її  зміни  без  дозволу  власника   встановленого  паролю;

- опломбувати коректор .

- Якщо ці роботи  виконуються до встановлення коректора на  вузлі обліку газу,  то після їх закінчення, з метою економії літієвих батарей, необхідно  відкрутити  накидну гайку передньої панелі,  витягнути панель з платами  та  від’єднати  роз’єм  кабеля  блока автономного живлення  від  роз’єму ХР1 плати АШУ5.282.120,   встановити  панель  на  місце,  закрутити  накидну гайку  та  опломбувати коректор.  Підключення  блока автономного живлення  та повторне пломбування  здійснити   під час  встановлення  на  вузлі обліку газу  в присутності  власника  пароля  найвищого рівня.

- 2.3.2  Заходи безпеки при встановленні  коректорів

- 2.3.2.1 Конструкція коректорів дозволяє їх встановлення  у вибухонебезпечних зонах. При монтажі коректорів необхідно керуватись цією настановою і розділом 7.3 “Электроустановки во взрывоопасных зонах” “Правил безопасности эксплуатации электроустановок потребителей” ДНАОП  0.00-1.21.98 ( ПБЭЭП )  та нормативними документами з техніки безпеки, які чинні на газотранспортних системах .

Рисунок 2.1  - Загальний вигляд блока автономного живлення

 6,6

250

40

72

БАТАРЕЯ  ЛІТІЄВА

Uмах =  7,2 В

Ікз    = 0,5 А

№

72

Рисунок 2.2- Загальний вигляд блока зовнішнього живлення

Рисунок 2.3 – Загальний вигляд блока грозозахисту АШУ5.064.026

- Рисунок 2.4 – Загальний вигляд блока грозозахисту АШУ5.064.026-01

- 2.3.2.2 У відповідності з експлуатаційними вимогами перед монтажем необхідно оглянути коректор та звернути увагу на :

- маркування вибухозахисту;

- маркування верхньої  межі вимірюваного тиску газу;

- наявність ущільнюючих прокладок;

- цілісність корпуса.

- 2.3.2.3  При зовнішньому огляді необхідно впевнитись в:

- надійності затяжки накидних гайок штуцерів вводу кабелів;

- відсутності пошкодження кабелів, що підведені  до коректора;

- відсутності пошкодження захисного покриття корпуса та передньої панелі  коректора.

- 2.3.3  Розміщення та монтаж коректорів

- Монтаж коректорів повинні проводити спеціалісти з відповідною кваліфікацією.

- Перед монтажем коректорів необхідно ознайомитись з настановою з експлуатації.

- Під час монтажу необхідно дотримуватись вимог «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) і “Правил безопасности эксплуатации электроустановок потребителей» (ПБЭЭП).

- Перелік необхідних інструментів для монтажу коректорів наведено в таблиці 2.

| - Таблиця 2 - Перелік необхідних інструментів для монтажу коректорів |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Назва | - Позначення | - Кількість |
| - Викрутка ОСКС 2500,5 | - ГТ 7810-0043 ОСТ4 ГО.060.017 | - 1 |
| - Викрутка ОСКС 2501,0 | - ГТ 7810-0043 ОСТ4 ГО.060.017 | - 1 |
| - Ключ КГДП 1719 | - ГТ 7811-1001 ОСТ4 ГО.060.016 | - 1 |
| - Ключ КГДП 2224 | - ГТ 7811-1001 ОСТ4 ГО.060.016 | - 1 |

- Конструкція коректорів передбачає їх розміщення  на окремому кронштейні Фб8.090.122. Перед встановленням коректора необхідно зафіксувати кронштейн коректора за допомогою  болта в зручному  для оператора положенні.

- Коректор кріпити  до  верхньої площини (при горизонтальному розміщенні лічильника газу) або до меншої бокової площини (при вертикальному розміщенні лічильника газу) кронштейна Фб8.090.122 за   допомогою    чотирьох  болтів  М5´20 та пружинних шайб, а блок грозозахисту АШУ5.064.026 кріпити до більшої бокової площини  того ж кроншейна  за допомогою двох болтів М4´20 та пружинних шайб.

- Триходовий вентиль кріпити на вільну площину (верхню або більшу бокову в залежності від розміщення коректора) кронштейна АШУ5.064.026.

- Коректор та блок грозозахисту заземлити під’єднанням проводів заземлення до клем заземлення.

- Кабель АШУ6.640.060 приєднати до термоперетворювача опору.

- Термоперетворювач опору за допомогою накидної гайки закріпити на газовій трубі.

- Кабель АШУ6.640.058 з роз’ємом РС7 з’єднати з відповідною частиною роз’єму, який встановлено на корпусі лічильного механізму лічильника газу.

- Зняти захисну заглушку з різьбової частини тензоперетворювача тиску. Приєднати імпульсну трубку за допомогою накидної гайки до різьбової частини тензоперетворювача тиску, а другий кінець її приєднати до штуцера відбору тиску ( рисунки 2.12, 2.13, 2.16 і 2.17) або до триходового вентиля (рисунки 2.11, 2.14, 2.15, 2.18 - 2.23).

- 2.3.3.1 Зовнішні з’єднанання  коректорів, неукомплектованих блоками  зовнішнього живлення і грозозахисту,  здійснити згідно схеми електричної  з’єднань, наведеної  на рисунку 2.5.

- Включення  блока автономного живлення коректора здійснити підключенням заглушки АШУ6.640.098  до розетки  XS3 кабеля АШУ6.640.079.

- Здійснити пломбування коректора згідно з рисунком 1.61.

- 2.3.3.2 Зовнішні з’єднанання  коректорів, укомплектованих блоками  зовнішнього живлення АШУ5.087.176,  здійснити згідно схеми електричної  з’єднань, наведеної  на рисунку 2.6.

- Підключити кабель АШУ6.640.087 до коректора. З’єднанням вилки ХР2 з розеткою ХS3 кабеля АШУ6.640.079 здійснюється ввімкнення  блока автономного живлення коректора.

- Здійснити пломбування коректора згідно з рисунком 1.61.

- 2.3.3.3 Зовнішні з’єднанання  коректорів, укомплектованих блоками  зовнішнього живлення АШУ5.087.176 та  грозозахисту,  здійснити згідно схеми електричної  з’єднань, наведеної  на рисунку 2.7.

- Під’єднати кабель АШУ6.640.080 через штуцер «3» до клем колодки Х3.

- Кабель АШУ6.640.079 коректора під’єднати до вилки ХР1 блоку грозозахисту. При цьому здійснюється ввімкнення блока автономного живлення коректора.

- Здійснити пломбування коректора згідно з рисунком 1.61.

- 2.3.3.4 Зовнішні з’єднанання  коректорів, укомплектованих блоками  зовнішнього живлення АШУ5.087.176-01,  здійснити згідно схеми електричної  з’єднань, наведеної  на рисунку 2.8.

- Підключити кабель АШУ6.640.087 до коректора. З’єднанням вилки ХР2 з розеткою ХS3 кабеля АШУ6.640.079 здійснюється ввімкнення  блока автономного живлення коректора.

- Якщо декілька коректорів об’єднано в інформаційну мережу, то до кабеля АШУ6.640.073 даного коректора підєднати кабель АШУ6.640.075, який з’єднює його з наступним коректором в мережі.

- Здійснити пломбування коректора згідно з рисунком 1.61.

- 2.3.3.5 Зовнішні з’єднанання  коректорів, укомплектованих блоками  зовнішнього живлення АШУ5.087.176-01 і блоками грозозахисту,  здійснити згідно схеми електричної  з’єднань, наведеної  на рисунку 2.9.

- Під’єднати кабель АШУ6.640.080 через штуцер «3» до клем колодки Х3.

- Під’єднати кабель АШУ6.640.078 через штуцер «1» до клем колодки Х1.

- Якщо декілька коректорів об’єднано в інформаційну мережу, то кабель АШУ6.640.078, який  з’єднює його з наступним коректором в мережі, під’єднати через штуцер «2» до клем колодки Х2 блока грозозахисту.

- Кабель АШУ6.640.079 коректора під’єднати до вилки ХР1 блоку грозозахисту. При цьому здійснюється ввімкнення блока автономного живлення коректора.

- Здійснити пломбування коректора згідно з рисунком 1.61.

|  | - Рисунок 2.5 -Cхема електрична з’єднань коректорів, неукомплектованих блоками зовнішнього живлення і грозозахисту |
| --- | --- |

|  |  | Рисунок 2.6 -Cхема електрична з’єднань коректорів, укомплектованих блоками зовнішнього живлення АШУ5.087.176 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рисунок 2.7 -Cхема електрична з’єднань коректорів, укомплектованих блоками зовнішнього живлення АШУ5.087.176 і блоками грозозахисту |  |  |
|  | Рисунок 2.8 -Cхема електрична з’єднань коректорів, укомплектованих блоками зовнішнього живлення АШУ5.087.176-01 |  |  |
|  | Рисунок 2.9 -Cхема електрична з’єднань коректорів, укомплектованих блоками зовнішнього живлення АШУ5.087.176-01 і блоками грозозахисту |  |  |

Рисунок 2.10 – Схема електрична внутрішніх з’єднань коректора

Кабель АШУ6.640.060

Коректор ОКВГ-01

Лічильний механізм

Лічильник

Триходовий

вентиль

Газ

Рисунок 2.11  – Схема під’єднань коректора, неукомплектованого

блоком  зовнішнього живлення

Термоперетворювач опору

Імпульсна

трубка

не більше 2DN

(0,3...0,5)DN

Напрям

потоку газу

Термоперетворювач опору

Коректор ОКВГ-01

Болт М5-8g 20.58.016 ГОСТ7805-70 (4шт.)

Шайба 5.65Г.016 ГОСТ6402-70 (4шт.)

Кронштейн Фб8.090.122,...-03

Кріплення до лічильника:

Штуцер Фб8.652.084 (1шт.)

Гайка Фб8.930.046 (1шт.)

Кільце 1-5 ГОСТ23354-78 (1шт.)

Прокладка АЛ-12 ГОСТ23358-87 (1шт.)

Лічильник газу ЛГ-К

Імпульсна трубка

Фб6.499.000

Прокладка

Фб8.680.030

До заземлення

До БЗЖ

Штуцер застосовується при  встановленні термоперетворювача безпосередньо в трубопроводі.

Рисунок 2.12 – Схема монтажу коректора з ЛГ-К-Ех

Гільза

ААРБ 304135.002...03

або штуцер  Фб8.652.097*

не більше 2DN

(0,3...0,5)DN

Гільза

ААРБ 304135.002...03

або штуцер

Фб8.652.097*

Напрям

потоку газу

Термоперетворювач опору

Коректор ОКВГ-01

Болт М5-8g 20.58.016 ГОСТ7805-70 (4шт.)

Шайба 5.65Г.016 ГОСТ6402-70 (4шт.)

Кронштейн  Фб8.090.122,...-03

Лічильник газу ЛГ-К

До заземлення

Імпульсна трубка

Фб6.499.000

Прокладка

Фб8.680.030

Кріплення до лічильника

Штуцер Фб8.652.084 (1шт.)

Гайка Фб8.930.046 (1шт.)

Кільце 1-5 ГОСТ23354-78 (1шт.)

Прокладка АЛ-12 ГОСТ23358-87 (1шт.)

Рисунок 2.13 -  Схема монтажу коректора і блоку грозозахисту з ЛГ-К-Ех

* Штуцер застосовується при  встановленні термоперетворювача безпосередньо в трубопроводі.

Блок грозозахисту

АШУ5.064.026

До блоку грозозахисту

АШУ5.064.026-01

До заземлення

не більше 2DN

(0,3...0,5)DN

Гільза

ААРБ 304135.002...03

або штуцер

Фб8.652.097**

Напрям

потоку газу

Термоперетворювач опору

Коректор ОКВГ-01

Болт М5-8g 20.58.016 ГОСТ7805-70 (4шт.)

Шайба 5.65Г.016 ГОСТ6402-70 (4шт.)

Кронштейн Фб8.090.122,...-03

Вентиль триходовий

ААРБ 302639.004 (1шт.)

Гвинт В.М545.58.016 (2шт.)

ГОСТ 1491-72

Шайба 5.65Г.016 (2шт.)

ГОСТ 6402-70

Лічильник газу ЛГ-К

До заземлення

До БЗЖ

Імпульсна трубка

Фб6.499.000

Прокладка

Фб8.680.030

* Відрізок трубки l=0,5м 51  1218Н10Т-В

Рисунок 2.14 -  Схема монтажу коректора з ЛГ-К-Ех, укомплектованого вентилем

* Відрізок трубки приєднується до лічильника:

штуцер Фб8.652.084 (1шт.)

гайка Фб8.930.046 (1шт.)

кільце 1-5 ГОСТ 23354-78 (1шт.)

прокладка АЛ-12 ГОСТ23358-87 (1шт.).

** Штуцер застосовується при  встановленні термоперетворювача безпосередньо в трубопроводі.

не більше 2DN

(0,3...0,5)DN

Гільза

ААРБ 304135.002...03

або штуцер

Фб8.652.097**

Напрям

потоку газу

Термоперетворювач опору

Коректор ОКВГ-01

Болт М5-8g 20.58.016 ГОСТ7805-70 (4шт.)

Шайба 5.65Г.016 ГОСТ6402-70 (4шт.)

Кронштейн Фб8.090.122,...-03

Вентиль триходовий

ААРБ 302639.004 (1шт.)

Гвинт В.М545.58.016 (2шт.)

ГОСТ 1491-72

Шайба 5.65Г.016 (2шт.)

ГОСТ 6402-70

Лічильник газу ЛГ-К

до заземлення

Імпульсна трубка

Фб6.499.000

Прокладка

Фб8.680.030

* Відрізок трубки l=0,5м 51  1218Н10Т-В

Рисунок 2.15 -  Схема монтажу коректора і блоку грозозахисту з ЛГ-К-Ех,           укомплектованого вентилем

* Відрізок трубки приєднується до лічильника:

штуцер Фб8.652.084 (1шт.)

гайка Фб8.930.046 (1шт.)

кільце 1-5 ГОСТ 23354-78 (1шт.)

прокладка АЛ-12 ГОСТ23358-87 (1шт.).

** Штуцер застосовується при  встановленні термоперетворювача безпосередньо в трубопроводі.

Блок грозозахисту

АШУ5.064.026

До блоку грозозахисту

АШУ5.064.026

до заземлення

Напрям

потоку газу

Термоперетворювач

опору

10,3...0,5DN

Гільза ААРБ.304135.002...03

або штуцер ФБ8.652.097*

Лічильник РГ-К

Штуцер Фб8.652.084 (1шт.)

Гайка Фб8.930.046 (1шт.)

Кільце 1-5 ГОСТ23354-78 (1шт.)

Прокладка АЛ-12 (1шт.)

ГОСТ23358-87

Імпульсна трубка 5мм

Фб6.499.000

Прокладка  Фб8.680.030

Коректор ОКВГ-01

Шайба 5.65Г.016 (4 шт.)

ГОСТ6402-70

Болт М5-8g20.58.016

(4 шт.) ГОСТ7805-70

Кронштейн

Фб8.090.122,...03

До заземлення

До 5DN

*   Штуцер застосовується при  встановленні термоперетворювача безпосередньо в трубопроводі.

Рисунок 2.16 – Схема монтажу коректора з РГ-К-Ех

До БЗЖ

*   Штуцер застосовується при  встановленні термоперетворювача безпосередньо в трубопроводі.

Рисунок 2.17 – Схема монтажу коректора і блоку грозозахисту  з РГ-К-Ех

Напрям

потоку газу

Термоперетворювач

опору

10,3...0,5DN

Гільза ААРБ.304135.002...03

або штуцер ФБ8.652.097*

Лічильник РГ-К

Штуцер Фб8.652.084 (1шт.)

Гайка Фб8.930.046 (1шт.)

Кільце 1-5 ГОСТ23354-78 (1шт.)

Прокладка АЛ-12 (1шт.)

ГОСТ23358-87

Імпульсна трубка 5мм

Фб6.499.000

Прокладка  Фб8.680.030

Коректор ОКВГ-01

Шайба 5.65Г.016 (4 шт.)

ГОСТ6402-70

Болт М5-8g20.58.016

(4 шт.) ГОСТ7805-70

Кронштейн

Фб8.090.122,...03

до заземлення

До 5DN

Блок грозозахисту

АШУ5.064.026

До блоку

грозозахисту

АШУ5.064.026-01

до заземлення

Напрям

потоку газу

Термоперетворювач

опору

10,3...0,5DN

Гільза ААРБ.304135.002...03

або штуцер ФБ8.652.097*

Лічильник РГ-К

Штуцер Фб8.652.084 (1шт.)

Гайка Фб8.930.046 (1шт.)

Кільце 1-5 ГОСТ23354-78 (1шт.)

Прокладка АЛ-12 (1шт.)

ГОСТ23358-87

Імпульсна трубка 5мм

Фб6.499.000

Прокладка  Фб8.680.030

Коректор ОКВГ-01

Шайба 5.65Г.016 (4 шт.)

ГОСТ6402-70

Болт М5-8g20.58.016

(4 шт.) ГОСТ7805-70

Кронштейн

Фб8.090.122,...03

До заземлення

До 5DN

*   Штуцер застосовується при  встановленні термоперетворювача безпосередньо в трубопроводі.

Рисунок 2.18  – Схема монтажу коректора з РГ-К-Ех, укомплектованого вентилем

До БЗЖ, Ех, ПЕОМ

Відрізок трубки l=50см

51  12Х18Н10Т-Д

Напрям

потоку газу

Термоперетворювач

опору

10,3...0,5DN

Гільза ААРБ.304135.002...03

або штуцер ФБ8.652.097*

Лічильник РГ-К

Штуцер Фб8.652.084 (1шт.)

Гайка Фб8.930.046 (1шт.)

Кільце 1-5 ГОСТ23354-78 (1шт.)

Прокладка АЛ-12 (1шт.)

ГОСТ23358-87

Імпульсна трубка 5мм

Фб6.499.000

Прокладка  Фб8.680.030

Коректор ОКВГ-01

Шайба 5.65Г.016 (4 шт.)

ГОСТ6402-70

Болт М5-8g20.58.016

(4 шт.) ГОСТ7805-70

Кронштейн

Фб8.090.122,...03

До заземлення

До 5DN

*   Штуцер застосовується при  встановленні термоперетворювача безпосередньо в трубопроводі.

Рисунок 2.19 – Схема монтажу коректора і блоку грозозахисту з РГ-К-Ех,

укомплектованого вентилем

Відрізок трубки l=50см

51  12Х18Н10Т-Д

Блок грозозахисту

АШУ5.064.026

До блоку

грозозахисту

АШУ5.064.026-01

До заземлення

Кабель АШУ6.640.060

Коректор ОКВГ-01

Лічильний механізм

Лічильник

Триходовий

вентиль

Газ

Рисунок 2.20  – Схема під’єднань коректора, укомплектованого

блоком  зовнішнього живлення АШУ5.087.176

Термоперетворювач опору

Імпульсна

трубка

1

2

АШ

6.640.081

3

4

5

6

Кабель АШУ6.640.087

До блока зовнішнього живлення

Кабель АШУ6.640.060

Коректор ОКВГ-01

Лічильний механізм

Лічильник

Триходовий

вентиль

Газ

Рисунок 2.21  – Схема під’єднань коректора, укомплектованого

блоком  зовнішнього живлення АШУ5.087.176 та блоком грозозахисту

Термоперетворювач опору

Імпульсна

трубка

1

2

3

4

5

6

Кабель АШУ6.640.080

До блока грозозахисту

АШУ5.064.026-01

Блок  грозозахисту

АШУ5.064.026

Кабель АШУ6.640.060

Коректор ОКВГ-01

Лічильний механізм

Лічильник

Триходовий

вентиль

Газ

Рисунок 2.22  – Схема під’єднань коректора, укомплектованого

блоком  зовнішнього живлення АШУ5.087.176-01

Термоперетворювач опору

Імпульсна

трубка

1

2

3

4

5

АШУ6.640.079

6

Кабель АШУ6.640.087

До наступного коректора в мережі

Кабель АШУ6.640.075

До блока зовнішнього живлення

АШУ5.087.176-01

Кабель АШУ6.640.058

Кабель АШУ6.640.060

Коректор ОКВГ-01

Лічильний

механізм

Лічильник

Триходовий

вентиль

Газ

Рисунок 2.23  – Схема під’єднань коректора, укомплектованого

блоком  зовнішнього живлення АШУ.087.176-01 та блоками грозозахисту

Термоперетворювач опору

Імпульсна

трубка

1

2

3

4

5

6

Кабель АШУ6.640.080

До блока грозозахисту

АШУ5.064.026-01

До наступного коректора в мережі

Кабель АШУ6.640.078

Блок  грозозахисту

АШУ5.064.026

      - Включення коректорів в інформаційну мережу

- Для забезпечення вибухозахисту при об’єднанні коректорів (до шести штук) в інформаційну мережу відслідковують обов’язкову наявність в коректорах модуля RS-485 (АШУ5.103.290).

- 2.3.3.7.1 Включення  коректорів, укомплектованих тільки блоками зовнішнього  живлення, в  інформаційну мережу

- Коректори об’єднати в інформаційну мережу та під’єднати до ПЕОМ за схемою, яку наведено на рисунку 2.24. Коректори з’єднати   кабелями АШУ6.640.075.  Сумарна індуктивність кабелів мережі не повинна перевищувати 1мГн. Включити кінцеві узгоджуючі навантаження в мережі, для чого в кожному  з коректорів в мережі необхідно відкрутити з корпуса накидну гайку АШУ8.935.101 та вийняти передню панель з платами. Якщо в мережу з’єднано, як приклад, шість коректорів, то на платах АШУ5.282.120 коректорів №1, №2, №3, №4, №5 джампери J2  з роз’ємів Е2 зняти, а на коректорі  №6  встановити. Відкрити  блок зовнішнього живлення коректора АШУ5.087.176-01 і на  платі  модуля  формувача напруги АШУ5.282.147-01 встановити джампер  J1. Під’єднати  коректори до блоків  зовнішнього  живлення  АШУ5.087.176-01 за  допомогою  кабелів АШУ6.640.087 та підключити  блоки автономного живлення коректорів. Кабелі АШУ6.640.087 прокласти як  можна  ближче до  землі. Зібрати коректори  та  блок зовнішнього  живлення АШУ5.087.176-01 і пломбувати згідно  рисунку 1.61.

- Коректори передбачають можливість роботи  тільки від блоків  автономного живлення, а  тому використання  блоків  живлення  АШУ5.087.176 не є обов’язковим. Користувачам рекомендовано їх  використовувати для  економії батареї  блока  автономного  живлення.

- Згідно 1.4.3.17 включають  інтерфейс, задають темп передачі /приймання  даних та мережеві адреси коректорів.

- За допомогою ПЕОМ та програми вищого рівня  встановлюють зв’язок  окремо з кожним  коректором  та  знімають дані  вимірювань та обчислень.

- 2.3.3.7.2 Включення  коректорів, укомплектованих  блоками зовнішнього  живлення та блоками грозозахисту, в  інформаційну мережу

- Коректори об’єднати в інформаційну мережу та під’єднати до ПЕОМ за схемою, яку наведено на рисунку 2.25. Коректори з’єднати   кабелями АШУ6.640.079 з  блоками  грозозахисту АШУ5.064.026. Вихід  “2” блока  грозозахисту АШУ5.064.026 з’єднати  зі входом “1” блока  грозозахисту АШУ5.064.026  наступного коректора. Кабелями АШУ6.640.078 та АШУ6.640.080 з’єднати відповідно входи “1” та “3” блока  грозозахисту АШУ5.064.026-01 зі входами“1” та “3” блока  грозозахисту АШУ5.064.026 коректора №1. Входи “3” блоків  грозозахисту АШУ5.064.026 решти  коректорів з’єднати кабелями АШУ6.640.080 зі входами “3” відповідних блоків  грозозахисту АШУ5.064.026-01. Кабелі АШУ6.640.078 та АШУ6.640.080 необхідно  прокласти як можна ближче до землі.Сумарна індуктивність кабелів мережі не повинна перевищувати 1мГн. Включити кінцеві узгоджуючі навантаження в мережі, для чого в кожному  з коректорів в мережі необхідно відкрутити з корпуса накидну гайку АШУ8.935.101 та вийняти передню панель з платами. Якщо в мережу з’єднано, як приклад, шість коректорів, то на платах АШУ5.282.120 коректорів №1, №2, №3, №4, №5 джампери J2  з роз’ємів Е2 зняти, а на коректорі  №6  встановити. Відкрити  блок зовнішнього живлення коректора АШУ5.087.176-01 і на  платі  модуля  формувача напруги АШУ5.282.147-01 встановити джампер  J1. Підключити  блоки автономного живлення коректорів.  Зібрати коректори  та  блок зовнішнього  живлення АШУ5.087.176-01 і пломбувати згідно  рисунку 1.61.

- Згідно 1.4.3.17 включають  інтерфейс, задають темп передачі /приймання  даних та мережеві адреси коректорів.

- За допомогою ПЕОМ та програми вищого рівня  встановлюють зв’язок  окремо з кожним  коректором  та  знімають дані  вимірювань та обчислень.

2.3.3.8  За умови  відсутності   силової  мережі 220 В, 50 Гц в місці  експлуатації коректора та при використанні в блоці автономного живлення батарей літієвих  малої ємності передбачено  можливість роботи коректора  від акумуляторної батареї  напругою  12 В, яку необхідно розмістити разом з блоком зовнішнього живлення АШУ5.087.176  в безпечній зоні і подати  живлення  від  зовнішньої  акумуляторної  батареї  на розміщену на  задній  стінці  блока  зовнішнього живлення  колодку “Акумулятор 12В”.

- Кабель живлення АШУ6.640.087 від  коректора  до блока  зовнішнього  живлення підключити  за  схемою електричною  зовнішніх  з’єднань, наведеною на  рисунку 2.6.

Коректор (№6)

ПЕОМ

“5”

Кабель інтерфейсний

SСF-12

Кабель АШУ6.640.075

Кабель АШУ6.640.087

Блок зовнішнього живлення

АШУ5.087.176-01

Модем

Термінал

Коректор

Живлення

модема

Блок зовнішнього живлення

АШУ5.087.176

Модем

Термінал

Коректор

Живлення

модема

Блок зовнішнього живлення

АШУ5.087.176

Модем

Термінал

Коректор

Живлення

модема

.

.

.

“6”

“3”

“4”

“1”

Коректор

(№1)

“5”

“2”

“6”

“3”

“4”

“1”

Коректор

(№2)

“5”

“2”

“6”

“3”

“4”

“1”

“5”

“2”

.

.

.

до наступного коректора

від попереднього                  коректора

Безпечна зона

Вибухонебезпечна  зона

Рисунок 2.24– Схема об’єднання  коректорів, укомплектованих  блоками зовнішнього  живлення,

в інформаційну мережу

Вибухонебезпечна  зона

Безпечна зона

Кабель АШУ6.640.078

Кабель

АШУ6.640.081

ПЕОМ

Кабель інтерфейсний

SСF-12

Блок зовнішнього живлення

(АШУ5.087.176-01)

Модем

Термінал

Коректор

Живлення

модема

Блок  грозозахисту (АШУ5.064.026-01)

“3”

“2”

“1”

Кабель АШУ6.640.080

“6”

“3”

“4”

“1”

Коректор

(№1)

“5”

“2”

Блок грозозахисту

(АШУ5.064.026)

“3”

“2”

“1”

Кабель

АШУ6.640.078

Кабель

АШУ6.640.079

Блок зовнішнього живлення

( АШУ5.087.176)

Модем

Термінал

Коректор

Живлення

модема

Блок грозозахисту (АШУ5.064.026-01)

“3”

“2”

“1”

“6”

“3”

“4”

“1”

Коректор

(№2)

“5”

“2”

Блок грозозахисту

(АШУ5.064.026)

“3”

“2”

“1”

Кабель

АШУ6.640.079

.

.

.

Кабель АШУ6.640.080

.

.

.

Кабель

АШУ6.640.081

Блок зовнішнього живлення

( АШУ5.087.176)

Модем

Термінал

Коректор

Живлення

модема

Блок грозозахисту (АШУ5.064.026-01)

“3”

“2”

“1”

“6”

“3”

“4”

“1”

Коректор

(№6)

“5”

“2”

Блок грозозахисту

(АШУ5.064.026)

“3”

“2”

“1”

Кабель

АШУ6.640.079

Кабель АШУ6.640.080

Кабель

АШУ6.640.081

до наступного коректора

від  попереднього коректора

Рисунок 2.25  – Схема об’єднання  коректорів, укомплектованих блоками   зовнішнього живлення та блоками грозозахисту,  в інформаційну мережу

- 2.4  Використання коректорів

- 2.4.1 Порядок дії обслуговуючого персоналу при виконанні задач використання коректорів

- 2.4.1.1  В процесі налагоджувальних робіт та  експлуатації коректорів обслуговуючий персонал, в загальному випадку,  виконує такі операції:

- введення та  редагування параметрів газу (констант) та  характеристик  перетворювачів  витрати,  тиску та температури  (за паролем необхідного рівня);

- виведення на  індикатор та  зняття даних ;

- перегляд  повідомлень про відхилення окремих параметрів за допустимі межі та про позаштатні ситуації в роботі коректорів;

- перегляд  повідомлень про  зміну  даних  під час експлуатації.

- Всі операції здійснюються за допомогою клавіатури  згідно 1.4.3.

- 2.4.2 Заходи безпеки при використанні коректорів  за призначенням

- 2.4.2.1 Експлуатація   коректорів   повинна   проводитись у  відповідності   з  вимогами розділу 7.3 “Электроустановки во взрывоопасных зонах”  “Правил безопасной эксплуатации электроустановок потребителей” ДНАОП 0.00-121.98 (ПБЭЭП) і інших інструкцій, що чинні в газовій галузі промисловості.

- 2.4.2.2 При експлуатації коректори підлягають систематичному зовнішньому та періодичному профілактичному оглядам.

- При систематичному зовнішньому  огляді  необхідно перевірити:

- збереження  пломб;

- відсутність обривів і пошкоджень ізоляції кабелів;

- надійність вводу кабелів;

- надійність кріплення коректора до лічильника  газу;

- відсутність бруду та порохів;

- відсутність  видимих механічних пошкоджень корпуса та передньої панелі коректора.

- При періодичних профілактичних оглядах необхідно додатково перевірити:

- стан верхнього шару заливки блока автономного живлення;

- надійність  кріплення кабелів  та  під’єднання до роз’ємів.

- До зовнішнього акумулятора не допускається підключення інших споживачів. При зарядці акумулятора він повинен бути відключений від блока зовнішнього живлення.

- 2.5  Дії за екстремальних умов

- 2.5.1 Екстремальні умови при експлуатації коректорів можуть  створитися у випадку  витоку газу з трубопровода чи за рахунок послаблення ущільнення накидною гайкою імпульсної вимірювальної трубки і утворення в місці установки коректорів вибухонебезпечної концентрації газу. Однак, навіть при такій ситуації, коректор не може викликати  вибуху, оскільки і блок автономного живлення АШУ5.087.172 і блок зовнішнього живлення АШУ5.087.173  обладнані відповідними  ланками іскрозахисту.

- 2.5.2 Обслуговуючий  персонал вузла обліку газу повинен усунути несправності на трубопроводі в першому випадку, а  в  другому випадку - обслуговуючий персонал коректора повинен затягнути накидну гайку до забезпечення надійного ущільнення.

- Роботи повинні проводитися у відповідності з вимогами 2.4.2.1.

- 3  ТЕХНІЧНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

- 3.1 Загальні вказівки

- 3.1.1 Коректори  за  своєю   конструкцією   безпечні   в  експлуатації і за способом   захис-ту  від  пораження   електричним струмом відноситься до класу III згідно з   ГОСТ12.2.007-75.

- 3.1.2  Коректори мають маркування  вибухозахисту 1ExibsIIAТ4Х і можуть експлуатуватися  у вибухонебезпечних зонах класу  В1-а  та В1-г.

- 3.1.3  До експлуатації  коректорів  допускаються особи, які досконало вивчили дану настанову з експлуатації та пройшли відповідний інструктаж з техніки безпеки.

- 3.1.4  Ремонт    коректорів   необхідно  здійснювати тільки в спеціалізованих організаціях у відповідності з вимогами  РД 16407-89 “Взрывозащищенное электрооборудование. Ремонт”.

- 3.2 Порядок технічного обслуговування коректорів

- 3.2.1 Систематичні огляди коректорів здійснюються  обслуговуючим персоналом в  процесі     контактування з ними.

- 3.2.2  Періодичні профілактичні огляди коректорів повинні проводитися разом з періодичним профілактичним оглядом вузла обліку газу але не рідше одного разу за шість місяців. При цьому необхідно перевіряти надійність кріплення роз’ємів та накидної гайки імпульсної трубки, а також усувати бруд з корпуса і передньої панелі.

- Обов’язково перевіряється  стан верхнього шару заливки блока автономного живлення. Пошкодження заливки та її відшарування не допускаються.

- 3.3  Консервація

- 3.3.1  Якщо коректори ставляться на   зберігання,  то   їх   консервують за  варіантом захисту   ВЗ-10 згідно  з  ГОСТ 9.014 -78.

- 4  ЗБЕРІГАННЯ

- 4.1 Умови зберігання коректорів, що визначаються впливом кліматичних факторів, що впливають при збереженні на упаковані та законсервовані коректори, та місцем їх розміщення,  повинні відповідати умовам 2 згідно ГОСТ 15150-69.

- 4.2  Упаковані  в  дерев’яні  скриньки  коректори  можна штабелювати з висотою не    більше  8 одиниць або укладати на стелажах.

- 4.3  Граничний  термін   зберігання коректорів  в чохлах  з  поліетиленової плівки товщиною   0,15 мм   та   з  200 г  силікагелю (вологопоглинач)  становить  3 роки.

- 5  ТРАНСПОРТУВАННЯ

- 5.1  Вимоги щодо транспортування коректорів та умов,  за яких  воно  здійснюється

- 5.1.1  Коректори відноситься до виробів групи III-1 згідно   ГОСТ 9.014-78.

- 5.1.2   Умови   транспортування коректорів в залежності від впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища   згідно  ГОСТ 15150-69 повинні відповідати умовам 5, а в залежності від впливу механічних факторів  - умовам С згідно ГОСТ 23170-78.

- 5.1.3  Упаковані коректори можуть транспортуватись на будь-які відстані автомобільним, залізничним (в закритих вагонах), авіаційним (в герметичних відсіках літаків), водним (в трюмах суден) транспортом у відповідності з правилами перевезення вантажів,  що чинні для кожного виду транспорту.

- МЕТОДИКА  ПОВІРКИ

- Ця  методика  повірки  розповсюджується  на  коректори об’єму  газу   ОКВГ-01   (далі- коректори).  Повірці підлягає кожен  коректор при випуску з виробництва  та  після  проведення  ремонту  електронних  плат.

- Під час  експлуатації повірку  коректорів  проводять  з періодичністю  один раз в  два роки (при цьому враховується час зберігання).

- Якщо  під час ремонту проводилася заміна тих  складових  частин  коректора,  які не  впливають на  його  метрологічні характеристики, то  повірка не проводиться.

- 1  Склад  операцій  повірки

- 1.1  Під час проведення повірки  коректора  мають бути виконані такі операції:

- а)  зовнішній  огляд;

- б)  випробування;

- в)  визначення відповідності значень основних похибок  допустимим.

- 2  Вказівки  щодо безпеки

- 2.1  До  проведення   повірки   коректорів допускаються  особи, які  досконало вивчили  експлуатаційну документацію на коректори і засоби повірки та пройшли відповідний інструктаж  з техніки безпеки  й мають  досвід  проведення повірок  засобів вимірювальної техніки,  зокрема  засобів вимірювання тиску, температури та витрати газу.

- 2.2   Під час проведення повірки   коректорів    необхідно     дотримуватися  вимог   техніки    безпеки   за  2.4.2   настанови  з  експлуатації   АШУ3.036. 029 НЕ.

- 3  Умови  проведення  повірки

- 3.1   На повірку коректори повинні надходити  в зібраному стані.

- 3.2  При  випуску з виробництва та після ремонту електронних плат  коректори повинні успішно пройти приймально- здавальні випробовування.

- 3.3  Повірка повинна  проводитися за таких умов:

- температурі робочого середовища та навколишнього повітря ( 205) оС;

- відносній  вологості навколишнього повітря від 30  до 80%;

- атмосферному тиску від 84  до  106,7 кПа;

- зовнішні електричні та магнітні поля  (окрім земного) відсутні або знаходяться в межах, що не впливають на роботу коректорів;

- вібрація та тряска відсутні або знаходяться в межах,   що не впливають  на роботу коректорів.

- 4  Засоби  повірки

- 4.1 Для проведення повірки коректорів необхідні такі засоби вимірювань та випробувальне обладнання:

- манометр  вантажопоршневий  МП-2,5,  кл. 0,05,  ГОСТ 8291-83,                         =0,05%    в діапазоні від  0,025  до 0,25  МПа;

- манометр вантажопоршневий  МП-6М, кл. 0,05,  ГОСТ 8291-83,                        =0,05%   в діапазоні від  0,06  до 0,6 МПа;

- манометр вантажопоршневий  МП-60М, кл. 0,05,  ГОСТ 8291-83,                                =0,05% в діапазоні від  0,6  до 6,0  МПа;

- манометр вантажопоршневий  МП-600, кл. 0,05,  ГОСТ 8291-83,                              =0,05% в діапазоні від  6,0  до 60 МПа;

- термокамера , діапазон робочих  температур від  мінус 30 оС до 60 оС, стабільність температури  0,05 оС протягом 10 хвилин;

- магазин опорів  МСР- 60М,  кл. точн. 0,02,  ГОСТ 7003-74;

- лічильник імпульсів програмний Ф5264, частота  імпульсів  до 106 Гц.

- генератор  імпульсів  Г5 - 60,  період  повторення   одинарних імпульсів від 0,1 мкс до 10 с, тривалість імпульсів від 0,1  до 9999990 мкс;

- реле герконове РГК 15, виконання Бг4.596.003;

- резистор  С2-23- 0,25-9,1 кОм   10%  ОЖО.467.081 ТУ;

- конденсатор К10 -17-2а-Н90- 0,22 мкФ-В  ОЖО.460.107 ТУ;

- діод Д223  СМ3.362.018 ТУ;

- тумблер П1Т  ОЮ0.360.028 ТУ.

- 4.2  Дозволяється  використовувати засоби вимірювань та випробувальне обладнання інших типів  з технічними характеристиками не гіршими від  наведених.

- 4.3  Засоби вимірювань, що використовуються для повірки, повинні бути повіреними та мати  чинне клеймо або свідоцтво  про повірку.

- 5 Підготовка  до  повірки

- 5.1 В процесі піготовки до повірки необхідно виконати  такі  операції:

- розкрутити  накидну гайку передньої панелі;

- зняти  передню  панель з закріпленими на ній електронними платами;

- встановити  в корпус коректора блок автономного живлення та під’єднати його  до електронної плати згідно  схеми  електричної внутрішніх з’єднань, що наведена на рисунку 2.10  настанови  з  експлуатації  АШУ3. 036. 029 НЕ .

- встановити в корпус  передню панель з електронними платами  та  закріпити її  накидною гайкою;

- з’єднати  імпульсною  вимірювальною трубкою вихід вантажопоршневого манометра зі штуцером  перетворювача  тиску,  який встановлено на  задній стінці корпуса коректора;

- зібрати  повірочний   стенд  за   структурною  електричною схемою, що наведена   на рисунку 5.1 ( магазин  опорів розміщується  в заземленому екрані).

- 6  Проведення   повірки

- 6. 1  Зовнішній  огляд

- 6.1.1  При  зовнішньому огляді  встановити:

- відповідність  комплектності та маркування коректорів вимогам  технічної документації  на них ;

- відсутність  механічних ушкоджень та дефектів покриття,  які б  погіршували  роботу  коректорів.

6.2  Випробування

6.2.1  Змінюючи значення опору на магазині опорів (від 95 до 115 Ом) та  величину тиску на вантажопоршневому манометрі (від 0, 25 Рмакс до  Рмакс ) переконатися в тому,  що вони вводяться та оброблюються,  спостерігаючи зміну показів на індикаторі коректора. Подати з імітатора лічильника газу довільну кількість імпульсів і переконатися, що  коректор здійснює  їх перетворення  та  обробку.

6.2.2 На індикаторі  коректора, за заданням з клавіатури, повинні відображатися поточні значення  параметрів газу, а також значення об’єму  газу за робочих умов та об’єму  газу, зведеного до стандартних умов.

6.3  Визначення відповідності основних похибок  допустимим значенням

6.3.1  Визначення  основної абсолютної похибки вимірювання температури коректором

- 6.3.1.1 Вибирають в меню коректора режим “Вимірювання/Поточні/Температура” згідно з настановою з експлуатації АШУ3.036.029 НЕ.

- 6.3.1.2  Виставляють в термокамері почергово значення температури в трьох точках вимірюваного   діапазону  (мінус 30 оС,  15 оС  та  60 оС )  зі   стабільністю  ± 0,05 оС      протягом 10 хвилин та  зчитують  відповідні  значення з індикатора коректора .

Дозволяється  імітувати відповідні значення температури газу за допомогою магазину опорів, який  необхідно включити замість термоперетворювача опору, а в режимі коректора “Конфігурація/Температура/Давач” виставити значення опору термоперетворювача опору при 0 оС рівним 100,00 Ом. Відповідні значення опорів, що  виставляють на магазині опорів, визначають за  градуювальною таблицею згідно з ДСТУ2858-94 (ГОСТ 6651-94).

- 6.3.1.3  Порівнюють   зчитані  значення з індикатора з  показами робочого еталону температури  (або зі значеннями, які задають магазином опорів) та обраховують абсолютні  похибки вимірювання  температури  коректором за формулою:

- tі = tві   toі,	(1)

де  tі -  і-те значення  основної абсолютної  похибки вимірювання температури коректором,   оС;

- tві -      і-ий показ  температури, знятий з  індикатора коректора, оС ;

- toі -      і-те  розрахункове значення температури,  що  задане    магазином  опорів, оС.

Результат повірки рахується позитивним, якщо значення основної абсолютної похибки  вимірювання температури  газу коректором не перевищує  0,2 оС.

6.3.2  Визначення  основної  зведеної похибки вимірювання тиску коректором

6.3.2.1 Згідно 1.4.3.9 настанови  з  експлуатації  АШУ3. 036. 029 НЕ в режимі “Конфігурація/Тиск/Давач” виставити тип перетворювача тиску, який використано в коректорі ("Абсолютний"  або  "Надлишковий").

Якщо  використано перетворювач надлишкового тиску,  то необхідно ввійти в  режим  меню “ Константи” та ввести реальне значення  атмосферного тиску.

P

K

R1

CT

C1

1

2

3

4

K1

I

T

TK

G

S1

VD1

M

| - G | -  | - генератор імпульсів Г5-60 |
| --- | --- | --- |
| - К1 | -  | - реле герконове РГК15 |
| - К | -  | - коректор |
| - R1 | -  | - резистор С2-23-0,25-9,1 кОм 10% |
| - С1 | -  | - конденсатор К10-17-1б-М47-0,22 мкФ10%-2,5-В |
| - VD1 | -  | - діод Д223 |
| - СТ | -  | - лічильник імпульсів програмований Ф5264 |
| - Т | -  | - термоперетворювач опору |
| - М | -  | - магазин опорів МСР- 60М |
| - ТК | -  | - термокамера |
| - Р | -  | - манометр вантажопоршневий |
| - S1 | -  | - тумблер П1Т |
| - I | -  | - імітатор лічильника газу |

- Рисунок  5.1 - Схема повірочного стенда

6.3.2.2 Ввійти в режим  меню “ Вимірювання/Поточні/Тиск”.

6.3.2.3 На   відповідному  вантажопоршневому   манометрі   почергово    встановити     значення   тиску 0, 25 Рмакс,  0,5 Рмакс   та   Рмакс  та  зчитати  з індикатора  коректора значення тиску  відповідно до заданих на вантажопоршневому манометрі.

- 6.3.2.4 Порівняти зняті покази з заданими значеннями та обрахувати основну зведену похибку вимірювання абсолютного тиску коректором за формулою:

- δpi=Poi−PміPмакс×100%,      (2)

- де   рі-    і-те значення  основної зведеної похибки вимірювання  тиску коректором,%;

- Pоі -   і-ий показ тиску, знятий з індикатора коректора, МПа;

- Pмі -  і-те значення  тиску, яке задане  вантажопоршневим манометром, МПа;

- Р макс -  максимальне значення вимірюваного тиску перетворювачем тиску, МПа.

Результат повірки  вважається позитивним,  якщо  значення основної зведеної похибки   вимірювання тиску не перевищує  0,2%.

6.3.3 Визначення  основної  відносної похибки обчислення об’єму газу, зведенного до стандартних умов

6.3.3.1 Згідно 1.4.3.14 настанови  з  експлуатації  АШУ3. 036. 029 НЕ в режимі “Конфігурація/Об’єм”  ввести   функцію   перетворення   лічильника    газу  з    коефіцієнтом  перетворення   1 імп/ м3.  Для    цього   виставити   значення  “Вимірюв.  Об’єм”   рівним  100 м3 ,  вибрати розмір таблиці рівним 2   та встановити для періодів тривалістю 0 с   і  300 с  кількість імпульсів  рівною 100.

6.3.3.2   Задати  згідно 1.4.3.20 настанови  з  експлуатації  АШУ3. 036. 029 НЕ  розрахункові значення констант.

6.3.3.3 Ввійти в режим меню “ Вимірювання/Поточні/Об’єм Норм.”.

6.3.3.4 Виставити почергово на  магазині опорів  значення опорів, які  відповідають   значенням термоперетворювача опору  за температур мінус 30 оС, 15 оС   та 60 оС , а  на вантажо-

поршневому манометрі значення тиску 0, 25 Рмакс,  0,5 Рмакс   та   Рмакс .

6.3.3.5  З імітатора  лічильника газу  подати на коректор по 1000 імпульсів для будь-якої комбінації вказаних значень температури і тиску та зчитати з індикатора  коректора  відповідні значення об’єму газу,  зведеного до стандартних умов.

- 6.3.3.6  Порівнюють зняті з індикатора коректора покази з розрахунковими  та визначають  основні  відносні похибки обчислення об’єму газу, зведеного до стандартних умов, за формулою:

- δvi=Voi−VрiVрi×100%,

- де   vi  -  і-те  значення  відносної  похибки коректора при обчисленні  об’єму газу, зведе-ного до стандартних  умов,%;

- Vоі - і-те  значення обчисленого  коректором значення об’єму газу, зведеного до стандартних умов, м3;

- Vрі - і-те розрахункове значення об’єму газу, зведеного до стандартних умов, м3.

6.3.3.7  Розрахункове   значення   об’єму  газу, зведеного до стандартних умов,  Vр    визна-чається   за формулами:

V0=NKп;    Vр=V0×p0,101325×293,15T×1K  ,

де   V0-  значення об’єму  за робочих умов,  м3   ;

Vр-   значення об’єму  за стандартних умов,  м3;

N -  кількість імпульсів,  імп.;

Кп-  коефіцієнт перетворення  лічильника  газу,   імп. /м3;

р  -  заданий на вантажопоршневому манометрі тиск, МПа;

T  -  задана  температура, К;

K  -  коефіцієнт стискуваності газу, що   розраховується   згідно  з  РД 50- 213-80            (або NX19 мод. згідно з  ГОСТ 30319.2-96);

6.3.3.8  Результат повірки  вважається позитивним, якщо  значення  основної відносної   похибки   обчислення    об’єму  газу,  зведеного  до стадартних  умов,  не перевищує  0,3%.

7  Оформлення  результатів повірки

7.1  Позитивний результат повірки та дату її проведення оформляють записом в формулярі  на  коректор. При цьому запис засвідчується клеймом повірителя в формулярі або на корпусі коректора.

7.2  Якщо коректор пройшов  повірку з негативним результатом, то в формулярі роблять запис про його непридатність  або виконують гашення клейма повірителя.

Після  ремонту  коректор повинен бути представлений на повторну повірку .

ЛИСТОК  РЕЄСТРАЦІЇ  ЗМІН

|  | Номера аркушів (сторінок) |  |  |  | Всього аркушів | № | Вхідний № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зм. | Зміне-них | Заміне-них | Нових | Вилу-че-них | (сторінок) в докум. | докум. | супроводж. докум. і дата | Підпис | Дата |

| ЗМІСТ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСТУП |  |  |  |  |
| 1 | ОПИС ТА РОБОТА ВИРОБУ |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  | Призначення виробу |  |  |
|  | 1.2 |  | Технічні характеристики |  |  |
|  | 1.3 |  | Склад виробу |  |  |
|  | 1.4 |  | Будова та робота |  |  |
|  | 1.5 |  | Робота оператора з модулем інтерфейсів блока зовнішнього живлення |  |  |
|  | 1.6 |  | Можливості і принципи використання програми “CorNet для Windows (CorNetW)” . |  |  |
|  | 1.7 |  | Можливості і принципи використання програми “CorNet для ОС DOS (CorNet)” |  |  |
|  | 1.8 |  | Засоби вимірювання, інструмент та приладдя |  |  |
|  | 1.9 |  | Маркування та пломбування |  |  |
|  | 1.10 |  | Пакoвання |  |  |
| 2 | ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ |  |  |  |  |
|  | 2.1 | Експлуатаційні обмеження |  |  |  |
|  | 2.2 | Забезпечення вибухозахисту |  |  |  |
|  | 2.3 | Підготовка коректорів до використання |  |  |  |
|  | 2.4 | Використання коректорів |  |  |  |
|  | 2.5 | Дії за екстремальних умов |  |  |  |
| 3 | ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ |  |  |  |  |
|  | 3.1 | Загальні вказівки |  |  |  |
|  | 3.2 | Порядок технічного обслуговування коректорів |  |  |  |
|  | 3.3 | Консервація |  |  |  |
| 4 | ЗБЕРІГАННЯ |  |  |  |  |
| 5 | ТРАНСПОРТУВАННЯ |  |  |  |  |
|  | МЕТОДИКА ПОВІРКИ |  |  |  |  |
|  | 1 | Склад операцій повірки |  |  |  |
|  | 2 | Вказівки щодо безпеки |  |  |  |
|  | 3 | Умови проведення повірки |  |  |  |
|  | 4 | Засоби повірки |  |  |  |
|  | 5 | Підготовка до повірки |  |  |  |
|  | 6 | Проведення повірки |  |  |  |
|  | 7 | Оформлення результатів повірки |  |  |  |
| Листок реєстрації змін |  |  |  |  |  |